XA-911袖珍型可然气体检测器

产品简介：

 一个星期不必更换电池。 (配套测定可燃性气体和其它气体时)  一年不必更换电池。 (配套测定非可燃性气体时)应用大幅度省电设计，可长时间使用。  超小型、超轻量，最易使用。 袖珍尺寸，重量仅为235克。首先给人的感觉是易于作用  数字显示完善 气体浓度、气体种类、、电池剩余量、峰值、警告显示清晰明了。  单触式轻松操作 只利用一个按钮便可进行所有操作。每5秒钟交替显示两种气体浓度并显示各气体的峰值  两级警报功能 分两级告知煤气浓度的危险水平。  峰值功能 可掌握正在测定中的气体最高浓度。也可扔入坑内，竖井内测定气体。  自动归零功能 测定可燃性气体、硫化氢、一氧化碳时，为自动归零方式，无需烦琐调整。(测定氧气时为手动调 整。)  遮挡电波，消除障碍，确保准确测定。 设有密封层，遮挡外来电波。 型号 XA-900 系列 检测气体 可燃性气体(甲烷、异丁烷) 氧气(依据 JIS-T8201) 硫化氢 一氧化碳 检测原理 接触燃烧式 隔膜 Galvanic 电池式 定电位电解式 定电位电解式 检测范围 0-100%LEL (1数位1%LEL) 0-25.1%LEL (1数位0.1%LEL) 0-30.0ppm (1数位0.5ppm) 0-300ppm (1数位5ppm) 指示精度 F.S. ±10%以内 ±0.5vol% 以内 F.S. ±0.5% 以内 F.S.±10%以内(0~150ppm) 报警设定值 第一段 10%LEL 第二段 25%LEL 下限报警 18.0vol% 上限报警 25.0vol% 第一段 10.0ppm 第二段 20.0ppm 第一段 50ppm 第二段 150ppm 报警精度 设定值的±25% 以内 ±1% 以内 设定值的 ±30% 以内 90% 响应 30 秒以内 响应速度 90% 响应 30 秒以内 90% 响应 20 秒以内 90% 响应 30 秒以内 浓度显示方式 液晶数字三位数(测定两种气体时，每 5 秒钟交替显示气体浓度) 报警方式 第一段 蜂鸣器间歇声及 LCD 的 LA 部分闪烁 第二段 蜂鸣器连续声及 LCD 的 LA 部分点亮 电源 5 号碱性干电池 3 只 电池寿命 包括可燃性气体时约 48 小时 其它约 2000 小时 剩余量显示 LCD 的电池部分显示 4 段水平 寿命显示 蜂鸣器间歇声及 LCD 的电池部分闪烁 附带功能 气体浓度峰值功能、自动归零功能(氧气除外) 外部输出功能(红外线通讯方式)、耳塞机端子) 防爆等级 本质安全防爆型 EE ×Ⅱ C T4(BASEEFA)劳动省防爆检定申请中(部分准备中) 使用温度范围 0~40°C 尺寸 W56 × H121×D32mm(突起部分除外) 重量 约 165g (电池除外) XA-900系列型号一览表 单一气体 XA-911 可燃性气体 XA-913C 一氧化碳 XA-913H 硫化氢 XA-912 氧气 复合气体型(二合一) XA-927 可燃性气体/氧气 XA-924H 可燃性气体/硫化氢 XA-924C 可燃性气体/一氧化碳 XA-925H 氧气/硫化氢 XA-925C 氧气/一氧化碳 XA-926 硫化氢/一氧化碳 三合一 四合一 XA-936H 可燃性气体 /氧气 / 硫化氢 XA-936C 可燃性气体/氧气/一氧化碳 XA-937 可燃性气体/硫化氢/一氧化碳 XA-948 可燃性气体/氧气/硫化氢/一氧化碳