低温冷却液循环泵

使

用

说

明

书

上海汗诺仪器有限公司

前    言

首先，感谢您购买上海汗诺仪器有限公司的产品！

在您使用本公司的低温冷却液循环泵之前，请先详细阅读本说明书，并按照本操作规程正确使用仪器。

声明：

由于产品的更新换代，手册的内容可能与您的最新产品有稍许差异，在您第一次使用时请咨询现场服务人员。在你以后的使用中，如果发现问题，请及时与我公司联系，我们会竭诚为你服务。

另外，由于编写者水平有限，手册中难免有不足之处，欢迎指出。

上海汗诺仪器有限公司

低温冷却液循环泵操作说明

操作说明

1槽内加入液体介质:液体介质一般选用95%以上酒精,液体介质液面不能低于工作台板20mm.

2 内循环泵管道连接;将出液管与进液管用软管连接即可(随机配0.5m长的软管).

a.循环泵进行外循环时,将出液管用软管接在槽外部容器进口,将时液管接在槽外部容器出口(注:随机配二根1m长软管),如不够长时,请自购软管及保温套管.

b.仪器左面靠前面板的管为时液回管,靠背面的管为泵出液管.

3 插上电源,开启”电源”开关(注:电源开启,5分钟内压缩机自动开机工作).

4 仪表操作如下:

A.仪表按键说明:

〖SET〗键:功能键

◄键:设定位移位键

▲键:设定数字递增键

▼键:设定数字递减键

B.温度设定

按功能键,仪表处于控温设定状态,测量值位置”L1”符号,按数字递增键设定您所需的温度值，再次按功能键进入下一项参数的设定。

C.时间设定

按功能键，仪表处于定时设定状态，测量值位置显示“L2”符号，按数字递增键设定您所需要的工作时间，再次按功能键结束，仪表处于正常控制状态，此时测量值显示的是当前槽内液体介质的温度，此后智能表时入自动控制状态。

D.说明

定时采用倒计时，定时结束，SV窗显示“End”字样，些时压缩机停止工作，再设定时间或重新开“总电源”即可重新开始工作。

注：在设定状态，当不按键时间超过1分钟，自动退出到正常控制状态。

5开启“循环”开关

使用注意事项

(1)使用前槽内应加入液体价质。

(2)使用工作电源应根据本机型号（技术参数栏）确定，电源功率应大于或等于仪器总功率，电源必须接地良好的“接地”装置（注：仪器背后左下方螺丝上有接地引线）。

(3)仪器应安置在干燥通风处，后背及侧离开障碍物400mm距离。

(4)使用完毕，所有开关置关机状态，拨下电源插头，用吸球，皮管把槽内的液体吸干。

公司名称：上海汗诺仪器有限公司

联系电话：021-60486069

全国统一服务热线：400-666-5651

Email ：sales@hanuo.cn  （销售） service@hanuo.cn （售后）

公司网址：www.hanuo.cn    www.hanuo.com.cn

公司地址：上海市闵行区春申路1985弄