出 厂 检 测 报 告

产品名称：电容电感测试仪

产品型号： JL4003

产品批号：

出厂编号：

检测时间：

有 效 期：

扬州金力有限公司

一、检测环境：

温   度： 20±2℃　　相对湿度：40±10%RH

电源电压：AC200~240V 电源频率：50±1Hz

二、外观检测：

| 技 术 指 标 要 求 | 结 论 |
| --- | --- |
| 液晶无划痕，无污点，显示齐全。 | 合格 |
| 面膜表面无划痕，无污点。 | 合格 |
| 开关按扭操作灵活。 | 合格 |
| 标牌标识齐全。 | 合格 |
| 机箱干净，无划伤。 | 合格 |

三、整机走线检测：

| 技 术 指 标 要 求 | 结 论 |
| --- | --- |
| 走线正确，固定良好。 | 合格 |
| 走线压接无松动、断线现象。 | 合格 |
| 插座接触良好，扁平电缆无划伤。 | 合格 |

四、结构安装检测：

| 技 术 指 标 要 求 | 结 论 |
| --- | --- |
| 整机各部件安装正确，无遗漏。 | 合格 |
| 整机各部位螺丝紧固，未见遗漏及滑丝。 | 合格 |
| 各结构部件无扭曲变形。 | 合格 |

五、基本功能检测：

| 技 术 指 标 要 求 | 结 论 |
| --- | --- |
| 液晶显示正常，无花屏现象。 | 合格 |
| 打印机打印正确，无乱码。 | 合格 |
| 钳型电流互感器无损坏。 | 合格 |

六、配件检测：

| 配 件 名 称 | 数量 | 单位 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品使用说明书 | 1 | 本 | 有 |
| 合格证 | 1 | 张 | 有 |
| 产品装箱单 | 1 | 张 | 有 |
| 电源线 | 1 | 条 | 有 |
| 测试电缆 | 1 | 套 | 有 |
| 保险管 | 2 | 个 | 有 |
| 打印纸 | 2 | 卷 | 有 |
| 保修单 | 1 | 张 | 有 |

七、数据检测：

| 检 测 项 目 | 项目 | 选择值 | 实 测 值 |  |  |  | 最大 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 |  |  |
|  | 电流 | 100mA | 0.1002A | 0.1003A | 0.1003A |  | 0.3% |
|  |  | 1.000A | 1.003 A | 1.003A | 1.004A |  | 0.4% |
|  |  | 5.000A | 5.008A | 5.007A | 5.010A |  | 0.2% |
|  |  | 10.00 A | 10.02 A | 10.03A | 10.02A |  | 0.3% |
|  | 电压 | 500mV | 0.5005V | 0.5005V | 10.00 mΩ |  | 0.0% |
|  |  | 1 .000V | 1.003V | 1.003V | 1.004V |  | 0.4% |
|  |  | 5.000V | 5.010V | 5.008V | 5.008V |  | 0.2% |
|  |  | 10.00V | 10.02V | 10.03V | 10.03V |  | 0.3% |
|  |  | 20.00V | 20.02V | 20.04V | 20.04V |  | 0.2% |
|  | 电容 | 500.0nF | 0.5004uF | 0.5004uF | 0.5004uF |  | 0.1% |
|  |  | 1.000uF | 1.002uF | 1.003uF | 1.003uF |  | 0.3% |
|  |  | 50.00uF | 50.06 uF | 50.10 uF | 50.06 uF |  | 0.2% |
|  |  | 100.0uF | 100.2uF | 100.3uF | 100.4uF |  | 0.4% |
|  |  | 1000uF | 1003 uF | 1004uF | 1004uF |  | 0.4% |
|  | 电感 | 100.0mH | 0.1003H | 0.1003H | 0.1004H |  | 0.4% |
|  |  | 1.000H | 1.002H | 1.004H | 1.003H |  | 0.4% |
|  |  | 10.00H | 10.03H | 10.03H | 10.03H |  | 0.3% |
|  | 绝缘电阻 | 电源输入端对机壳绝缘电阻>2MΩ。 |  |  |  | 合 格 |  |
|  | 耐压强度 | 电源输入端对机壳施加1.5KV工频电压历时1min无 击穿或闪络现象。 |  |  |  | 合 格 |  |
| 结 论 |  | 数 据 检 验 合 格。 |  |  |  |  |  |

八、整机检测结论：

依据检验标准检验本仪器合格。

产品检验：（盖章）     检定员：

扬州金力电气有限公司          审核员：

公司地址：扬州柳堡工业园区拥军路41号  电话： 0514-88773006