YS-01型工程材料压缩硬度测试仪

使

用

手

册

南京安杨测控技术有限公司

地址：南京市虎踞北路4号10幢103室

电话：025-83739023  13851823591

传真：025-83739023

网址：http://www.njayck.com

http://www.ayck.com.cn

- 概述

YS-01型工程材料压缩强度测试仪，是我公司根据硬质泡沫塑料压缩强度测试方法的国家标准（GB8813-88），研制出的一种新型测试仪器，它采用微型计算机以及新型进口电动推杆、压力传感器、直线位移传感器等先进的技术，具有压缩力大、测量精度高、体积小、重量轻的特点，可被工厂、大学、研究单位及测试计量部门用于硬质泡沫塑料产品压缩强度的测试。

- 技术指标

最大压缩压力：  4～10KN（需配不同规格的电动推杆）

最小压缩速度：  10mm/s

最大压缩长度：  100mm

测 试 精 度：   0.5%

试 样 尺 寸：   100（长）×100（宽）×50（高）mm（推荐）

- 系统连接

YS-01型工程材料压缩强度测试仪主要由三大部分组成：压缩强度测试机、测试仪表、控制电路，它们之间通过电缆连接。

压缩强度测试机由控制电路控制进行压缩测试，并将压力及位移信号传给测试仪表；测试电路接收测试仪表的控制信号，控制压缩强度测试机动作；测试仪表接收压缩强度测试机传来的压力、位移信号计算并给控制电路提供控制信号，因此YS-01型工程材料压缩强度测试仪三部分之间的连接电缆必需连接正确，否则测试仪无法正常工作甚至会损坏测试仪。

压缩强度测试机有三根电缆，分别是三芯位移信号电缆、四芯位移信号电缆及电机电源线。前两根电缆线与测试仪器连接，后者与控制电路盒连接（注意该插头上下方向不能搞反，否则测压缩强度测试机运行方向朝相反的方向运动。有白色标记朝上）。

控制电路也有三根电缆，电源线、控制信号电缆、压缩强度测试机电机电缆。

控制信号电缆也是四芯，并与测试仪表连接，为防止与位移信号线混淆，特用绿色热缩带标明。

测试仪表背后插座连接示意图

电源插座

电源开关

控制电路      位移信号    压力信号

保险丝

用户可根据上图及上面介绍即可正确连接测试仪的三大部分，仪器即可正常工作了。

- 各功能键及使用方法

YS-01型工程材料压缩强度测试仪，是由微机控制的智能化测试仪器，使用方便简单，主要功能都是通过面膜按键完成的。

YS-01型工程材料压缩强度测试仪面板有八个功能键和9个指示灯组成，下面一一介绍它们的功能：

YS-01型工程材料压缩强度测试仪

KPa

压缩强度                                            KN

mm

压  力

长         宽       高       测试

南京安杨测控技术有限公司   电话：025-83739023

尺寸设置

压力校准

打  印

S

写   入

测   试

YS-01型工程材料压缩强度测试仪面膜结构示意图

尺寸设置键：用于设置测试试样的外形尺寸，依次按动尺寸设置 键，数码管显示器分别显示试样的长、宽、高。同时对应的指示灯点亮。用户可根据测试试样尺寸做相应的修改（仪器默认尺寸是100×100×50mm，不是该尺寸的均要修改）。数据修改后按 写 入键即可完成修改。

↑ 　键：用于修改数据，每按一次相对应的数据位增加1，到9后，又从0开始。

←　键：用于移动修改数据位，每按一次，需修改的向左移一位，同时该数据为闪动，表示可以修改

压力校准键：用于校准压力传感器，本测试仪采用两点校准，用户将已知重量物体或标准块安置在测试平台上，按动压力校准键后，数码管显示器数据闪动，对当前的压力进行测试，约一分钟后显示器不再闪动，用户可用　↑      ←　准确的压力数据输入仪器；再将第二块标准块安置在测试平台上后，再按写 入键后开始校准第二点，步骤同第一点校准，完成后按写 入键，完成压力校准。如用户只想进行一点校准的话，可采取第一点不放置标准块，压力校准键后数据不闪动后，放置标准块按写 入键直接进行第二点校准，步骤同前。

写 入键：用于将修改后的数据写入测试仪，所有的数据只有在按动写 入键后才能存入微机的存储器内

测 试键：在完成各项数据修改后，按测 试键即可对试样进行压缩强度的测试。压头自动向下运行，根据用户设定的数据压到试样高度的10%后自动停止，并向上运动上升到固定位置停止；显示器显示压缩强度。

打 印键：该功能选择功能，用户在订货时需说明。按该键后，可以将最近的一次测过程试数据通过微型打印机打印：压力与压缩距离的对应曲线、最大压力、试样尺寸、压缩强度等数据（测试仪中带有可储存4K数据的存储器，可储存压缩距离、压力各2K的数据））。

S  键：为多功能键，按动该键后，显示器显示H---，用户可通过 ↑ 　 、  ←　  设置命令号，按 写 入 键后，由测试仪完成相应的功能。具体命令号及功能如下：

1、7  7  -  - ：设置起始点位置，当测试机压头停在任一位置时，测量压头底面到测试台面的距离，将该数据输入测试仪，用于出厂压头位置设置及用户对压头位置校准。使用方法是用户分别在压头的前部和后部测试测量压头底面到测试台面的距离，取两者平均值作为压头底面到测试台面的距离(精确到0.1mm),设置好命令字后，写 入 键，显示器显示-  -  -. -  ，通过 ↑ 　 、  ←　及写 入     键将测量数据写入测试仪。

2、 9  X  X  X ：位移传感器校准功能，用户可通该功能矫正位移传感器的误差。第二位设置数据为3（向上运动）、5（向下运动）最后两位数为运动距离，单位为毫米。使用方法是：用户测量测试机压头底面到测试台面的距离（精确到0.1mm)，作为初始位置，用户写入命令字后，测试机压头根据用户的命令向上或向下运动相应的距离，停止后显示运动的距离（运动的位移可能不与用户设置的距离完全相符），用户再测量压头底面到测试台面的距离(精确到0.1mm)，将该数据减去初始位置，就是压头实际运动的位移,通过 ↑　 、  ←　及写 入 键将该写入测试仪，测试仪就可根据测量值与实际值进行计算修正位移传感器的误差。

3、 3  X  X  X 向上运动命令字，后三位数据是运动的距离（单位为0.1mm）。用户写入该命令后测试机压头根据用户的命令向上或运动相应的距离。

4、 5  X  X  X 向下运动命令字，后三位数据是运动的距离（单位为0.1mm）。用户写入该命令后测试机压头根据用户的命令向上或运动相应的距离。

注意：在用户第2、3、4项功能时，如果用户输入数据较大，测试仪经计算认为可能压到底或上升超过最高值时测试仪将不会执行该命令。

五．服务条款

本公司对YS-01型工程材料压缩强度测试仪提供一年保修，终身维修服务。

附录一 测试机结构示意图

YS-0工程材料压缩强度测试仪

位移传感器                      电动推杆

压头

试样                        测试台

压力传感器                     底座