HJ-JB型计量泵膜漏检测报警仪

使

用

说

明

书

南京安杨测控技术有限公司

电话：025-83739023 （0）18951694709

一 、概述

HJ-JB型计量泵膜漏检测报警仪，是通过对灌注在计量泵中间腔室内液体电导率的测量，来监测计量泵膜是否破损及膜破损方向的，并且可以通过继电器连接报警或控制联锁装置。

二、技术指标

- 报警输出：

- 高、低报警各一路

- 报警继电器输出载荷：12A/125VAC，7A/250VAC

2、工作环境温度：温度：0～50℃，湿度：＜80％

3、电源：AC 220V±10％  50HZ±1％  10W

三、仪表接线及调校

- 仪表接线：

仪表接线用共有八根，分别是：电源线（相、零、保护地线）三根接在主板（下面一块）上～220V接线端子上；报警输出三根（从上到下分别是GB高、公共G及低报警DB端子）接在显示板OUT接线端子；以上六根使用仪表下端的过孔较大的接头连接仪表，以防干扰传感器信号；传感器连线两根，接在显示板IN 接线端子上，并使用单独的接头连接仪表。传感器线最好使用带屏蔽层的连接电缆，以减少外界电磁场对传感器信号的干扰。出厂时分别配1米两芯、六芯连接电缆各一根，两芯连接电缆为传感器电缆，六芯连接电缆

1

图 1：仪表外形示意图

图2：仪表接线及调节器位置示意图

2

连接方法如下：红、黄是220V电源线（注意不要把电源线误接到传感器线上，否则会损坏仪表）、绿色线是接保护地线；紫（或棕）色线为高报警线、黑色线为报警公共线、蓝色为低报警线，如接线颜色与说明书不符，用户应注意出场时，连接线颜色标示。用户可根据自己需要更换连接线，但应注意仪表上的连接接头是防水接头，用户应保证连接时拧紧接头螺帽，接头内的橡皮层与连接线紧密接触，否则无法保证防水效果。仪表用在防水场合时，还应拧紧仪表盖上的螺丝，保证仪表盖与壳体紧密接触防止仪表进水。

- 计量泵中间腔室测量介质的选择

A、理想状态下计量泵中间腔室测量介质的电导率应较小（电导率太大容易引起极化现象，影响仪表正常测量），但应远大（三倍以上）于液压油而远小（三倍）于输送的液体（这也是最常见的情况），在这种状态下可选用含有杂质较少的蒸馏水或者经反渗透处理的纯水（热电厂或半导体厂生产该种水）作为计量泵中间腔室测量介质，此时可通过高、低报警值的设置，在膜漏报警时判断膜漏的位置（高报警是靠油膜方向漏；低报警是输送液体膜漏）。

B、当输送的液体为有机物或其它电导率小于蒸馏水液体，与蒸馏水或者经反渗透处理的纯水电导率差值小于三倍时，则应在蒸馏水中掺入适当普通水，使其电导率大于输送介质三倍以上作为计量泵中间腔室测量介质。此时只能测膜

3

漏报警而无法判断膜漏的位置，需拆开计量泵检查膜漏位置。

在输送液体电导率较小，调节计量泵中间腔室测量介质电导率方法如下：将传感器的两个导电杆成一直线固定在一木杆（或其它绝缘体）上，中间距离与在其在计量泵上相同，放入输送液体内，调节显示板上的“显示范围调节电位器”（线路板上标识为“VTSCAL”），直到显示器显示大于1500，然后将导电杆从输送液体中取出，清洗干净导电杆上附着的输送液体（一定要清洗干净，否则会影响导电杆的正常测量）。放入蒸馏水中，滴入普通水，开始滴入量要很小，充分搅拌后，待读数稳定后，再次滴入（由于普通水的电导率远大于蒸馏水，极小量的普通水会引起蒸馏电导较大的变化），直到显示器显示值为800左右，则计量泵中间腔室测量介质即配好。如果将导电杆放入输送液体内，调节“显示范围调节电位器”到最大值时，显示器仍显示1---（最左边的显示1，其它三位LED不显示，此时输入超出测量量程），则将导电杆从输送液体中取出，清洗干净导电杆上附着的输送液体，放入蒸馏水中，如果显示器显示值在800以下，则可直接用蒸馏水做为计量泵中间腔室测量介质，如果大于800，则按上面的方法调节到800。

C、如果输送的液体电导率虽大于蒸馏水但不满足三倍条件，最好选用电导率更小的纯水作为计量泵中间腔室测量介质，如条件不允许，则根据情况按以下方法处理：将低报警

4

值调为略高于输送液体值，如输送液体值为250（液体电导率越高读数越小），低报警值可设为300。并根据温度变化调整低报警值

（1）输送液体电导率大于计量泵中间腔室测量介质值两倍的：当测量介质温度（通常与环境温度有关）升高超过20℃，观察计量泵中间腔室测量介质测量值，如接近低（或高）报警值，则对应计量泵中间腔室测量介质测量值调整低、高报警值，调整幅度等于（或小于）与测量介质测量值变化值。例如原计量泵中间腔室测量介质测量值为800，低报警值设定值为500，高报警值设定1500，此时计量泵中间腔室测量介质测量值变为600，则低报警值设为500-（800-600）=300，低报警值设为1500-（800-600）=1300。温度降低（或升高）后再相应调整报警值；

（2）输送液体电导率大于计量泵中间腔室测量介质值一倍小于两倍的：当测量介质温度变化超过10℃，按上述方法调整一次报警值

（3）输送液体电导率大于计量泵中间腔室测量介质值小于一倍的则需测量介质温度变化超过过5℃，调整一次报警值。

如果温度变化时，计量泵中间腔室测量介质测量值变化较小，则不需调整报警值。

- 显示范围调节器的调整

5

通常仪表在出厂前均会根据蒸馏水或者纯水电导率，调整显示范围调节电位器，使仪表测量显示值为800，其目的是使读数在可变化的中间位置，充分利用测量读数显示范围（0～1999），但由于用户的计量泵安装传感器的导电杆之间距离以及使用的计量泵中间腔室测量介质电导率不同，可能在安装好传感器后，计量泵中间腔室测量介质仪表测量值不是800，此时可调节显示范围调节电位器使之读数为800。如果调节显示范围调节电位器无法使之读数为600，则应根据计量泵中间腔室测量介质电导率调节高、低报警值在该测量值两倍以上，如测量值在1000，则高报警值调到1700，低报警值调到700。

- 高、低报警值的调整

通常仪表在出厂时，低报警值设置为150，高警值设置为1500（对应计量泵中间腔室测量介质电导率测量值为800），注意以上报警值只提供用户参考，用户应根据实际情况设定报警值。理论上设定的高、低报警值越接近计量泵中间腔室测量介质电导率测量值，仪器对膜漏反应越灵敏，但是由于环境温度对测量介质电导率影响较大，如果高、低报警设定与计量泵中间腔室测量介质电导率测量值相差太小，容易引起误报，用户可根据输送液体的电导率，及计量泵中间腔室测量介质电导率随温度变化情况设定报警值，设定的原则是：输送液体的电导率与计量泵中间腔

6                                 室测量介质电导率相差较大的，高、低报警设定值与测量介质测量值差值可以大些，反之则小些；计量泵中间腔室测量介质电导率随温度变化较大，高、低报警设定值与测量介质测量值差值可以大些。反之则小些。输送液体的电导率可以用导电杆直接测量，两导电杆的距离应与安装在计量泵上一样；计量泵中间腔室测量介质电导率随温度变化情况应在平时观察或在实验室内通过实验获取。

报警值调节方法如下：将显示选择开关到想调节的参数一边（左GB为高报警值，中间为测量值，右边DB为低报警值），调节相应的调节电位器（上边GB-SET为高报警值调节电位器，下边DB-SET为低报警调节电位器）使显示的读数为所需要设定的值，调节好后将显示选择开关恢复到测量位置（不恢复到测量位置不影响报警，但无法观察测量值）。

- 信号频率选择开关

当计量泵中间腔室测量介质电导率较大时可能会引起极化现象（测量值会向一个方向一直变化，变化值较大。正常随温度变化时，短时间不会变化太大），此时应加大信号频率，消除极化现象，将信号频率选择开关向右拨动一挡（从左到右分别为L、M、H三挡，L档频率最低，出厂时通常在L挡），直到极化现象消失。在调整信号频率后，应按照上面的方法调整计量泵中间腔室测量介质电导率为800，或者

7                           调整高、低报警值。如在H档仍无法消除极化现象的化，用户可使用电导率较小的液体作为计量泵中间腔室测量介质，或者将仪表及作为计量泵中间腔室测量介质液体送回本公司，由本公司调整参数消除极化现象。

四、常见问题

- 误报

发生误报情况，首先检查高、低报警值是否适当，通常高（低）报警值设置应高（低）于计量泵中间腔室测量介质电导率正常测量值的一倍，但由于计量泵中间腔室测量介质电导率受温度影响而变化，某些计量泵中间腔室测量介质变化率较大或者设定测量介质电导率为800时，环境温度过高或过低（建议在20℃左右设定），有可能仪表工作温度内测量介质导电率变化可能大于一倍，从而引起误报，解决方法是提高高、低报警值与计量泵中间腔室测量介质电导率正常测量值差值的倍数（如二倍），注意报警设定不能偏离输送液体的电导测量值，例如输送液体电导测量值为300时，低报警值不能设定为300以下，而应略高于300，如350否则无法报警。用户也可根据说明书第三章第2节内容根据温度变化调整报警值。                    另外如果计量泵中间腔室测量介质量较小，可能会因蒸发等原因损失，造成两导电杆之间未完全充满测量介质也可能引起高报警的误报。

8

2、漏报

当膜漏后，测量仪未能报警，应先检查仪表工作是否正常，方法是取出传感器的导电杆，放入应引起高、低报警的溶液（导电杆间距离与在计量泵上相同）中，或着直接断开（高报警）和短接（低报警）与导电杆的连线看是否正常报警，如不报警则为仪表故障，应返厂修理。如仪表工作正常，则有可能是配制计量泵中间腔室测量介质电导率不符合与油和输送液体相差三倍的要求或者报警值设定不正确。应正确配制计量泵中间腔室测量介质的电导率和正确设定报警值。

9