FJ300S数显高速分散均质机使用说明书

谢谢您选购本厂生产的数显高速分散均质机，为了使本产品更好地为您服务，在使用本产品前，请详细阅读使用说明书，阅后请妥善保存，以备日后查阅。

产品简介：

FJ系列数显高速分散均质机，适用于生物制药、基因研究、组织破碎、细胞浆化、病理分析、乳化均质、聚合反应等实验领域，使粉碎的实验物料在液体介质中进一步分散均质的实验设备。产品设计新颖、工艺先进，具有输出功率大、运行转速高，实验操作简单等特性。其特有的数控无级调速、数字显示运行状态功能，使设备在转速范围内可任意选择实验运行转速，并为采集实验数据提供保证。分散均质工作头的独特结构，确保了工作头的转子在电机高速驱动下旋转速度高，产生强大的液体剪切力和剧烈的高频机械效应，促使实验物料在巨大的离心力作用下，通过转子与定子相互剪切分散。使实验物料承受了每分钟高达数万次的剪切，撕裂和混合，从而达到分散、均质的效果。不同规格的工作头配置，是为了满足不同的实验需求而设计的，其与众不同的特性和功能，实为各医疗单位、生物、卫生防疫、化妆用品、食品加工、大专院校等科学研究、产品开发、品质控制和生产过程应用的理想设备。

基本规格：

| 产品型号 | FJ200-S | FJ300-S |
| --- | --- | --- |
| 输出功率 | 200W | 300W |
| 输入功率 | 340W | 510W |
| 工作方式 | 断续 | 断续 |
| 转速范围 | 300-18000r/min | 300-12000r/min |
| 处理范围 | 20-800ml | 2000-18000ml |
| 外型尺寸 | 250×350×600mm | 250×350×720mm |
| 使用电源 | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
| 工作头配置 | Φ12mm Φ18mm | Φ28mm Φ36mm |

基本构造：

本系列搅拌机由运行状态控制器、驱动电机及分散均质工作头等等组成：

1、运行状态控制器采用触摸式无级调速器，数字显示实验中设备运行转速状态，调速方便，数据正确。

2、驱动电机采用输出功率大、结构紧凑的串激式微型电机，设计安全可靠。

3、分散均质工作头接触物料部位采用优质全不锈钢精制，耐腐蚀性能好。

4、分散均质工作头采用联轴器与驱动电机连接，拆装简便、灵活、联接可靠。

设备安装：

1、将本机的底座平板放在平台上，取两根较长的立柱用螺纹连接成一整体，再用活动扳手把整体立柱固定在底座平板的螺孔内。然后取支撑固定架，转动手柄把它固定在立柱上，使支撑固定架的另一凹口向上。

2、取一根较短的横柱，与电机上的机座螺孔连接，并紧定锁定横住，再把横柱套入在支撑固定加上，使主机固定在立柱上。本机可以根据实验需要，在支撑固定架上对主机进行前、后、上、下调整即可。

3、为了确保本机运行安全，请将各关键联接点用力固定，并请经常检查，以防松动。在输入电源调试设备前，请仔细阅读“使用维护”后，方可进行。

使用方法

电机部分

1、本机采用单相三线制，所需电源插座规格为220V、10A三孔插座，插座必须有良好的接地。严格注意不能接错接地线（严禁将接地线引到电话线、水管、煤气管及避雷针线上）。

2、本机在输入电源前，请认真检查电源开关(1)是否处于（OFF）关闭状态，避免由于电源输入主机突然起动，造成操作者人身伤害和实验设备、实验物材等损坏，

3、本机输入电源后，开启（ON）电源开关，数字显示红色（0.00）起始状态。触摸向上按钮，运行转速逐渐提升，显示数字逐渐增大；触摸向下按钮，运行转速逐渐下降，显示数字逐渐减小。但在实验前，应先进行电机运转试验，试验时不要安装分散均质工作头。

4、本机运行状态时实际转速是显示转速的100倍，例显示器上显示的转速（040），实际转速应为4000转/分。在实验进行时，由于实验的物料在高速转速中其物理性质不断地发生变化，因而它运行转速显示也会不断地波动。

5、本机的工作方法为断续，禁止连续运行。为保持电机的安全性能、延长设备使用寿命。运行5分钟，必须停机三分钟。

6、本机工作完毕后，触摸向下按钮至数字显示（000）起始状态，关闭电源开关，切断电源，拔出插头。并及时清洗分散均质工作头，便于下次使用。

分散均质工作头部分

1、本机的分散均质工作头严禁离开液体介质运行，避免机械部件在高速运行时无液体介质保护而损坏，造成机械的故障。

2、本机配置的工作头，应根据实验物料的数量选择合适的工作头进行实验。

3、工作头拆装步骤：

A：安装时请用手护住工作头，另一只手的手指按下联轴器固定圈把传动销对准电机上的传动槽插入，再转动工作头，使联轴器上部定位槽对准电机上的放旋销，然后，手指松开联轴器固定圈，固定圈自动复位，工作头安装完毕。

B：拆卸时，请用手护住工作头，按下联轴器固定圈使之到位，工作头整体向下稍稍用力即可卸下。但不能用力过猛，使工作头的头部撞击底座平板，造成变形损坏。

维护保养

1、本机在使用一段时间后或较长时间停用，如再使用前应进行保养检查，特别是在电气安装性能方面，可用兆欧表检测绝缘电阴。

2、本机的电机上的电刷是易损件，用户应经常进行检查。在检查时应切断电源。拔出插头，旋下电刷帽/盖抽出电刷即可。如拔出电刷短于6mm时，应及时跟换，新跟换的电刷应使用原规格电刷，并应在刷管（架）内活动自如，防止卡在管内，造成电火花大或电机不运转。

3、本机在使用时，若出现电机不运转，应先检查电源插座是否有电源，接插件是否松动，电刷是否接触良好，排除以上故障后仍不能运转，应请专业维修人员或制造商联系，切勿请不熟悉本机性能的人员拆装，以免造成事故。

注意事项：

- 本机应置于清洁干燥处，保持整机整洁、防止受潮，使用环境温度一般不超过40℃，严格防止各类异物溅入电机内。

- 电机在容易潮湿区域使用时，请配用漏电保护装置，确保操作者的人身安全。

- 本机在强腐蚀环境中使用时，为防止机械及电气性能损伤，请注意做好必要的保护措施。

- 本机禁止在有易燃易爆物体的环境中使用。

- 本机在电压剧烈波动的电网中使用，会造成转速失控，建议配用稳压装置。

- 本机禁止高转速连续运行，应工作3分钟，停止5分钟，断续使用。

保修说明：

- 本产品自购买日起三个月内，在正常使用状况下实行“三包”

- 超过上项所定期限如需换配件，需酌情收检修费。

- 在保修期内，如有下列情况，恕不免费维修。

A:未能出示购买凭证（发票或收据）

B:因拆装或改造而造成的损坏。

C:因错误/疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。

D:非一般条件下使用（如长时间使用与环境恶劣场所）所造成的故障或损坏。

E:产品包装不完整，外观因使用而污染。

上海鲁硕实业有限公司

联系电话：021-35070199  35070198