防爆型电子称重仪表

Ex-D11-C

调试说明书

2013年10月版

●  使用前请仔细阅读本产品说明书

- 请妥善保管本产品说明书，以备查阅

宁波柯力传感科技股份有限公司

安全监督站(NEPSI)使用说明书补充说明

防爆站审核后对说明书的补充内容，如以下说明书所列内容与下列内容不一致，应以下列条款为准：

由宁波柯力传感科技股份有限公司生产的Ex-D11-C防爆型电子称重仪表经国家级仪器仪表防爆安全监督站(NEPSI)检验认可，防爆安全性能符合GB3836.1-2010、GB3836.1.2010和GB3836.4-2010的有关要求，防爆标志为Exd[iaIICGa]IIBT4Gb,防爆合格证号为GY13.1560X，用户在使用安装该产品时，需注意以下事项：

- 、该产品的使用环境温度范围为：(-20~+40)℃。

- 、产品安装、使用和维护严格遵守“严禁带电开盖”的原则。

- 、选用的阻燃密封电缆护套外径应与密封圈内径相适应(Φ8-Φ8.5)，使用时压紧螺母应可靠旋紧。冗余电缆口用封堵件进行封堵。

- 、产品设有接地端子，用户在安装使用时应可靠接地。

- 、本安输出参数及外部参数如下：

- YB970L齐纳安全栅

| 最高输入电压Ui(V) | 最大输入电流Ii(mA) | 最大输入功率Pi(W) | 最大外部参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ci(uF) | Li(mH) |
| 16 | 800 | 3.2 | 2.75 | 0.1 |

- YB970H齐纳安全栅

| 最高输入电压Ui(V) | 最大输入电流Ii(mA) | 最大输入功率Pi(W) | 最大外部参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ci(uF) | Li(mH) |
| 12.8 | 322 | 1.1 | 1.06 | 0.3 |

- 、使用现场不存在对铝合金外壳有腐蚀作用的有害气体。

- 、用户不得自行更换产品的零部件，应会同产品制造共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

- 、产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13－1997“爆炸性气体环境　用电气设备　第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修”、GB3836.15－2000“爆炸性气体环境用电气设备　第15部分；危险场所电气安装（煤矿除外）”、GB3836.16－2006“爆炸性气体环境用电气设备　第16部分：电气装置和检查和维护（煤矿除外）及GB50257－1996电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范”的有关规定。

仪表使用注意事项

▲ 系统所有关联设备及配件请按防爆安全标准选用、安装、调试。

▲ 系统电源线必须符合电气安全规定，接线盒、传感器的外壳必须接地良好。

▲ 数字传感器与仪表的连接必须可靠，数字传感器的屏蔽线必须可靠接地。

▲ 在仪表通电状态下，所有连接线不允许进行插拔。

▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施。

▲ 不得在有压力的罐装系统中使用。

▲ 仪表和传感器须远离强电场强磁场，远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲ 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。

▲ 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内。

▲ 本产品非经技术监督部门授权，不得擅自开启铅封，不破坏铅封不能标定。

◆ 仪表不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

◆ 在插拔仪表与外部设备连接线前，必须先切断仪表及相应设备电源。

◆ 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改连接。

◆ 本仪表属于精密测量仪器，为保证计量的准确性，未经授权不允许随意打开。

非衡器仪表专业人员请不要自行修理以免造成更大的损坏。

◆ 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用环境下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及保修卡(编号相符)，寄往特约维修点或经销商。

◆ 超过保修期以及人为故障或其他意外损坏，生产厂对仪表实行收费维修。

亲爱的用户，感谢您选择柯力公司的产品。

在使用仪表前，敬请仔细阅读说明书。

目   录

第一章 仪表说明	5

第一节 仪表概述	5

第二节 防爆等级介绍	5

第三节 安装连接及特性说明	5

第二章 功能简介	6

第一节 按键与指示说明	6

第二节 菜单操作说明	7

第三节 秤台调试简介	7

第三章 参数查询与设置	7

第一节 通讯参数设定	7

第二节 传感器参数设置	8

第三节 系统密码设置	8

第四节 参数初始化	8

第五节 查看标定AD值和标率	9

第四章 数字传感器调试	9

第一节 单个传感器地址修改	9

第二节 自动组秤和自动组网	9

第三节 角差修正	10

第四节 仪表标定	10

第五章 内码查看	12

第六章 通讯格式说明	12

第一节 连续方式通讯格式	12

第二节 Modbus-RTU通讯格式	14

第三节 大屏幕通讯格式说明	15

第七章 出厂默认参数	16

第八章 信息提示	17

▲ 系统所有关联设备及配件请按防爆安全标准选用、安装、调试。

▲ 仪表电源接地线必须符合电气安全规定，接线盒、传感器的外壳

必须接地良好。

▲ 数字传感器与仪表的连接必须可靠，数字传感器的屏蔽线必须可

靠接地。

▲ 在通电状态下，所有连接线不允许进行插拔。

▲ 请按防爆安全要求，定期进行检查及维护。

# 仪表说明

## 仪表概述

产品设计专用于II区防爆型电子称重仪表，广泛应用于化工、医药等有防爆要求计量应用场合。

## 防爆等级介绍

- 本产品防爆等级：Exd[iaIICGa]IIBT4Ga。

- Exd[iaIICGa]IIBT4Ga 的含义 :

| 标志内容 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 防爆声明 | Ex | 符合某种防爆标准，如我国的国家标准 |
| 防爆方式 | d | 采用隔爆方法 |
| 气体类别 | ⅡB | 允许涉及ⅡB 类爆炸性气体(典型气体乙烯) |
| 温度组别 | T4 | 仪表表面温度不超过 135℃ |

## 安装连接及特性说明

- 仪表安装示意图:

- 仪表接线示意图：

- 电源接口：额定输入电源为交流220V； 50Hz/60Hz。

- 大屏幕接口：电流环方式(OUT+、OUT-)。

- PC通讯接口：RS485方式，通过RS485转RS232与电脑串口连接，可选择连续方式和Modbus指令方式，详见通讯格式说明。

- 传感器接口：可连接1～12个柯力防爆数字传感器。接法如下：

| 说明 | C型 | E型 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 红 | 红 |
| GND | 黑 | 黑 |
| A | 白 | 绿 |
| B | 绿 | 白 |

注：传感器接口电源输出电流最大200mA，

如果所选数字传感器工作电流为20mA，

可计算最多可以接10个数字传感器。

- 支持标定AD码和标率查看，

方便仪表间数据的人工输入。

- 使用环境

使用温度:           -10℃~40℃。

相对湿度：          ≤85%RH。

# 功能简介

## 按键与指示说明

  - 仪表前面板如右图所示:

  - 7位红色LED显示。

  - 7个红色状态指示灯：校验，菜单，信息，超载，稳定，去皮，零位。

| 指示符 | 功能描述（亮） |
| --- | --- |
| 校验 | 内码显示状态 |
| 菜单 | 菜单操作状态 |
| 信息 | 通讯错误状态 |
| 超载 | 超载状态 |
| 稳定 | 稳定状态 |
| 去皮 | 净重状态，否则毛重状态 |
| 零位 | 空秤状态或显示零称重值状态 |

  - 16个轻触按键：

按键0~9与功能按键复用，菜单状态下为数字按键，称重状态下为功能按键。各按键功能见菜单描述。

## 菜单操作说明

  - 菜单密码输入说明：

除了【去皮】、【置零】、【输入】、【称重】按键不需要密码输入外，其他按键如果使能密码输入，则需要密码输入。密码为6位数，默认为888888，密码输入时不显示密码，但光标有移动指示。如果使能密码输入，仪表显示【S------】，输入密码后仪表仍显示【S------】，按【输入】后如果密码正确则进入下一级菜单，否则提示错误【Err 16】后返回称重状态。

  - 如果执行按键【标定】功能时，必须先输入密码将标定使能位设置为允许标定状态才允许操作，操作结束后再将标定使能位设回禁止标定状态。

  - 称重状态下才允许菜单操作，菜单操作结束后自动返回到称重状态。

## 秤台调试简介

  - 自动组秤或自动组网。

1）.当逐个修改传感器地址后可以选择自动组秤，用于自动识别传感器个数和类型，以及根据传感器地址设置角位。详见自动组秤菜单。

2).对具有自动组网功能的E型传感器，可以选择1)的方法，也可以选择自动组网，用于自动地址分配和自动组秤。详见自动组网菜单。

  - 通过查看内码确认各传感器的受力情况，并调整秤台至合理状态。

  - 根据需要进行自动调角。

  - 秤台线性标定，请查看“仪表标定”章节。

# 参数查询与设置

## 通讯参数设定

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【参数】 按【输入】 | 【PArA 0】 | 参数0用于通讯参数菜单 |
| 2 | 按【001】 按【输入】 | 【Adr ***】 【Adr 001】 | 显示仪表通讯地址 例如设置仪表地址为001 |
| 3 | 按【2】 按【输入】 | 【bt *】 【bt 2】 | 显示串行通讯的波特率（0~4） 0至4分别代别2400、4800、9600、19200、57600波特率 例如输入2 |
| 4 | 按【0】 按【输入】 | 【tF *】 【tF 0】 | 通讯方式选择（0~3） 0：连续发送方式1； 1：MODBUS指令方式； 2 连续发送方式2 3：连接发送方式3 4：连接发送方式4 5：连接发送方式5 例如选输入0 |
| 5 | 按【0】 按【输入】 | 【Jn *】 【Jn 0】 | 校验方式选择（0~2） 0：无校验1：奇校验； 2：偶校验； 例如选0 |
|  |  | 【 End 】 | 结束操作 |

## 传感器参数设置

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【参数】 按【1】 按【输入】 | 【PArA 1】 | 参数1用于设置传感器参数 |
| 2 | 按【04】 按【输入】 | 【dno **】 【dno 04】 | 显示传感器数量 例如传感器数量为4个 |
| 3 | 按【2】 按【输入】 | 【dtp **】 【dtp 2】 | 显示传感类型，01为C协议传感器，02为E协议传感器 例如输入2 |
|  |  | 【 End 】 | 结束操作 |

## 系统密码设置

用于密码使能和密码修改，密码不能为000000：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【参数】 按【8】 按【输入】 | 【PArA 0】 【PArA 8】 | 参数8用于系统密码设置 |
| 2 | 按【0】 按【输入】 | 【UP *】 【UP 0】 | 进入密码使能设置 1:使能密码输入；0：禁止密码输入 例如：输入0，禁止密码输入 |
| 3 | 输入密码 按【输入】 | 【n------】 【n------】 | 输入新密码后按输入 |
| 4 | 输入密码 按【输入】 | 【r------】 【r------】 | 再次输入新密码后按输入 |
|  |  | 【 PASS 】 | 密码设置完成，返回称重状态 |

## 参数初始化

对所有参数重置，请谨慎使用。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【参数】 按【9】 按【输入】 | 【ParA 0】 【PArA 9】 | 参数9初始化所有参数 |
| 2 | 按【000000】 按【输入】 | 【t------】 【t------】 | 输入仪表通讯密码，仪表默认通讯密码为000000 |
|  |  | 【 --- 】 | 等待重置，结束后系统重启后进入称重状态 |

## 查看标定AD值和标率

一般情况下，以下参数用于查看和测试，建议不要做更改。

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【输入】 | 【CAL Ad】 | 进入标定AD值查看 |
| 2 | 按【输入】 | 【*******.】 | 显示标定零点AD值 |
| 3 | 按【输入】 | 【*******.】 | 显示标定标定点AD值 |
| 4 | 按【输入】 | 【CAL rt】 | 进入标率值查看 |
| 5 | 按【输入】 | 【*.******】 | 显示标率 |
|  |  | 【 End 】 | 查看结束 |

提示：未标定过的AD值显示999999。标定AD值和标率不可修改。

# 数字传感器调试

## 单个传感器地址修改

- 每次只能连接一个传感器进行地址查看和修改，传感器地址设置范围：1~12。

- 传感器地址设置成功后仪表不保存参数。

| 步骤 | 操作提示 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【地址】 |  | 进入单个传感器地址修改 |
| 2 |  | 【 --- 】 | 扫描中 |
| 3 | 按【01】 按【输入】 | 【d** N##】 【d** N01】 | d**为扫描到的传感器地址 N##为设置的新传感器地址(范围为1~12) 输入新地址如01后按【输入】 |
|  |  | 【 PASS 】 | 地址设置成功返回称重状态 |

## 自动组秤和自动组网

- 自动组秤：用于确定连接的传感器个数和类型，以及根据传感器地址设置角位，设置完传感器地址后必须进行此操作。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F2】 按【输入】 | 【 --- 】 【t** n**】 | 仪表处于忙状态，不能进行其他操作 t**表示数字模块类型，t01为C型，t02为E型 n**表示数字传感器数量 按【称重】返回称重状态 |
| 2 | 按【1】 按【输入】 | 【SurE 0】 【SurE 1】 | 是否保存扫描信息 0: 不保存 1: 保存类型，数量，并根据地址自动分配角位 按【称重】返回称重状态 |
|  |  | 【 PASS 】 | 表示组秤成功 |

- 自动组网：对于具有自动组网功能的E型传感器可进行自动地址地址和组秤操作,方法如下：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【组网】 | 【 nEt 】 【no **】 | 仪表处于忙状态，不能进行其他操作 **表示数字传感器数量 |
| 2 | 按【1】 按【输入】 | 【SurE 0】 【SurE 1】 | 是否进行自动地址分配 0: 不进行并退出 1: 进行自动地址分配 |
| 3 | 确认空秤状态 按【输入】 | 【noLoAd】 | 零位确认，此时秤上无重物，并等稳定标志符亮后按【输入】。 |
| 4 | 在要设的角位上压重物后 按【输入】 | 【d01 ##】 | 设定01号地址 ##为该角位的传感器地址， |
| 5 | 在要设的角位上压重物后 按【输入】 | 【d02 ##】 | 设定02号地址 ##为该角位的传感器地址， |
|  |  | …………. | 循环压其余角 |
|  |  | 【 PASS 】 | 表示组网成功 |

## 角差修正

- 角差修正分为自动角差修正与手动角差修正两种。

- 自动角差修正后若系数超出预设范围则警告提示，建议调平秤台，设置无效。

- 手动角差修正是通过手动输入角差系数来修正。

  - 自动角差修正

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【自动调角】 按【输入】 | 【 noLoAd】 【 --- 】 | 零位确认，确认秤台处于空秤状态并且待稳定指示灯亮后按【输入】 |
| 2 | 在其中一个角位上压重物等待稳定后 按【输入】 | 【DCR **】 【DCR 01】 【 --- 】 | 显示当前所压角的角位 **为当前所压角的角位 在其中一个角位上压角 显示当前所压角的角位，例如01 仪表工作中 |
|  | 压其余角 | …… | 压其余角，重复步骤4，同一角位可以重复压，当所有角位都压过后，自动退出。 |
|  |  | 【 End 】 【 Uarn 】 | End：自动角差修正系数正常 UARN:警告自动角差修正系数超出（>1.2或<0.8） |

  - 手动角差修正（直接输入角差系数方式）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【手动调角】 按【输入】 | 【SADJ 01】 | 01表示角位号 |
| 2 | 输入角差系数 按【输入】 | 【*.*****】 【1.00000】 | 显示01号角位传感器的角差系数 修改01号角位传感器的角差系数为1 输入：100000 |
|  |  | …… | 重复步骤3和4顺序修改各角位角差系数 当所有角位都确认后自动退出 |
|  |  | 【 End 】 | 结束 |

  - 手动角差修正（输入重量值方式）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 按【F3】 | 【AdJ **】 【 - - - 】 | **表示当前重物所压的角位。 仪表正处于采集数据 |
| 3 | 按【确认】 | 【0049995.】 | 显示秤上重物重量值，例如重量值为 49995 |
| 4 | 输入重量值 按【确认】 | 【0049995】 【0050000】 | 修改为理想的重量，例如输入50000 |

## 仪表标定

标定前必需先设置标定使能位，具体步骤如下：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【参数】 按【7】 按【输入】 | 【PArA 0】 【PArA 7】 | 参数7用于标定密码设置 |
| 2 | 输入标定密码 | 【C******】 | 标定密出厂认为888888 |
| 3 | 按【0】 按【输入】 | 【CAL *】 【CAL 0】 | 进入标定使能设置 1:使能标定功能；0：禁止标定功能 例如：输入0，禁止标定功能 |
| 4 | 输入密码 按【输入】 | 【n------】 【n------】 | 输入新密码后按输入 |
| 5 | 输入密码 按【输入】 | 【r------】 【r------】 | 再次输入新密码后按输入 |
|  |  | 【 PASS 】 | 密码设置完成，返回称重状态 |

仪表参数设定和线性标定操作如下：

| 步骤 | 操 作 描 述 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【标定】 |  | 进入参数设定和线性标定 |
| 2 | 按【010】 按【输入】 | 【E ***】 【E 010】 | 显示及修改分度值，可选：1、2、5、10、20、50、100 例如输入分度值10后按【输入】 |
| 3 | 按【0】 按【输入】 | 【dC *】 【dC 0】 | 显示及修改小数点 可选：0、1、2、3，例如输入0后按【输入】 |
| 4 | 输入3455 按【确认】 | 【Pn WXYZ】 【Pn 3453】 | 输入参数(见下表所示) W：零点跟踪速度 X：零点跟踪范围 Y：手动置零范围 Z：开机置零范围 例如输入3453 |
| 5 | 按【0】 按【输入】 | 【FLt *】 【FLt 0】 | 显示当前滤波强度设定，可选0~4，数字越大滤波强度越强 例如输入0 |
| 6 | 按【500000】 按【输入】 | 【FXXXXXX】 【F500000】 | 显示及设置满量程值 例如输入500000后按【输入】 |
| 7 | 确认空秤 按【输入】 | 【 noLoAd】 【 ---- 】 | 开始零点标定 确认秤台处于空秤状态并且待稳定指示灯亮后按【输入】， 按【称重】跳过零点标定而进入线性点1标定 等待零点标定 |
| 8 | 加载砝码1 按【5000】 按【输入】 | 【AdLoAd1】 【A000000】 【A005000】 【 ---- 】 | 进入线性点1标定 加载砝码1并且待稳定指示灯亮后，输入砝码1实际重量后按【输入】，例如输入5000 按【称重】退出加载点1标定 等待线性标定点1标定 |
|  |  | 【 End 】 | 仪表标定结束 |

备注：仪表可以只进行零点标定或跳过零点标定。

| W的值 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点跟踪速度 | 0.4秒 | 0.3秒 | 0.2秒 | 0.1秒 |

| X的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点跟踪范围 | 禁止 | 0.5e | 1.0e | 1.5e | 2.0e | 2.5e | 3.0e | 3.5e | 4.0e | 4.5e |

| Y的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按【置零】键的置零范围 | 禁止 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

| Z的值 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机置零范围 | 禁止 | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

# 内码查看

- 【tESt  0】：按角位顺序查看每个传感器原始内码。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【测试】 按【输入】 | 【tESt 0】 | 参数0：按角位读取每个传感器原始内码 |
| 2 | 按【输入】 | 【dd 01】 | 01表示1号角位 |
| 3 | 按【输入】 | 【******.】 | 显示01号角位的传感器内码 |
|  | 按【输入】 | …… | 重复步骤3和4查询其他角位的内码 |
|  |  | 【 End 】 | 查看结束 |

- 【tESt  1】：查看原始总内码

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【测试】 按【1】 按【输入】 | 【tESt 0】 【tESt 1】 | 进入传感器校验菜单 参数1用于查看总原始内码 |
| 2 | 按【输入】 | 【******.】 | 显示传感器总内码 |
|  |  | 【 End 】 | 返回称重状态 |

- 【tESt  2】:查看各角位锁定内码（按【测试】按键时已锁定各角位内码）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【测试】 按【2】 按【输入】 | 【tESt 0】 【tESt 2】 | 参数2用于查看锁定后各角位内码 |
| 2 | 按【输入】 | 【dd 01】 | 01表示1号角位 |
| 3 | 按【输入】 | 【******.】 | 显示01号角位的锁定的传感器内码 |
|  |  | …… | 重复步骤3和4查询其他角位的内码 |
|  |  | 【 End 】 | 返回称重状态 |

# 通讯格式说明

## 连续方式通讯格式

串口数据格式设置为：8位数据位，一位停止位，无校验位,波特率根据仪表菜单参数而设置。

串行通讯方式包括五种连续通讯方式和两种Modbus通讯方式。

1．连续方式(TF=0)：

所传送的数据为仪表显示的当前重量(毛重)数据（超载时重量值为999999）。每帧数据由12组数据组成 。格式如下表所示：（异或＝2⊕3⊕……8⊕9）

| 第X字节 | 内容 | 注 解 | 举 例 ( 发送＋20.00 ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 代码 | 内容 | 十六进制代码 |
| 1 | 开始 | (XON) | 02 | XON | 02 |
| 2 | +或- | 符号位 | 2B/2D | + | 2B |
| 3 | 称量数据 | 最高位 | 30～39 | 0 | 30 |
| 4 |  |  | 30～39 | 0 | 30 |
| 5 |  |  | 30～39 | 2 | 32 |
| 6 |  |  | 30～39 | 0 | 30 |
| 7 |  |  | 30～39 | 0 | 30 |
| 8 |  | 最低位 | 30～39 | 0 | 30 |
| 9 | 小数点位数 | 从右到左（0～4） | 30～34 | 2 | 32 |
| 10 | 异或校验 | 高四位 |  | 异或校验 ＝0x1B | 01 |
| 11 |  | 低四位 |  |  | 0b |
| 12 | 结束 | X0FF | 03 | XOFF | 03 |

- 连续方式(TF=2)：

所有数据均为ASCII码，每帧数据共有8字节组成（包括小数点），数据传送先低位后高位，每帧数据间有一组是分隔符“=”，发送数据为当前显示称重值，如当前显示称重重量为188.5，连续发送5.88100=5.88100=……。如当前显示称重重量为-1885，连续发送.58810-=.58810-=……。超载时重量值为999999如: 9.99999=9.99999=……。

- 连续方式(TF=3)：

所有数据均为ASCII码，每帧数据共有9字节组成（包括小数点），数据传送先低位后高位，每帧数据间有一组是分隔符“=”，发送数据为当前显示称重值，如当前称显示重重量为188.5，连续发送5.88100=5.881000=……。如当前显示称重重量为-1885，连续发送.588100-=.588100-=……。超载时重量值为9999999如: 9.999999=9.999999=……。

- 连续方式(TF=4)：

每字节数据由10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位;连续输出每帧数据为18个字节。

| 连 续 输 出 格 式2 |
| --- |
| StX | A | B | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CR | CKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

其 中 ：

- <StX> ASCII 起 始 符 (02H) 。

- 状 态 字 A , B , C 。

- 显 示 重 量 ,  可 能 是 毛 重 也 可 能 是 净 重 . 6 位 不 带 符 号 和 小 数 点 的 数 字 。

- 皮 重 ， 6 位 不 带 符 号 和 小 数 点 的 数 字 。

- <CR> ASCII 回 车 符  (ODH) 。

- <CKS> 可 选 的 校 验 和。

| 状 态 字 A |
| --- |
| Bits 0 , 1 , 2 |
| 0 | 1 | 2 | 小 数 点 位 置 |
| 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 | KGKG00 KGKGX0 KGKGKG KGKGX.X KGKG.KG KGX.KGX KG.KGKG X.KGKGX |
| Bits 3 , 4 |  |
| 3 | 4 | 分 度 值 因 子 |
| 1 0 1 | 0 1 1 | X1 X2 X5 |
| Bit 5 | 恒 为 1 |
| Bit 6 | 恒 为 0 |

| 状 态 字 B |
| --- |
| Bits | 功 能 |
| Bit 0 | 毛 重 = 0 , 净 重 = 1 |
| Bit 1 | 符 号 : 正 = 0 , 负 = 1 |
| Bit 2 | 超 载 ( 或 小 于 零 ) = 1 |
| Bit 3 | 动 态 = 1 |
| Bit 4 | 单 位 : kg = 1 |
| Bit 5 | 恒 为 1 |
| Bit 6 | 仪 表 上 电 时 为 1 |

| 状 态 字 C |
| --- |
| Bit 0 | 恒 为 0 |
| Bit 1 | 恒 为 0 |
| Bit 2 | 恒 为 0 |
| Bit 3 | 有 打 印 命 令 = 1 |
| Bit 4 | 扩 展 显 示 (X10) = 1 |
| Bit 5 | 恒 为 1 |
| Bit 6 | 恒 为 0 |

- 连续方式(TF=5)：

每字节数据由10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位和校验位;

| 连 续 输 出 格 式3 |
| --- |
| S | T | ， | G | S | ， | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | k | g | CR | LF |

Header1    Header2

Header 1

ST   重量稳定（Stable）

US   重量不稳定（Unsable）

OL   超载（Over Load）

Header 2

GS   毛重（Gross data）

NT   净重（Net data）

TR   扣重（Tare data）

## Modbus-RTU通讯格式

- Modbus通信功能码汇总：

| 功能码 | 作用 | 寄存器起始地址 | 寄存器数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读取仪表状态信息 | 0x21 | 1 |
| 3 | 读取仪表显示重量值 | 0x06 | 4 |
| 6 | 传送按键值 | 0x20 | 1 |

备注：

1）如下示例的仪表地址为0x01。

2）当接收数据不满足协议要求时不返回任何数据。

3）仪表显示重量值和开关预置值以4个字节的浮点型格式传送，高字在后，低字在前。

- 读取仪表状态信息（功能码0x01）：

仪表状态信息定义如下：

| 仪表状态 | 控制位 | 默认值 | 状态发生值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内码状态 | Bit 0 | 0 | 1(菜单) |
| 菜单操作状态 | Bit 1 | 0 | 1(内码) |
| 通讯错误状态 | Bit 2 | 0 | 1(通讯错误) |
| 超载 | Bit 3 | 0 | 1(超载) |
| 稳定状态 | Bit 4 | 0 | 1(稳定) |
| 净重状态 | Bit 5 | 0 | 1(净重) |
| 零称重状态 | Bit 6 | 0 | 1(零点) |

示例：当前仪表处于超载状态，其它处于默认状态。

主机发送：

| 仪表地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 状态位数量 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x21 | 0x00 | 0x08 | CRC16L | CRC16H |

仪表返回：

| 仪表地址 | 功能码 | 字节数量 | 仪表状态 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x08 | CRC16L | CRC16H |

- 读取仪表显示值（功能码0x03）：：

数据以4个字节的浮点型格式传送，高字在后，低字在前。

示例的仪表显示重量值为-12.5kg，其16进制表示为0xC14800。

主机发送：

| 仪表地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 16位寄存器数量 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x06 | 0x00 | 0x02 | CRC16L | CRC16H |

仪表返回：

| 仪表地址 | 功能码 | 字节数量 | 浮点型数据低字 | 浮点型数据高字 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0Xc1 | 0x48 | CRC16L | CRC16H |

备注：

只有当仪表处于正常称重状态时仪表才返回数据，否则当仪表处于超载、传感器通信错误、按键菜单操作等非称重状态时仪表不返回任何数据。

- 按键功能协议（功能码0x06）：

示例寄存器预置值为对应的按键值。
主机发送：

| 仪表地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 16位寄存器预置值 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 按键值 | CRC16L | CRC16H |

仪表返回：仪表正常返回的数据与上位机发送的命令完全一致，否则不响应。

按键值表示如下：

按键【0】~【9】的按键值分别为 0~9；按键【置零】的按键值为10；

按键【去皮】的按键值为11；按键【输入】的按键值为12；

按键【称重】的按键值为13；按键【F1】的按键值为14；按键值0xFF表示无按键

## 大屏幕通讯格式说明

  - 大屏幕信号为20mA电流环及RS232，以二进制码串行输出，波特率为600 。每一帧数据有11个位，1个起始位(0)、8个数据位(低位在前 )、1个标志位、1个停止位(1)。每隔100ms发送一组数据，每组数据包含3帧数据。

  - 每帧数据意义如下图：

第一帧：

第一帧波形图

第二帧：

第二帧波形图

第三帧：

第三帧波形图

说明：

第一帧数据：标志位为0

X ： D0、D1、D2 -- 为小数点位置( 0～4 )

Y ： D3 — 为重量符号( 1－负、0－正 )

D4 — 备用

G 18～G16：为重量数据

第二帧数据：标志位为0

G15～G8： 为重量数据

第三帧数据：标志位为1

G7～G0 ： 为重量数据

G0～G18： 由低到高构成重量（净重）的19位二进制码

# 出厂默认参数

| 标定参数 | 名称 | 默认参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统密码 | 888888 |
|  | 标定密码 | 888888 |
| UP | 密码使能 | 1 |
| E | 分度值 | 10 |
| dC | 小数点 | 0 |
| dno | 传感器个数 | 0 |
| dtp | 传感器类型 | 0 |
| Pn | 零点跟踪范围 | 2.0 |
| Pn | 手动置零范围 | 100 |
| Pn | 开机置零范围 | 100 |
| FLt | 滤波系数 | 2 |
| F | 满量程 | 50000 |
| CAL AD | 零位AD码 | 0 |
|  | 加载点AD码 | 0 |
| CAL rt | 标率 | 1.000000 |
|  | 1~12号传感器角差系数 | 1.00000 |
| Adr | 仪表地址 | 001 |
| tF | 通信方式 | 0 |
| bt | PC串口波特率 | 2 |

# 信息提示

- 正常及警告信息提示：

  - - - -     提示：仪表内部运算，不要进行任何操作。

  - - - - - -  提示：输入密码。

  - End     提示：操作结束。

  - PASS    提示：密码修改成功。

  - UArN    警告：四角系数超出预定范围

- 错误操作信息提示：

  - Err 00    识别不到完整传感器连接或仪表设置传感器个数为0。

  - Err 03    超载。

  - Under    毛重小于负20分度。

  - ECC 1~12 读传感器重量值时通讯错误(分别为传感器角位号1~12)。

  - Err 17    参数设置不符合要求或非法操作。

  - Err 16    密码输入错误或临时码输入错误。

  - Err 18    秤台线性标定时本次砝码小于上个标定砝码。

  - Err 19	非法去皮（如不稳定去皮，超出范围去皮，毛重为负去皮）。

  - Err 20    非法置零（如不稳定置零，净重状态置零，超出范围置零）。

  - Err 21    操作禁止。

  - Err 22    角位确认时在同一个角位上重复操作。

  - Err 29    读传感器地址时通讯错误。

  - Err 31~46 写数字传感器地址时通讯错误（分别为传感器地址1~16）。

  - Err 49    数据长时间不稳定，请重新操作。

  - Err 70    读数字传感器的通讯密码时通讯错误。

  - ECC 71~86表示n-70号C型协议数字传感器通信加密不一致 。

  - Err 91    存储器读写异常，请重新操作。

  - Err Adr   修改数字传感器地址时，连接的传感器个数不为1。

- 加密操作信息提示：

  - Err 62    加密机给常规仪表或数字传感器加密和清密失败

  - Err 63 	未检测到有效加密信息

  - Err 65		该仪表非常规仪表或非已加密仪表

  - Err 66		该仪表不是加密机

  - Err 67 	该仪表设置的传感器类型不具备加密功能

  - Err 68		常规仪表给数字传感器加密失败或常规仪表等待加密机加密失败。

宁波柯力传感科技股份有限公司

地址：宁波市江北投资创业园C区 长兴路199号

服务热线：400-887-4165

800-857-4165

传真：0574-87562271

邮编：315033

网址：http://www.kelichina.com

# Text boxes

ODH

8位数据

k g    TTT

G S    TTT

S T    TTT

OAH

N   T

U   S

T   R

O   L