PANTHER

称重终端

使用手册

-安装

-基本操作

-设定与校正

[3/19/2004]

概述

技术特性

面 板 式 P A N T H E R 外 观 特 性

不锈钢前面板、前面板符合NEMA4(IP65) 标准

防尘式PANTHER外观特性

全不锈钢外壳、外壳符合NEMA4X(IP65) 标准

NEMA4X(IP65) 密封接头 外部免螺丝装配

五个LED 指示灯指示OVER/UNDER 分选或预置点状态

称重功能

最多可接8 个350 Ω 的模拟传感器 最大显示分度数：10,000d

按钮皮重功能 皮重内锁功能 自动去皮功能 自动清皮功能 单位转换功能 自动零跟踪

动态检测

毛重或净重零指示

TraxDSPTM 防震动数字滤波技术

操作接口

7 位荧光段码显示器

6 个轻触薄膜键盘

明了、直观的操作界面 模块化设定菜单

存贮功能

过量/ 正常/ 欠量分选功能中的四个目标重量值存储 两个预置点和提前量值的存储

双向RS232串行数据口功能

三种输出（打印）格式

命令方式、连续方式及XXXX 输出

键盘打印命令

串行口单ASCII 字符输入控制的打印命令 自动打印功能

打印内锁功能 连续数据输出

并行输入/输出口功能

一个输入点：可设置为打印，去皮，清零，单位转换命令。

三个输出点：两个预置点，一个零允差，基本型PANTHER 为TTL 接口。

选购件特性

模拟输出选件：提供16 位数模转换输出，可输出4 －20mA ，0 ∼ 10VDC 输出

固态继电器输出接口板：扩充PANTHER 预置点输出口的负载能力至28 －240VAC/3A

兼容Allen-Brabdley PLC 的Remote I/O 总线接口

兼容Siemens PLC 的PROFIBUS- D P 工业现场总线接口

兼容Mo dico n PLC 的Mo dB us Plus （MB + ）工业现场总线接口选件。

光电接口选件(OC 门输出) ：扩充PANTHER 预置点输出口的负载能力至12 －30VDC

PANTHER电气接口

PANTHER 需要有良好的接地线；

PANTHER 不可与电机，继电器或加热器等易产生电源噪声的设备共用一个电源。

基本型PANTHER 有一个输入和三个输出信号。每个输出点的吸入电流最大为20mA 。 称重终端供外部使用为+5VDC 电源，其最大输出电流为15mA 。

PANTHER 的输入信号可设置为去皮、打印、清零、单位转换等功能。输出为预置点和零允差。

PANTHER 的COM1 口为RS －232 。串行口可以发送称重数据，也可以接收单个ASCII 字符命令。 控制板上的接线端子可以连接23 ∼ 16 号导线。

温度和湿度

PANTHER 的工作温度范围为-10 ° C ∼ 45 ° C ，湿度为10 ％∼ 95 ％，不冷凝。

PANTHER 的存贮温度为-40 ° C ∼ 60 ° C ，湿度为10 ％∼ 95 ％，不冷凝。

环境适应性

密封式PANTHER 符合NEMA4X(IP65) 有关防尘、防溅水要求。

面板式PANTHER 的前面板符合NEMA4X(IP65) 的防尘、防溅水要求。其它部份符合NEMA1(IP30) 的要求。

防爆

PANTHER 不是本质安全型称重终端，不能放于危险区。 PANTHER 可以通过安全栅与放 置在危险区的秤台连接工 作，但PANTHER 本身必须放于安全区。有关防爆型称重终端，请向本公司询问。

安装调试

	本章将介绍如何安装和调试PANTHER称重显示仪，在安装PANTHER前请仔细阅读本章。

环境要求

在安装PANTHER 之前，先根据第一章确定一下PANTHER 的使用环境，这样有助于延长称重终端的使用寿命。

开箱

请先检查包装箱是否完好，若包装已损 坏，则按照装箱清单查看部件是否完整。如果包装箱完好，则打开包装 箱，将称重终端取出。

包装箱内应包括：

PANTHER 称重显示仪

PANTHER 技术/ 操作手册

防尘式PANTHER安装

防尘式 PANTHER 称重终端上下机壳通过弹簧夹 ( 字符 A 所示 ) 固定，这 些弹簧夹已装在称重终端上。若需要进行内 部连线或改变主板的设定开关，必须按下称重终端前盖下部的两个弹簧夹，才能将前面板与壳体分离。

A

传感器接口 	串行电缆 	电源线

面板型PANTHER的安装

面板式 PANTHER 的所有连线均在称重终端的后面板上，不需要打开称重终端 机壳。校秤时若需打开机壳，只需 将后盖板上的两个螺丝拧下。

电气连接

电 源 线 连 接

PANTHER 可以选接不同的交流电压。只能选择一种与供电电网相配的电压。 注意：在中国供电电压为220VAC ，请接到NEUT 和230V 两端。

称 重 传 感 器 连 接

PANTHER 与传感器之间连接的最长电缆长度，决定于秤的总内阻(T S R ) ：

TSR = 传感器输入阻抗( 欧姆) / 传感器数量

基本型PANTHER最多能带8个350欧姆的模拟传感器。

推荐最长电缆长度

| TSR( 欧姆) | 24 号线( 米) | 20 号线( 米) | 16 号线( 米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 87 45 | 240 60 30 | 600 180 90 | 1200 300 150 |

与梅特勒- 托利多常州衡器公司的标准6 线制传感器或接线盒连接：

7	-EXC	黑线（负激励）

6	-SEN	蓝线（负反馈）

5	-SIG	红线（负信号）

4	SHLD	黄绿线（屏蔽）

3	+SIG	白线（正信号）

2	+SEN	黄线（正反馈）

1	+EXC	绿线（正激励）

与4 线制传感器连接：

7

-EXC 	黑色

-SEN

-SIG 	红色

SHLD 	黄色

+SIG 	白色

+SEN 	绿色

+EXC

1

串 行 口 连 接

PANTHER 有一个RS232 串行口。RS －232 信号的最远传输距离为15 米。

| 9 | IN1 |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | GND |  |
| 7 | OUT3 |  |
| 6 | OUT2 |  |
| 5 | OUT1 |  |
| 4 | +5VDC |  |
| 3 | GND | 地 |
| 2 | RXD | RS232 接收端 |
| 1 | TXD | RS232 发送端 |

并 行 输 入 / 输 出 口

PANTHER 共有一个输入信号，可设置为去皮、打印、清零、单位转换功能。 PANTHER 共有三个输出信号，分别 为预置点和零允差。

输出信号为 +5VDCTTL 电平。输入 信 号 V 低 =0.0 ～ 0.8VDC ， V 高 =3.5 ～ 5.0VDC 。当秤台上重量小于预置点值 时，输出为低电平。灌入电流最大为20mA( 相应负载为180 欧姆) 。

| 9 | IN1 | 输入点（与GND 短接即为输入） |
| --- | --- | --- |
| 8 | GND | 地 |
| 7 | OUT3 | 输出点3---L ( 零允差) |
| 6 | OUT2 | 输出点2---S P 2 |
| 5 | OUT1 | 输出点1---S P 1 |

4	+5VD C

3	GND

2	RXD

1	TXD

直流5V 输出，最大负载电流为15mA

固 态 继 电 器 输 出 接 口 ( 选 件 )

固态继电器输出接口将 PANTHER 的预置点输出信号从 TTL 电 平转化成可带交流负载的固态继电器输出。负载能 力：3A ，28 ～240VAC ，50/60Hz 。

外部接线：

TB1-1	交流输出1( 带保险丝) TB1-2	交流输出1

TB2-1	交流输出2( 带保险丝) TB2-2	交流输出2

TB3-1	交流输出3( 带保险丝) TB3-2	交流输出3

J1口接线(TTL电平)：

1 ，2  地

3 ，4  输出点3

5 ，6  输出点2

7 ，8  输出点1

9 ，10 +5VDC

P A N T H E R 的 跨 接 器 和 设 定 开 关

TB3 	TB2 	TB1

O       S1

F

4    3    2    1  F

J1

W1

O F

J2 	4 	3 	2 	1 	F

PANTHER的主板上有下列跨接器和接插件：

W1 ： 选择2mV/V 或3mV/V 模拟传感器灵敏度

S1- 1 ：	设定允许。只有在“ON” 状态才能进入设定状态

S1- 2 ：	OFF

S1- 3 ：	逗号

S1- 4 ：	OFF 工厂测试用

J1 ： 键盘接口

J2 ： 选件接口

TB 1 ：	电源接线排

TB 2 ：	输出口接线排

TB 3 ：	传感器接线排

称 重 终 端 上 电

检查一下所有外部连线是否正确，跨接器开关是否设置好。若一切正常，则可以插上电源插头，接通电源。

PANTHER称重终端接通电源后，内部将作一系列测试：

显示器所有笔划将点亮，操作员检查显示器是否完好;

显示软件版本号“153790” ，“LC 0X.Y” 。然后回到正常显示状态；其中“X 、Y ”为软件版本，软件版本升级将不 另行通知。

上电过程中若出现错误，将显示错误信息( 见附录) 。

操作

显示

PANTHER 称重终端有一个 7 位段码荧光显示器。 带光标和小数点。该显示器用来显示称重数据、操作提示和错误 代码等信息。

PANTHER 称重终端有7 个光标，用来指示称重终端当前所处的状态。

| 光标 | 解释 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| NET | 净重光标 | 在设置皮重后，称重终端将进入净重状态， 若显示值为净重时，此光标亮 |
| G | 毛重光标 | 若称重终端显示值为毛重时，此光标亮 |
| >0< | 零中心 | 当秤处于毛重零的±1/4d之间时，此光标亮。 |
| Kg | 单位光标 | 重量单位为kg |

键盘

| 按键 |  |  | 按键 | 按键功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 清零键 或ZERO 键 | 在允许清零范围内将称重终端清零 |
| T |  |  | 皮重键 或TARE 键 | 将显示重量作为皮重值去皮。 将要修改的数字显示位向左移一位。 在分选功能中选择目标值 |
|  | C |  | 清皮键 或CLEAR 键 | 清除皮重值，使称重终端回到毛重状态。 |
| M |  |  | 存储键 或MEMORY 键 | 设置预置点和分选功能目标值。 将要修改的数字显示位向右移一位 |
|  |  |  | 选择键 或SELECT 键 | 选择不同的显示内容或不同的操作或不同的参数改变显示值 |
|  |  |  | 回车键 或ENTER 键 | 将显示重量数据打印输出，输入值和提问的确认 |

基本操作

上 电 功 能

当PANTHER 称重终端接通电源后，将进行一系列自检，若一切正常，称重终端将回到正常显示状态。

称 重 终 端 上 电 过 程

接通仪表电源

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

秤台上的重量小于 清零范围的下限

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

秤台上的重量大于 清零范围的上限

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

秤 台 重 量 在 开 机 自 动 清 零 范 围

捕获零点

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

清 零 操 作

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

0

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

仪 表 捕 获 新 的 零 点

若称重终端读数超过清零范围或秤处于动态，将不能完成清零操作。

皮 重 功 能 操 作

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

T 	仪 表 显 示 净 重

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

清 皮 操 作

>0<  G    NET PT    T    lb    kg

C	仪 表 显 示 毛 重

>0<  G    NET PT    T    lb    kg

打 印 操 作

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

仪表将称重数据从串行口送出

预 置 点 功 能 操 作

当F5.1=1 时预置点功能有效。且F5.2=3 时可在称重状态输入和修改预置点值。

PANTHER 称重终端有两个预置点输出，每个预置点还可以设置提前量值。同时还有一个零允差输出。

预置点值输入

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

M

设 置 预 置 点 1 的 值

光 标 在 最 左 边 ( 最 左 边 一 位 闪 烁 ， 待 输 入

M 	M 	将 光 标 右 移 两 位 (闪 烁 位 右 移 两 位 )

选 择 200kg 为 预 置 点 1 的 值 设 置 预 置 点 2 的 值

光 标 在 最 左 边 ( 最 左 边 一 位 闪 烁 ， 待 输 入 )

M 	将 光 标 右 移 一 位 (闪 烁 位 右 移 一 位 )

选 择 1000kg 为 预 置 点 2 的 值

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

回 到 正 常 显 示 状 态

提前量值输入

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

M

设 置 提 前 量 1 的 值

光 标 在 最 左 边 (最 左 边 一 位 闪 烁 , 待 修 改 )

M	M	M

将 光 标 右 移 三 位 (闪 烁 位 右 移 三 位 )

| 选 择 10 kg 为 提 前 量 1 的 值 |  |  |
| --- | --- | --- |

设 置 提 前 量 2 的 值

| 光 标 在 最 左 边 (最 左 边 一 位 闪 烁 , 待 修 改 ) |  |  |
| --- | --- | --- |

M	M	M

将 光 标 右 移 三 位 (闪 烁 位 右 移 三 位 )

选 择 20 kg 为 提 前 量 2 的 值

>0<  G   NET PT    T    lb    kg

回 到 正 常 显 示 状 态

零允差值输入

>0<    G    NET PT      T     lb     kg

M

设 置 零 允 差

选 择 零 允 差 为 1d

>0<    G    NET PT      T     lb     kg

回 到 正 常 显 示 状 态

双速进(出)料时预置点和提前量的输入

设进料目标值为100kg ，快进料为95kg ，提前量为1kg ，空秤误差为1d ，则称重终端应选参数为：

SP1=95kg

SP2=100kg

P1=0( 不用) P2=1kg

L=1d

分 选 功 能 操 作 ：

当F5.1=2 时分选功能有效。且F5.2=3 时可在称重状态输入分选目标值。PANTHER 可设置4 个目标值。

目标值输入

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

M

设 置 目 标 值 1

M	M	目 标 值 1 为 100 kg

设 置 目 标 值 2

M	M	目 标 值 2 为 200 kg

设 置 目 标 值 3

M	M

目 标 值 3 为 300kg

设 置 目 标 值 4

M	M

目 标 值 4 为 400kg

>0<   G    NET PT     T     lb     kg

回 到 正 常 显 示 状 态

设置分选区域范围

设F5.7.1=0 ，F5.7.2=0 ，F5.7.3=0 ，分度值d=0.1kg 。

>0<  G    NET PT    T    lb    kg

M

设 置 上 允 差 超 出 值

输 入 上 允 差 超 出 值 10d， 即 1kg

设 置 上 允 差 接 受 值

M	  	输 入 上 允 差 接 受 值 3d， 即 0.3kg

设 置 下 允 差 接 受 值

M	输 入 下 允 差 接 受 值 3d， 即 0.3kg

设 置 下 允 差 超 出 值

输 入 下 允 差 超 出 值 10d， 即 1kg

>0<  G    NET PT    T    lb    kg

回 到 正 常 显 示 状 态

注：  如果带固态继电器输出选件，过量 / 正常 / 欠量状态除了用面板上 LED 指示外，还可通过触点输出外接大的 指示灯或进行自动控制，具体对应关系如下：

欠量	K 1 接通( 固态继电器输出板，下同)

过量	K 3 接通 过量正常/ 正常/ 欠量正常 K2 接通

选择目标值

>0<  G    NET PT    T    lb    kg

T

显 示 目 标 值 1

T

显 示 目 标 值 2

T

>0<  G    NET PT    T    lb    kg

显 示 目 标 值 3

确 定 目 标 值 3

回 到 正 常 显 示 状 态

注意：	只有在毛重零状态才能用 TARE 键 选择目标值。若非毛重零状态按 TARE 键则称重终端将显示重量作 为目标值。按CLEAR 键可以退出分选功能。

在分选功能状态时，称重终端无去皮功能。

面板指示灯与目标值及分选区域的关系：

设指示灯从上到下为V3 、V2 、V1 ，以3.4.2 中操作为例，即选择SP3( 目标值只能选四个中的一个，且分选区域都 是相同的，即由F5.8.1 ～F5.8.4 选择) ，则：

-  SP3=300kg

-  上、下超出值均为1kg

-  上、下接收值均为0.3kg

- 当显示重量值<298.7kg(300-1-0.3=298.7kg) 时，V1 亮

- 当299.7(300-0.3=299.7) ≤ 显示重量≤ 300.3(300+0.3=300.3) 时，V2 亮

- 当显示重量值>301.3kg(300+1+0.3=301.3kg) 时，V3 亮 注1 ：以上是对于F5.7.1=0 ，F5.7.2=0 ，F5.7.3=0 的情况。

注2 ：若F5.7.1=0 ，F5.7.2=0 ，F5.7.3=1 时，则显示值为重量值与目标值之差。

注 3 ：若 F5.7.1=1 ， F5.7.2=0 ， F5.7.3=1 时，则分选区域以满量 程的百分比 (0 ～ 4%) 表示，但显示的仍是重量 值与目标值之差。

注 4 ：以上指示灯和目标值及分选区域之间的对应关系，是指面板式 Panther 称重终端而言 ( 面板式只有 3 个指 示 灯，由下而上分别为 V1 ， V2 ， V3) ；对于防尘式 Panther 称重终端，面板上有 5 个指示灯 ( 由下而上分别为 V1 ， V2 ，V3 ，V4 ，V5) ，则指示灯与目标值及分选区域的对应关系为：

- 当显示重量值<298.7kg(300-1-0.3=298.7kg) 时，V1 亮

- 当298.7kg(300-1-0.3=298.7kg) ≤ 显示重量<299.7(300-0.3=299.7) 时，V2 亮

- 当299.7(300-0.3=299.7) ≤ 显示重量<300.3(300+0.3=300.3) 时，V3 亮

- 当300.3(300+0.3=300.3) ≤ 显示重量<301.3kg(300+1+0.3=301.3kg) 时，V4 亮

- 当显示重量值>301.3kg(300+1+0.3=301.3kg) 时，V5 亮

参数设定和秤的校正

设 定参 数 表

| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秤 的 接 口 | 应 用 环 境 | 串 行 接 口 | I/O 接 口 | 称 重 模 式 | 仪 表 自 诊 断 | 模拟输出选件 |

| F1.2 校 正 单 位 |  | F2.1 辅 助 单 位 |  | F3.1 接口参数设置 |  | F4.1 输 入 口 设 置 |  | F5.1 选择称重模式 |  | F6.1 扩 展 显 示 |  | F7.2 输 出 零 点 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.3 |  | F2.3 |  | F3.2 |  |  |  | F5.2 |  | F6.2 |  | F7.3 |
| 最 大 称 量 |  | 皮 重 功 能 |  | 打 印 格 式 |  |  |  | M 键 功 能 |  | 校 正 参 数 |  | 输 出 量 程 值 |
| F1.4 |  | F2.4 |  | F3.3 |  |  |  | F5.4 |  | F6.4 |  | F7.4 |
| 分 度 值 |  | 清 零 功 能 |  | 打 印 保 持 |  |  |  | 零 允 差 范 围 |  | 打印设定参数 |  | 输 出 调 整 |

CAL

校 正

F2.5

稳 态 检 测

F5.5

自 动 打 印 1

F6.5

设 置 缺 省 值

CAL OFF

退 出 设 定

F1.6

零 点 调 整

F2.6

数 字 滤 波 器

F5.6

自 动 打 印 2

F1.7

量 程 调 整

F1.8

重力加速度调整

F5.7

目标重量设置

F5.8

区 域 设 置

F5.9

显 示 允 许 设 置

设定概述

参 数 设 定 中 的 按 键 功 能

0

：清零键，退回到上一步，以下用ZERO 表示。

T

：皮重键，将光标左移一位，以下用TARE 表示。

C

：清皮键，清除当前的输入，或退出设定，以下用CLEAR 表示。

M

：存储键，将光标右移一位，以下用MEMORY 表示。

：选择键，用于选择下一个设定参数，或选择给定的参数表，以下用SELECT 表示。

：回车键，用于确认输入的数据和用选择键选择的参数，以下用ENTER 表示。

进 入 设 定 步 骤

将PANTHER 称重终端的后盖板打开，将控制板上的S1- 1 置成ON 。

同时按下ENTER 键和ZERO 键，称重终端显示“F1” ，即进入设定状态。

各 设 定 模 块 的 选 择

进入设定后按SELECT 键或ZERO 键，找到你所需要的设定模块。然后按ENTER 键进入该模块。

使用 PANTHER 称重终端时，请一步一步地察看一下各设定模块中的每一个参 数。在每个设定模块中还有若干子 模块，可以用SELECT 键选择，再用ENTER 键进入。

当你设定完一个子模块后，PANTHER 将自动进入下一个子模块。

缺 省 参 数 设 定

在诊断模块中，可以将所有设定参数复位到缺省状态，具体细节将在下面的章节中介绍。 附录中列举了缺省参数值

缺省参数装入步骤：

进入诊断和维护模块“F6”

选择“F6.5 1” ，按ENTER 键

显示“LOAd 0 ”按SELECT 键选1 ，然后按ENTER 键 称重终端将所有设定参数改变成出厂缺省值。

退 出 设 定 状 态

当完成参数设定后，按CLEAR 键直到显示“CAL OFF?” ，再按ENTER 键确定。称重终端回到正常显示状态。 若你需要保护设定参数不被别人修改，可以将S1- 1 置成OFF 。

参数设定

F 1 秤 的 接 口 模 块

在显示[F1] 时，按SELECT 键进到[F2] ，按CLEAR 键进到[Cal off] ，按ENTER 键进入下一步。

[F1.2	]用SELECT选择校正单位。

可选的单位：

| F1.2=1 | LB | －磅 |
| --- | --- | --- |
| F1.2=2 | kg | －千克 |
| F1.2=3 | g | －克 |
| F1.2=4 | oz | －盎司 |
| F1.2=5 | LB/oz －磅/ 盎司 |  |
| F1.2=6 | ozt | －Tro y Ounces |
| F1.2=7 | dwt | －英钱 |
| F1.2=8 | t | －吨 |
| F1.2=9 | ton | －公吨 |

[F1.3	]选择秤的最大称量。按ENTER键，则显示当前设置的最大称量。

跟据下表选择合适的值，用TARE 键和SELECT 键组合输入最大称量值，然后按ENTER 键。

| 分度值 | 秤的最大称量(kg) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000d | 2000d | 3000d | 4000d | 5000d | 6000d | 10000d |
| 0.001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |

| 0.002 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| 0.01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| 0.02 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 |
| 0.05 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| 0.1 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| 0.2 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
| 0.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
| 5 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 |
| 10 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 100000 |
| 20 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 200000 |
| 50 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 500000 |

[F1.4	]选择秤的分度值，按ENTER键，则显示当前设置的分度值。

分度值是称重终端显示的最小变化值

用SELECT 键选择合适的分度值。然后按ENTER 键。

[CAL	]秤的校正，校正与否可用SELECT键选择。

[CAL 0]	跳过校正到F1.6 。

[CAL 1]	进入校正程序。

当进入[CAL 1] 时，显示[E S C L ] ：

[E   S C L ]	将负载从秤台上移去，按ENTER 键。

[15 CAL]	称重终端倒计数，并读取空秤值。

[Add  L d ]	在秤台上加负载，最大重量为 满称量的 105% 。推荐使用的重量为最大称量的 60 ％－ 100 ％。按

ENTER 键。

[00000]	用TARE 键和SELECT 键组合输入所加重量值，不接受带小数点的值。按ENTER 键。

[15 CAL]	称重终端倒计数，并读取加载称量值。

[CAL   d]	校正完成。

[F1.6	]选择是否需要进行零点调整。

F1.6=0	跳过零点调整程序

F1.6=1	开始进行零点调整。

当F1.6=1 时，使秤处于空秤状态，并按ENTER 键：

[15 CAL]	称重终端倒计数，并读取新的零基准。任何时侯都可以按CLEAR 键退出。

[F1.7	]选择是否需要进行量程调整。

F1.7=0	跳过量程调整程序

F1.7=1	开始进行量程调整

当F1.7=1 时，显示[00000] ：

用TARE 键和SELECT 键组合输入秤台上所加重量值。按ENTER 键

[15 CAL]	称重终端倒计数，并读取新的加载重量值。任何时侯都可以按CLEAR 键退出。

注：  进行量程调整的步骤如下：在称重状 态，将标准重量加在秤上，而后使称重终端进入设定状态，当显示

[F1.7X] 时选1 ，再按ENTER 键，并输入标准砝码重量，然后按ENTER 键。量程调整完毕后，应将[F1.7] 选0 。

[F1.8	]重力加速度调整

允许输入重力加速度修正因子，以消除不同地区重力加速度的差异对秤计量精度的影 响。若秤在同一地校正和使 用，则不需要修正此参数。

F1.8=0	调过此步骤（当称重终端在使用地标定时，需调过本步骤）

F1.8=1	调整重力加速度因子

当F1.8=1 时，显示原有的重力加速度因子：

[1.0000]	用TARE 键和SELECT 键组合输入重力加速度因子。选择后按ENTER 键

F 2 应 用 环 境 设 置

在显示[F2] 时，按SELECT 键进到[F3] ，按CLEAR 键进到[Cal off] ，按ENTER 键进入[F2.1] 。

[F2.1	]用SELECT选择辅助单位。选择后按ENTER键

PANTHER 称重终端允许设置第二个单位，PANTHER 能在该单位与校正时设定的单位之间进行换算 可选的单位：

| F2.1=0 |  | 不允许辅助单位 |
| --- | --- | --- |
| F2.1=1 | lb | 磅 |
| F2.1=2 | kg | 千克 |
| F2.1=3 | g | 克 |
| F2.1=4 | oz | 盎司 |
| F2.1=5 | lb/oz | 磅/ 盎司 |
| F2.1=6 F2.1=7 | oz t dwt | T r oyOu n c es 英钱 |
| F2.1=8 | t | 吨 |
| F2.1=9 | ton | 公吨 |

[F2.3]皮重功能，按SELECT键跳到F2.4，按ENTER键设置皮重功能。

[F2.3.1	]是否允许皮重功能，选择后按ENTER键

F2.3.1=0 禁止皮重功能

F2.3.1=1 允许皮重功能

[F2.3.2	]皮重内锁，选择后按ENTER键

F2.3.2=0 禁止皮重内锁

F2.3.2=1 允许皮重内锁

若允许皮重内锁，则皮重操作将受到下列条件限制：

- 只有在毛重零状态才能清除皮重

- 只有在毛重状态才能设置皮重

- 只有在上一次皮重值清除后才能进行下一次去皮操作

[F2.3.3 ]自动去皮，选择后按ENTER键

F2.3.3=0	禁止自动去皮

F2.3.3=1	允许自动去皮，毛重状态下若重量值大于5d ，且秤处于稳态，则自动去皮。

[F2.3.4 ]自动清皮，选择后按ENTER键

F2.3.4=0	禁止自动清皮

F2.3.4=1	允许自动清皮，在毛重零状态，将自动清皮。 当F2.3.3=1 时，自动清皮功能被禁止。

[F2.4	]清零功能，按SELECT键跳到F2.5，按ENTER键设置清零功能。

[F2.4.1 ]键盘清零(指在面板上按ZERO键)

F2.4.1=0	禁止键盘清零

F2.4.1=1	允许键盘清零，清零范围为± 2% 最大称量。

F2.4.1=2	允许键盘清零，清零范围为± 20% 最大称量。

[2.4.2	]自动零位保持

F2.4.2=0	禁止零跟踪功能，禁止开机自动清零。

F2.4.2=1	自动零位保持阀值为± 0.5d ，开机自动清零范围为± 2% 最大称量

F2.4.2=2	自动零位保持阀值为± 1d ，开机自动清零范围为± 2% 最大称量

F2.4.2=3	自动零位保持阀值为± 3d ，开机自动清零范围为± 2% 最大称量

[2.4.3	]净重状态下自动零位保持

F2.4.3=0	禁止净重状态下自动零位保持功能。

F2.4.3=1	允许净重状态下自动零位保持功能。

[2.4.4	]零中心光标

F2.4.4=0	禁止零中心光标显示

F2.4.4=1	允许零中心光标显示

[2.4.5	]负重量时显示器变黑

F2.4.5=0	禁止负重量时显示器变黑

F2.4.5=1	允许负重量时显示器变黑

[2.4.6	]开机清零

F2.4.6=0	禁止开机清零

F2.4.6=1	允许开机清零，清零范围为± 2% 最大称量。

F2.4.6=2	允许开机清零，清零范围为± 20% 最大称量。

[F2.5	]动态检测

F2.5=0	禁止动态检测

F2.5=1	动态范围为± 1.0d

F2.5=2	动态范围为± 3.0d

[F2.5.1 ]动态时显示变暗

F2.5.1=0	禁止动态时显示变暗

F2.5.1=1	允许动态时显示变暗

[F2.6	]重量数据低通滤波器截止频率设定

可输入0.5 ～9.9 的低通滤波器截止频率, 数字越小显示更新速率越慢。

[F2.6.1 ]噪声滤波器

F2.6.1=0	禁止噪声滤波器( 在配料或灌装秤中应选0) F2.6.1=1	允许噪声滤波器

F 3 串 行 接 口

在显示[F3] 时，按SELECT 键进到[F4] ，按CLEAR 键进到[Cal off] ，按ENTER 键进入[F3.1] 。

[F3.1	]选择串行口

F3.1=1	串行口1(COM1)

[F3.1.1 ]设置波特率

[XXXX]	可选波特率：300 ，1200 ，2400 ，4800 ，9600

[F3.1.4 ]设置校验位

F3.1.4=0	无校验位

F3.1.4=1	奇校验

F3.1.4=2	偶校验

[F3.1.5 ]设置校验和字符

F3.1.5=0	不发送校验和字符

F3.1.5=1	发送校验和字符

[F3.1.6 ]设置起始字符

F3.1.6=0	不发送起始字符(S T X ) F3.1.6=1	发送起始字符(S T X )

[F3.2   ]打印/输出方式(仅限于COM1口)

F3.2=0        连续输出方式，若选连续输出方式，则直接跳到F4

F3.2=1        命令输出方式

F3.2=2        SICS 协议，跳到F4

[F3.2.1 ]数据格式(COM1，命令输出方式时)

F3.2.1=0    单行显示重量

F3.2.1=1    单行毛，皮，净

F3.2.1=2    多行毛，皮，净

[F3.2.2 ]双宽打印

F3.2.2=0    禁止双宽打印

F3.2.2=1    允许双宽打印

[F3.2.3 ]打印毛重标志“G”

F3.2.3=0    禁止打印毛重标志“G ”

F3.2.3=1    允许打印毛重标志“G ”

[F3.3   ]打印时重量保持时间

F3.3=0.0 ～9.9( 秒)

打印时，重量将在所设定的保持时间内保持无变化

F 4 并 行 输 入 / 输 出 接 口

在显示[F4] 时，按SELECT 键进到[F5] ，按CLEAR 键进到[Cal off] ，按ENTER 键进入[F4.1] 。

[F4.1   ]输入口设置

F4.1=0        禁止输入口

F4.1=1	打印 F4.1=2	去皮 F4.1=3	清零

F4.1=4        单位转换

F5称重模式

在显示[F5] 时，按SELECT 键进到[F6] ，按CLEAR 键进到[Cal off] ，按ENTER 键进入[F5.1] 。

[F5.1   ]设置称重模式

F5.1=0        指示仪方式( 预置点和分选功能禁止) ，直接跳到F6

F5.1=1        预置点方式

F5.1=2        分选方式

[F5.2   ]设置M键的功能

F5.2=0        只能在参数设定中设置预置点和分选目标值。

F5.2=1	只能在正常重量显示时用M 键设置预置点和分选目标值； 提前量值和分选区域只能在参数设定中设置。

F5.2=2	只能在正常重量显示时用M 键设置预置点和分选目标值，以及提前量值和分选区域。允差值只能在参 数设定中设置。

F5.2=3	所有的预置点或分选参数都能在正常重量显示时用M 键设置。 以下部分为预置点设置，若F5.1 设置成0 或2 则以下设置将不出现。

预置点设置（若F5.2设置成大于0的值，本设置过程将被跳过）

[S P1   ]        预置点1 的值，按ENTER 继续。

[XXXXX]	显示已有的预置点 1 的值，用 TARE 键和 SELECT 键组合输入新的预置点 1 的值。若所输值小于提前量 值则显示[E   20] 两秒钟然后回到[S P1] ，要求重新输入预置点1 的值。

[S P2   ]        预置点2 的值，按ENTER 继续。

[XXXXX]	显示已有的预置点 2 的值，用 TARE 键和 SELECT 键组合输入新的预置点 2 的值。若所输值小于提前量 值则显示[E   20] 两秒钟然后回到[S P2] ，要求重新输入预置点2 的值。

提前量设置（若F5.2设置成大于1的值，本设置过程将被跳过）

[P1    ]         预置点1 的提前量值，按ENTER 继续。

[XXXXX]	显示已有的预置点 1 的提前量值，用 TARE 键和 SELECT 键组合输入新的预置点 1 的提前量值。若所输 值大于预置点值则显示[E   20] 两秒钟然后回到[P1] ，要求重新输入预置点1 的提前量值。

[P2    ]         预置点2 的提前量值，按ENTER 继续。

[XXXXX]	显示已有的预置点 2 的提前量值，用 TARE 键和 SELECT 键组合输入新的预置点 2 的提前量值。若所输 值大于预置点值则显示[E   20] 两秒钟然后回到[P2] ，要求重新输入预置点2 的提前量值。

[F5.4   ]选择预置点零允差范围

F5.4=0	禁止零允差输出 F5.4=1	零允差范围± 1d F5.4=5	零允差范围± 5d

[F5.5   ]达到预置点1的值后自动打印

F5.5=0        禁止自动打印

F5.5=1        每当重量值回零后并重新达到预置点1 的值后自动打印

[F5.6   ]达到预置点2的值后自动打印

F5.6=0        禁止自动打印

F5.6=1	每当重量值回零后并重新达到预置点2 的值后自动打印

[F5.7	]设置分选功能目标值

F5.7=0	禁止设置分选功能目标值

F5.7=1	进入分选功能目标值设置

[S P1	]	目标值 1 设定：显示已有的目标 值 1 ，用 TARE 键和 SELECT 键组合输入新的目标值 1 的值。而后按

ENTER 。

[S P2	]	目标值 2 设定：显示已有的目标 值 2 ，用 TARE 键和 SELECT 键组合输入新的目标值 2 的值。而后按

ENTER 。

[S P3	]	目标值 3 设定：显示已有的目标 值 3 ，用 TARE 键和 SELECT 键组合输入新的目标值 3 的值。而后按

ENTER 。

[S P4	]	目标值 4 设定：显示已有的目标 值 4 ，用 TARE 键和 SELECT 键组合输入新的目标值 4 的值。而后按

ENTER 。

若F5.1 设置成0 或1 的值，以下部分将跳过。

[F5.7.1 ]设置分选功能区域宽度

F5.7.1=0	分选功能区域宽度设置采用分度数(0-15d)

F5.7.1=1	分选功能区域宽度设置采用目标值的百分比(0-4%)

[F5.7.2 ]是否允许重量显示采用百分比显示

F5.7.2=0	显示重量值

F5.7.2=1	显示目标值的百分比

[F5.7.3 ]是否允许显示重量值与目标值之差

F5.7.3=0	禁止显示重量值与目标值之差

F5.7.3=1	允许显示重量值与目标值之差。若 X=1 ，则当目标重量 有效时，称重终端将显示实际重量与目标重 量之差值。

[F5.7.4 ]是否允许低于目标重量值时，OUT1的输出电平允许

F5.7.4=0	禁止OUT1 的输出电平（OUT1 常为低电平）

F5.7.4=1	允许OUT1 的输出电平

[F5.8	]设置分选功能区域范围

[F5.8.1 ]设置上允差超出值。

根据F5.7.1 的设置，上允差超出值可设定为0 ～4.0% 的目标重量，或0 ～15d

[F5.8.2 ]设置上允差接受值

根据F5.7.1 的设置，上允差接受值可设定为0 ～4.0% 的目标重量，或0 ～15d

[F5.8.3 ]设置下允差接受值

根据F5.7.1 的设置，下允差接受值可设定为0 ～4.0% 的目标重量，或0 ～15d

[F5.8.4 ]设置下允差超出值

根据F5.7.1 的设置，下允差超出值可设定为0 ～4.0% 的目标重量，或0 ～15d

[F5.9	]设置显示器和指示灯

F5.9=0	仅用指示灯指示状态

F5.9=1	同时有重量显示和指示灯指示

F 6 自 诊 断 功 能

在显示[F6] 时，按SELECT 键进到[F1] ，按CLEAR 键进到[Cal off] ，按ENTER 键进入[F6.1] 。

[F6.1	]设置扩展显示

F6.1=0	正常显示

F6.1=1	扩展显示，称重终端显示的是内分度数，1 个外分度(d)=10 个内分度

[F6.2	]修改校正参数

F6.2=0	禁止修改校正参数

F6.2=1	允许修改校正参数

[XXXXXX] 显示零点校正参数，可以输入新的值。按ENTER 键

[XXXXXX] 显示SPAN 校正参数1 ，可以输入新的值。按ENTER 键

[XXXXXX] 显示SPAN 校正参数2 ，可以输入新的值。按ENTER 键

注意：用户不能随意修改校正参数，否则秤将不准确。建议用户在校好秤后将上述参数记录备用。

[F6.4	]打印设定参数

F6.4=0	禁止打印设定参数

F6.4=1	打印设定参数

[F6.5	]设置出厂缺省参数

F6.5=0	禁止设置出厂缺省参数

F6.5=1	设置出厂缺省参数

[L OAd 0]	再次确认，用 SELECT 选 “1” ，然后按 ENTER 键。则所有参数将设置成缺省状态 。 ( 参见出厂缺省参 数)

F 7 模 拟 输 出 选 购 件 设 置

本节部分只有在安装了模拟输出板后才出现

[F7.2	]模拟输出零点校正

F7.2=0	跳过此步骤到F7.2.1

F7.2=1	进行模拟输出零点校正

显示[0   L d ] ，将作为模拟输出零基准的重量放在秤台上，然后按ENTER 键。

[15   CAL] 称重终端倒计数并读取零基准值，然后跳到[F7.3] 。

[F7.2.1 ]键盘输入模拟输出零基准

F7.2.1=0	跳过此步骤到F7.3

F7.2.1=1	进行模拟输出零基准输入

[ZZZZZZ]	显示以前的零基准值，用TARE 键和SELECT 键组合输入新的零基准值。按ENTER 键继续进行。

[F7.3	]模拟输出满量程校正

F7.3=0	跳过此步骤到F7.3.1

F7.3=1	进行模拟输出满量程校正

首先空秤台，按 ENTER 键，称重终端到计数至 0 ，然后显示 [Add  Ld] ，将作为模拟输出满量程的重量放在秤台 上，然后按ENTER 键。

[15   CAL]	称重终端倒计数并读取模拟输出满量程值，然后跳到[F7.4] 。若重量小于1000d 则显示[E   32] 。

[F7.3.1 ]键盘输入模拟输出满量程值

F7.3.1=0	跳过此步骤到F7.4

F7.3.1=1	进行模拟输出满量程值输入

[ SSSSSS]	显示以前的满量程值 ， 用 TARE 键和 SELECT 键组合输入新的满量程值，按 ENTER 键继续进行。若输 入值小于1000d 则显示[E   32] 。

C A L O F F 退 出 参 数 设 定

提示用户将S1- 1 置OFF 。

按ZERO 键退回到上一设定参数。

按ENTER 键退出设定，回到正常显示状态。

维护和保养

常用维修工具

万用表

传感器模拟器 柔软的清洁布 防静电袋

防静电腕带 螺丝旋具

日常清洁和维护

用柔软的棉布加中性洗涤剂擦洗 PANTHER 面板和机身。不能用工业溶剂清洗 键盘和显示面板。也不能将溶剂直 接喷射到称重终端上。

建议定期让专业维修人员进行检查，并将情况记录在附录提供的表格中。

出错处理

PANTHER 称重终端具有很高的可靠性，一般情况下不容易出错。一旦出错请 先弄清楚是什么错误，而不要急于 修理秤体或称重终端。尽可能地根据称重终端所显示的错误代码对称重终端进行修理。

称 重 终 端 错 误 代 码 表

| 错误信息 | 原因说明 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 称重终端程序错误 | 1. 检查称重终端电源电压 2. 更换PCB 板 |
| E2 | 称重终端内部CPURAM 错误 | 1. 检查称重终端电源电压 2. 更换PCB 板 |
| E3 | 称重终端内部EEPROM 错误 | 1. 检查称重终端电源电压 2. 重新设定和校正 3. 更换PCB 板 |
| E4 | 称重终端内部RAM 错误 | 1. 称重终端重新上电 2. 更换PCB 板 |
| E7 | A/D 转换错误，或传感器没有接 | 1. 重新校正 2. 检查传感器和连接电缆 3. 检查称重终端电源电压 4. 更换PCB 板 |
| E16 | 称重终端内部运算错误 | 按CLEAR 键称重终端复位 |
| E20 | 提前量值大于预置点值 | 重新输入提前量值或预置点值 |
| E32 | 校秤时测试重量不足 | 增加测试重量重新校正 |
| E34 | 校秤时测试 重量超过满称量的 105% | 减少测试重量重新校正 |
| E35 | 满称量校正错误 | 重新校正，若仍出现错误则 |

|  | 输入信号太小 | 检查传感器 |
| --- | --- | --- |
| E36 | 模拟传感器输出信号超过范围 | 重新校正，若仍出现错误则 检查传感器 |
| E40 | EEPROM 存储区发生变化 安装选件板后首次上电 | 设置出厂缺省值 |
| E50 | 重量值不能以辅助单位显示 | 禁止单位转换 |
| EEE | 秤台上的重量超过零跟踪范围 (2% 满量程) | 1. 将秤台上的货物移去 2. 在设定中禁止零跟踪 3. 称重终端重新上电 |
| -EEE | 秤台上的重量小于零跟踪范围 (-2% 满称量) | 1. 在设定中禁止零跟踪 2. 重新校正 3. 称重终端重新上电 |
| ------- | 传感器没有信号输出 | 1. 检查传感器连线 2. 更换传感器 3. 更换PCB 板 |

称 重 终 端 电 压 的 测 量 方 法

输入交流电压的测量

用万用表的交流电压档测试TB 1 的交流电压(1 ，4 脚) ，应为交流187V ～242V 。

直流电压测试

用万用表的直流电压档来测试称重终端TB 3 上传感器的激励电压(1 ，7 脚) ，应为直流5VDC ± 10% 。

预置点输出电压测试

称重终端显示毛重零时，用万用表的直流电压档测试TB 2 电压。电压为：

|  | 测试点 GND 与+5VDC | 电压值 +4.5V ～+5.2V |
| --- | --- | --- |
|  | +5VDC 与OUT1 +5VDC 与OUT2 +5VDC 与OUT3 | +4.5V ～+5.2V +4.5V ～+5.2V +4.5V ～+5.2V |
| 数据传输测试 |  |  |

可以用万用表测量串行口。

将PANTHER 串行口输出设置为命令输出。 将万用表置于直流电压档。

将黑表笔接地，红表笔接“TXD” ，这时万用表读数应为-10V 左右。 按称重终端键，万用表读数应波动，然后回到-10V 左右。

将称重终端输出设置成连续输出方式，再测试一次。

附录

串行接口

R S - 2 3 2 连 接

PANTHER 有一个标准串行口RS-232C ，该接口共有3 根线(RXD ，TXD 和GND) 。硬件连接如图：

PANTHER 	打印机 RS-232

| TXD RXD GND |  | 3 2 7 | RXD TXD GND |
| --- | --- | --- | --- |

PANTHER 与打印机连接电缆最好选用20 或22 号导线。电缆长度应不超过15 米。

连 续 输 出 数 据 格 式

串行口数据格式可在参数设定中设置：

1 个起始位

7 个数据位

1 位校验位

1 个停止位

波特率可设置：300-9600

连续输出格式为18个字节

| 连续输出格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STX | SW A | SW B | SW C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C R | C K S |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |

其中：	<STX>ASCII 起始符(02H)(F3.1.6=0 时不输出)

状态字A ，B ，C

显示重量：可能是毛重也可能是净重，6 位不带符号和小数点的数字 皮重值：6 位不带符号和小数点的数字

<CR>ASCII 回车符(ODH)

<CKS> 可选的校验和(F3.1.5=0 时不输出)

状态字A（SWA）：

F5.1=1 时( 允许预置点功能) ：

| Bits0 ，1 ，2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 0 1 | 0 1 1 | 0 0 0 | XXXXX0 XXXXXX XXXXX.X |

| 0 1 | 0 0 | 1 1 | XXXX.XX XXX.XXX |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit3 | 预置点1 输出，0= 小于预置值 |  |  |
| Bit4 | 预置点2 输出，0= 小于预置值 |  |  |
| Bit5 | 恒为1 |  |  |
| Bit6 | 恒为1 |  |  |

F5.1=0 或2 时( 禁止预置点功能) ：

| Bits0 ，1 ，2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 小数点位置 |
| 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 0 |  | 0 0 0 1 1 | XXXXX0 XXXXXX XXXXX.X XXXX.XX XXX.XXX |
| Bits3 ，4 |  |  |  | 分度值因子 |
| 3 |  | 4 |  |  |
| 0 1 1 |  | 1 0 1 |  | X1 X2 X5 |
| Bit5 |  |  |  | 恒为1 |
| Bit6 |  |  |  | 恒为1 |

状态字B（SWB）

| Bit0 | 毛重=0 ，净重=1 |
| --- | --- |
| Bit1 | 符号：正=0 ，负=1 |
| Bit2 | 超载( 或小于零)=1 |
| Bit3 | 动态=1 |
| Bit4 | 单位：lb=0 ，kg=1 |
| Bit5 | 恒为1 |
| Bit6 | F5.1=1 时，预置点零允差超差=1 F5.1=0 或2 时，称重终端上电时为=1 |

状态字C（SWC）

| Bit0 | 恒为0 |
| --- | --- |
| Bit1 | 恒为0 |
| Bit2 | 恒为0 |
| Bit3 | 打印时=1 |
| Bit4 | 恒为1 |

| Bit5 | 恒为1 |
| --- | --- |
| Bit6 | 恒为1 |

命 令 输 出 格 式

下列操作可使PANTHER 输出命令格式数据（打印口设置为命令输出） 按PRINT 健；

PANTHER 的输入点设置为打印命令时，从串行口输入ASCII 字符”P” ； 自动打印允许，且符合自动打印条件。

PANTHER 接收到上述命令后将发送预先设定的数据格式。 格式一：（F3.2.1=0 ，单行显示重量值）

100.0kg  NET

格式二：（F3.2.1=1 ，F3.2.3=0 ，单行毛，皮，净）

500.0kg	100.0kg  TR	400.0kg  NET

格式三：（F3.2.1=2 ，F3.2.3=0 ，多行毛，皮，净）

500.0kg

100.0kg  TR

400.0kg  NET

缺省参数

| 参数 | 设定值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F3.2 | 1 | 命令方式输出 |
| F3.2.1 | 0 | 只打印显示重量 |
| F3.2.2 | 0 | 禁止双宽打印 |
| F3.2.3 | 0 | 禁止打印毛重标志”G” |
| F3.3 | 0.0 | 禁止打印时显示保持 |
| F4.1 | 1 | 输入点= 打印 |
| F5.1 | 1 | 预置点方式 |
| F5.2 | 1 | 用M 键设置预置值 |
| P1 | 0 | 预置点1 的提前量值 |
| P2 | 0 | 预置点2 的提前量值 |
| L | 0 | 零允差值 |
| F5.5 | 0 | 达到预置点1 后不打印 |
| F5.7 | 0 | 达到预置点2 后不打印 |
| F5.7.1 | 0 | 分选功能区域设置 |
| F5.7.2 | 0 | 显示重量值 |
| F5.7.3 | 0 | 禁止显示重量值与目标值之差 |
| F5.7.4 | 0 | 禁止低于重量值OUT1 输出 |
| F6.1 |  | 禁止扩展显示 |
| F6.2 |  | 修改校正参数 |
| F6.4 |  | 打印设定参数 |
| F6.5 |  | 设置缺省参数 |
| F7.2 |  | 模拟输出零基准校正 |
| F7.2.1 |  | 输入模拟输出零基准值 |
| F7.3 |  | 模拟输出满量程校正 |
| F7.3.1 |  | 输入模拟输出量程值 |
| F7.4 |  | 模拟输出调整 |

| 参数 | 设定值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1.2 | 2 | 校正单位=kg |
| F1.3 | 100 | 秤的容量 |
| F1.4 | 0.01 | 分度值 |
| F1.6 |  | 零点调整 |
| F1.7 |  | 量程调整 |
| F1.8 | 1.0000 | 重力加速度因子 |
| F2.1 | 0 | 辅助单位= 无 |
| F2.3.1 | 1 | 皮重功能允许 |
| F2.3.2 | 0 | 禁止皮重内锁 |
| F2.3.3 | 0 | 禁止自动去皮 |
| F2.3.4 | 0 | 禁止自动清皮 |
| F2.4.1 | 1 | 清零范围2%FS |
| F2.4.2 | 1 | 零跟踪阀值0.5d |
| F2.4.3 | 0 | 禁止净重状态AZM |
| F2.4.4 | 1 | 允许零光标 |
| F2.4.5 | 0 | 允许负重量变黑 |
| F2.5 | 1 | 动态检测范围0.5d |
| F2.5.1 | 0 | 禁止动态时显示变暗 |
| F2.6 | 2.0 | 滤波器截止频率 |
| F2.6.1 | 0 | 禁止噪声滤波 |
| F3.1 | 1 | COM 1 |
| F3.1.1 | 9600 | 波特率 |
| F3.1.2 | 7 | 数据位 |
| F3.1.3 | 1 | 停止位 |
| F3.1.4 | 2 | 偶校验 |
| F3.1.5 | 0 | 不发送校验和 |
| F3.1.6 | 0 | 不发送STX |