产品名称：承载比试验仪  沧州承载比试验仪 承载比试验仪价格

产品说明

承载比试验仪 
一、 [产品简介]用于在规定的试筒内制件后，对各种土和路面基层、底层材料进行承载比试验。混合料的最大粒径应控制在25mm以内，最大不超过40mm，是土工试验必配仪器之一。

主要技术参数： 
1、速度：1mm/min
2、最大压力：3T
3、贯 入 杆：端面直径Φ50mm 长100mm
4、试筒内径：Φ125mm 高170mm

三、使用方法

1、打开电源开关，仪器运转，检查仪器的工作状况是否正常，检查手柄进出，转动是否正常，如一切正常可准备开始试验。

2、按《公路路面基层材料试验规程》JTJ075-85承载比试验方法制取试件。

3、测量饱水膨胀量：

A、将经过湿气养生的试件放在装有调节杆的多孔板，在板上加足够的载荷板，使试件面上的压力等于该材料层上路面的压力，

B、将试筒与多孔板一起放在水槽内（先不放水）并用拉杆将模具拉紧，安装百分表，读取初始读数。

C、向水槽内放水，使自由进到试件的顶部，在饱水期间，槽内水应保持在试件的顶面以上25mm，通常试件要泡96小时，

D、在泡水时间到时，读取百分表读数，计算膨胀量。

AV=泡水后试件高度的变化/原试件高（120mm）×100%

E、从水槽中取出试样，倒出试样上的水，静置15分钟让其排水然后卸去附加载荷和多孔板，底板及滤纸，并承重M，以计算试件的深度及密度的变化。

4、贯入试验：

A、将饱和水试验终了的试件放到试验仪升降盘上，调整贯入杆与测力环对中，在贯入杆周围放置预定数量的载荷板。

B、先将贯入杆用手轮施加45N载荷，然后将测力环，测形变的百分表调整到零点。

C、加荷压人手轮，记录测力百分表某些读数（20、40…..）时的贯入量，并注意贯入量为2.5mm，能有8各以上的读数，总贯入量为2.5、50mm时的承载比：

承载比C=单位压力/7或10.5×100%

四，保养：

1、每次使用后，应立即将仪器擦干净。

2、使用一年后应把变速箱内润滑油脂换上新的润滑油脂，一会定期保养。

我们的同类产品还有：

平板载荷测定仪   路面水分渗透仪  路面弯沉仪   承载比测定仪

微机伺服控制电子万能试验机   WTZF-1型振动台法试验装置

灌砂筒-工地容重测定仪 LXBP-5型连续式路面平整度仪  路面构造深度测定仪