产品名称：LD-50型雷氏夹测定仪，雷氏夹测定仪价格，雷氏夹测定仪厂家

产 品 说 明

【产品名称】 LD-50型雷氏夹测定仪 【产品简介】 主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求，也用于测量按标准稠度的水泥净浆填满雷氏环模中，经养护及沸煮一定时间后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求，也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。产品符合GB/T1346、ISO9597标准要求。 【结构】由支架、标尺、底座等零件组成。 【使用】 1、雷氏夹弹性要求试验将测定仪上的弦线固定于雷氏夹一指针根部，另一指针根部挂上300g砝码，在左侧标尺上读数。 2、膨胀值测定将沸煮箱中取出的带试件的雷氏夹放于垫块上，指针朝上，放平后在上端标尺读数。然后根据GB1346-89计算膨胀值。 【保养】 1、定期检查左臂架与支架杆的垂直度和各紧固件是否松动。 2、垫块上不得有锈斑污垢等物。 3、用完后除标尺涂防锈油并妥善保管，避免生锈和碰伤 【技术参数】 专用砝码重量 300g 最值刻度板最小刻距 0.5㎜ 净重 ≈1.65㎏.