MY60/MY61/MY62/MY63/MY64使用说明书

- 概述

MY60/MY61/MY62/MY63/MY64

MY系列仪表是一种性能稳定、高可靠性手持式3 1/2位数字多用表，整机电路设计已大规模集成电路、双积分A/D转换器为核心并配以全功能过载保护，可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、二极管、温度、频率以及电路的通断，是实验室、工厂、无线电及家庭的理想工具。

- 特点

- 功能选择具有32个量程。

- LCD显示，高25MM

- 过量程显示“1”

- 最大显示值1999（即3位半）

- 全量程过载保护

- 自动电源切断

- 温度范围

工作温度：0℃到40℃。（32℉到104℉）

储存温度：-10℃to50℃（14℉到122℉）

- 电池不足提示：LCD左下方显示电池符号

- 外形尺寸：189x91x31.5mm  重量：约270克

- 技术指标

准确度：±(%读数+字数) 保证期一年

环境温度：23℃±5℃

相对湿度： <75%

- 直流电压：

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MY60 | MY61 | MY62 | MY3 | MY64 |
| 200 mV | 100uF | ±(0.5%+1) |  |  |  |  |
| 2V | 1mV | ±(0.5%+3) |  |  |  |  |
| 20V | 10mV |  |  |  |  |  |
| 200V | 100mV |  |  |  |  |  |
| 1000V | 1V | ±(0.5%+3) |  |  |  |  |

输入阻抗：所有量程为10MΩ

过载保护：对于200mV量程为250VDC或AC有效值。其余量程为700Vrms或1000V峰值

2.交流电压

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MY60 | MY61 | MY62 | MY63 | MY64 |
| 200 mV | 100uF | ±(1.2%+5) |  |  |  |  |
| 2V | 1mV | ±(1.0%+5) |  |  |  |  |
| 20V | 10mV |  |  |  |  |  |
| 200V | 100mV |  |  |  |  |  |
| 700V | 1V | ±(1.2%+5) |  |  |  |  |

输入阻抗：所有量程为10MΩ     频率范围：40Hz to 400Hz

过载保护：对于200mV量程为250VDC或AC有效值。其余量程为700Vms或1000V峰值

显    示：平均值（正弦波有效值）

3.直流电流：

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MY60 | MY61 | MY62 | MY63 | MY64 |
| 20 uA | 10nA | ±(2%+5) | -- |  |  |  |
| 200 uA | 0.1uA | ±(1.0%+5) | -- |  |  |  |
| 2 mA | 1 uA | ±(1.0%+3) |  |  |  |  |
| 20 mA | 10 uA |  |  |  |  |  |
| 200mA | 100 uA | ±(1.5%+5) |  |  |  |  |
| 2A | 1m A | ±(1.5%+8) |  |  |  |  |
| 10A | 10m A | ±(2%+10) |  |  |  |  |

过载保护：0.2A/250V保险丝（10安量程无保险丝），MY60为2A/250V保险丝（10A量程有保险丝）

最大输入电流：20A(不超过15秒)，MY60为10A.

测量电压降：满量程为200mV

4.交流电流

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MY60 | MY61 | MY62 | MY63 | MY64 |
| 200 uA | 0.1uA | ±(1.8%+8) | -- |  |  |  |
| 2 mA | 1 uA | ±(1.2%+5) |  | -- |  |  |
| 20 mA | 10 uA | ±(1.2%+5) |  |  |  |  |
| 200mA | 100 uA | ±(2.0%+5) |  |  |  |  |
| 2A | 1m A | ±(2.5%+8) | -- |  |  |  |
| 10A | 10m A | ±(3%+10) |  |  |  |  |

过载保护：0.2A/250V保险丝（10安量程无保险丝），MY60为2A/250V保险丝（10A量程有保险丝）

最大输入电流：20A(不超过15秒)，MY60为10A.

测量电压降：满量程为200mV

频率测量： 40Hz to 400Hz

显    示：平均值（正弦波有效值）

5．电阻

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MY60 | MY61 | MY62 | MY63 | MY64 |
| 200Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+3) |  |  |  |  |
| 2KΩ | 1Ω | ±(1.0%+1) |  |  |  |  |
| 20KΩ | 10Ω |  |  |  |  |  |
| 200KΩ | 100Ω |  |  |  |  |  |
| 2MΩ | 1KΩ |  |  |  |  |  |
| 20MΩ | 10KΩ | ±(1.0%+5) |  |  |  |  |
| 200MΩ | 100KΩ | ±(5.0%+20) |  |  |  |  |

开路电压：低于700Mv(200MΩ量程，开路电压为3V)

过载保护：所有量程250VDC或AC有效值

注    意：在200MΩ档，表笔短路，显示10个数字是正常的，在测量中应从读数中减去10个字。

6.电容

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MY60 | MY61 | MY62 | MY63 | MY64 |
| 2nF | 1pF | -- | ±(4.0%+3) |  |  |  |
| 20nF | 10pF |  |  |  |  |  |
| 200nF | 100pF |  |  |  |  |  |
| 2uF | 1nF |  |  |  |  |  |
| 20uF | 10nF |  |  |  |  |  |

7.频率

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MY60 | MY61 | MY62 | MY63 | MY64 |
| 2kHz | 1Hz | -- | -- | -- | ±(2.0%+10) | -- |
| 2kHz | 10Hz |  |  |  | ±(1.5%+10) |  |

输入电压范围：200Mv-10V(有效值)

过载保护：220V(有效值)

8.温度

| 量程 | 分辨率 |  | 准确度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MY60 | MY61 | MY63 | MY62 | MY64 |
| -20℃ To 1000℃ | -20℃to0℃ | 1℃ | -- |  |  | ±(5%+5) |  |
|  | 0℃to400℃ |  |  |  |  | ±(1%+3) |  |
|  | 40℃to1000℃ |  |  |  |  | ±(2%+3) |  |

9.二极管

| 量程 | 说明 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 二极管测试 | 显示近似二极管的正向压降值 | 正向直流电流约1mA ,反向直流电压约2.8V |
| 蜂鸣器 | 导通电阻<70Ω时机内蜂鸣器响 | 开路电压约2.8V |

10.晶体管hFE测试

| 量程 | 说明 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| hFE | 可测NPN型或PNP型晶体管hFE参数，显示范围：0-1000ß | 基极电流10uA,电压约2.8V |

四．使用方法

操作注意事项：

1.将0N/OFF开关置于ON位置，检查9V电池，如果电池电量不足，“”将显示在显示器上，这时则需更换电池。如果显示器没有显示“”，则按以下步骤操作。

2.测试笔插孔傍边的“”符号，表示输入电压和电流不应超过指示值，这时为了保护内部线路不受损害。

3.测试之前，功能开关应置于所需的量程

4-1直流电压测试

1、将黑表笔插入COM孔，红表笔插入V/Ω插孔

2、将功能开关置于V–量程范围，并将表笔接到待测电源或负载上，红色表笔所接端的极性将同时显示在显示器上

注意：

1.如果不知被测电压范围，将功能开关置于最大量程并逐渐下降

2.如果显示器显示“1”，那表示过量程，功能开关应置于更高量程

3. “”表示不要输入高于1000V的电压，显示更高电压值是可能的，但是有损坏内部线路的危险

4.当测量高电压时应注意避免触电

4-2、交流电压测试

1、将黑表笔插入COM孔，红表笔插入V/Ω插孔

2、将功能开关置于V~量程范围，并将表笔接到待测电源或负载上

注意：

1.如果不知被测电压范围，将功能开关置于最大量程并逐渐下降

2.如果显示器显示“1”，那表示过量程，功能开关应置于更高量程

3. “”表示不要输入高于700V的电压，显示更高电压值是可能的，但是有损坏内部线路的危险

4.当测量高电压时应注意避免触电

4-3、直流电流测试

1. 将黑表笔插入COM孔，当测量最大值为200mA(MY60为2A)的电流时，红色表笔插入mA,

(2A)插孔。当测量最大值为20A(MY60为10A)的电流时，红色表笔插入10A，

2. 将功能开关置于A–量程，并将表笔串联到待测电源或负载上，电流值显示的同时，将显示红表笔的极性

注意：

1.如果不知被测电流范围，将功能开关置于最大量程并逐渐下降

2.如果显示器显示“1”，那表示过量程，功能开关应置于更高量程

3.“”表示最大输入电流为200mA(MY60为2A)，过量的电流将烧坏保险丝，应再更换，10A量程没哟保险丝

4-4、交流电流测试

1. 将黑表笔插入COM孔，当测量最大值为200mA(MY60为2A)的电流时，红色表笔插入mA,

(2A)插孔。当测量最大值为20A(MY60为10A)的电流时，红色表笔插入10A，

2.将功能开关置于A~量程，并将表笔串联到待测电源或负载上，电流值显示的同时

注意：

1.如果不知被测电流范围，将功能开关置于最大量程并逐渐下降

2.如果显示器显示“1”，那表示过量程，功能开关应置于更高量程

3.“”表示最大输入电流为200mA(MY60为2A)，过量的电流将烧坏保险丝，应再更换，10A量程没哟保险丝

4-5、电阻测量

1.将黑表笔插入COM孔，红表笔插入V/Ω插孔

2. 将功能开关置于Ω量程，并将表笔接到待测电阻上。

注意：

1.如果被测电阻超出选择量程的最大值，将显示过量程“1”，应选择更高的量程，对于大于1MΩ或更高的电阻，要几秒钟后读数才能稳定，对于高阻值读数这是正常的。

2.当无输入时，例如开路情况，仪表将显示1

3.当检查内部线阻抗时，要保证被测线路的电源都移开，所有电容放电

4.200MΩ短路时有10个字，测量时应从读数中减去，

4-6、电容测试

连接被测电容之前，注意每次转换量程时复位需要时间，有漂移读数存在不会影响测试精度

注意：

1.仪器本身对电容当设置了保护，故在测量电容过程中不用考虑极性及电容是否充放电等情况

2.测量电容时，将电容插入电容测试座中

3.测量大电容时读数稳定需要一定时间

4-7、频率测量

1.将黑表笔插入COM孔，红表笔插入V/Ω/F插孔

2.将功能开关置于Hz量程，并将表笔接到频率源上，可直接从显示器上读取频率值

4-8、温度测量

测量温度时，将热电偶传感器冷端（自由端）插入温度测试座中，热电偶的工作端（测试端）置于待测物上面或内部，可直接从显示器上读取温度值，不要通过表笔插座测量。

4-9、二极管及蜂鸣器的连接性测试

1.将黑表笔插入COM孔，红表笔插入V/Ω/F插孔，将功能开关置于/档，并将表笔连接到待测二极管，读数为二极管的正压降的近似值。

2.将表笔连接到待测线路的两端，如果两端之间电阻值低于70Ω,内置蜂鸣器发声。

4-10、晶体管hFE测试

1.将功能开关置于hFE量程

2.确定晶体管是NPN或PNP型，将基极、发射机和集电极分别插入面板上相应的插孔。

3.显示器上读出hFE的近似值，测试条件：1b=10uA Vce=2.8V