SLQ系列

大电流发生器

说

明

书

上海旭策电气科技有限公司

一、使用范围：

大电流发生器是一种产生大电流的电器试验设备，广泛用于对断路器、接触器、熔

断器、继电器、电流互感器、硅堆母线测量表计等电器产品、电器设备作大电流负载试验，进行升流调试检测，是工矿企业、电力系统科研部门电器测试必不可缺的基本设备。

二、工作条件

- 海拔高度不超过1000米；

- 周围介质温度不超于+40℃；

- 空气相对湿度不高于85%；

- 不含有化学腐蚀性气体及蒸汽的环境中；

- 无导电尘埃爆炸气体的环境中；

- 无剧烈振动和冲击的地方。

三、性能特征：

- 负载试验，可按要求作瞬间输出。

- 输出电流稳定，仪表指示清晰，便于记录数据和观测被试品。

- 输出电流分档，每档大小平滑可调，升降控制自如，调节连续均匀。

- 体积小、重量轻、移动灵活、操作方便，适合现场运用。

四、技术参数：表1

| 容量 | 2—100KVA | 6—300KVA |
| --- | --- | --- |
| 输出 规格 |  | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 |  | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 |
| 0—500A | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A |  | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A |  |
| 0—1KA | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA |  | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA |  |
| 0—2KA | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA |  | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA |  |
| 0—3KA | 一体 | 0—500A | 0—3KA |  | 分体 | 0—500A | 0—3KA | 3KA |
| 0—4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
| 0—5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
| 0—6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
| 0—8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
| 0—10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |

五、电器原理图：

一体式单相升流器电器图（见下页）

六、分体式及新型升流器瞬间输出试验说明：

分体式单相升流器，包括升流变压器，控制操作台（移动式）以及电流互感器等，分离部分，分体式除具备一体式可调输出外，另外设置瞬间输出接线端子，具体使用方法如下：见图

七、注意事项：

  - 控制箱输入连接外电源时要求：

- 外电源要有足够的容量，承担升流器负载，如输入容量不足，则达不到额定输入电压，影响升流器输出电流。

- 电源进线必须有足够的截面积和尽量短，减少损耗。

  - 升流器输出与负载的连线必须有足够的截面积和适当的长度，（4-6米）接头之处接触电阻要小。

  - 本产品为短时工作制，在额定容量下因调压器限制连续工作时间为分钟。

  - 注意操作安全，做好接地，电流互感器K1、K2防止开路。