交直流高压测量装置

- 概述

本系列交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表，既可测量直流高压的平均值，又可测量交流高压的有效值，整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，其内部采用优质电子元件，并且安装在盛满变压器油的绝缘筒中，从而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点，因此它是现场测量的理想仪表。

二、主要技术指标

1．符合标准：DL/T 846.1—2004

2．电压等级：AC：150kV  DC：150kV

3．测量准确度：  AC：0.5级

DC：0.5级

4．工作环境：   温度：-5℃—40℃

湿度：≤85%

5．输入阻抗：800MΩ

6．输出阻抗：0.8MΩ

7．高低压分压比：1500：1

三、使用说明

本设备的分压器由两级分压筒组合而成，使用时必须将两部分可靠连接。

1．打开铝合金箱，取出分压器筒、均压球、专用数字测量仪表及专用电缆线。

2．将有底座的分器筒安全可靠放置，依次装上第二节分压器筒及均压球（见图1）。

3．在分压器底座“地线”接线柱上牢固地接上地线。

4．将被测高压引线与分压器顶端均压球牢固连接。

5．将专用电缆线的一端插入分压器的输出孔中，另一端插入测量仪表的电压测量孔中，注意插紧接牢。

6．根据所需测量的高压，选择测量仪表所掷位置。

7．加载高压并记录数据。

8．降压一段时间后，直到测量仪表显示为零时，主可拆除实验线路。

四、注意事项

1．本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。

2．严格注意保持操作距离，确保操作安全。

3．检查各部位联接可靠，特别是地线的牢固联接。

4．测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。

5．严禁超压使用，并注意表面的清洁，不使用时应放在阴凉干燥处。

五、配件清单

1．连接电缆线            1根

2．使用说明书            1份

3．产品合格证            1份

六、售后服务

本公司产品保修一年，三年维修，一年内产品质量出现问题，请及时与我公司联系，公司负责免费维修，超过一年，按成本收取少量费用。

图1：分压器连接示意图