BDS电参数测试仪

（电力变压器测试专用）

使用说明书

上海旭策电气科技有限公司

一、概述

BDS电参数测量仪，采用数字同步采样技术，准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值，测量精度为０.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测，该仪表可取代于九块同等级指针仪表，是传统电量测试仪表的理想换代产品。

二、产品特点

1、采用240×64点阵液晶显示屏（带背光）同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等20个参数。

2、可测试空载和短路试验所需的电量参数。

3、线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。

4、保证功率因数0.000～1.000的准确测量，尤其适用于低功率因数负载的检测。

5、方便的锁存能保证测量数据的同时性及操作的方便性。

三、技术指标（以下参数指标为0.2级，50Hz）：

| 参 数 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 电压(V) | 量程500V±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
| 电流(A) | 量程80A±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
| 功率(W) | ±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
| 功率因数 | 范围0～1，精度±5个字 |
| 频 率 | 40～60Hz,0.05% |
| 电 源 | AC,220V±10%,50Hz±2% |
| 整机功耗 | 小于18VA |
| 使用环境 | 工作温度范围：0～40℃；相对湿度：30%～90% |
| 外形尺寸 | 390（长）×310（宽）×170（高） |
| 重 量 | 约6kg |

四、使用方法

面板

前面板中右部位为240×64点阵的液晶显示屏，在其显示屏的下面为“打印、锁存、4L/3L、●、＞、＜、∨、∧、设定”共九键，左下面为电源开关及电源指示灯。

显示方式分别为空载试验、短路试验，开关状态为空载试验，按“∧”键实现显示方式的转换。

空载试验显示方式如下：

短路试验显示方式如下：

空载及短路试验中A、B、C、字符后的各行分别显示对应各相电压Vol（V）、电流Cur（A）、功率Pow（W）及功率因数Factor，E字符后的一行显示电压平均值Vol（V）、电流平均值Cur（A）、总功率Pow（W）及功率因数Factor。F显示频率、Uk显示阻抗电压、Uk75显示在75℃下阻抗电压、Pk75显示75℃下短路损耗、io显示空载电流百分数（%）。

为完成各功能操作，按键功能如下：

4L/3L键：连续按该键，键上的两个指示灯4L/3L循环点亮，当4L指示灯亮，仪表处于“三瓦法”测量：当3L指示灯亮，仪表处于“二瓦法”测量。

锁存键：按下该键，对应指示灯亮，表明仪表处于锁定状态，再按该键，

指示灯灭，仪表退出锁定，恢复正常测量状态。

打印键：按下该键，仪表以显示固定的格式打印按键瞬时的所有测量值。（打印机须处于连机状态）

设定、∧（数字增加）、∨（数字减小）、＜（闪动位右移）、＞（闪动位左移）、●（小数点）共放六键完成参数设定功能。

测试前需正确地设定参数，按设定键，显示：

Ku：表示电压倍率

Ki：表示电流倍率

Uo：表示高压额定电压

T：表示铜材或铝材料

t：表示温度

Se：表示额定容量

U：表示低压额定电压。

按下电源开关，电源指示灯亮。

五、供货成套性

1、BDS 变压器电参数测试仪        一台；

2、产品说明书                    一份；

3、产品合格证保修单              一份；

4、电源线                        一根；

5、0.5A 保险丝                   二只；

6、测试线                        一套。

# Text boxes

空   载   试   验

Vol(V)  Cur(A)  Pow(W)  Factor

A      0.0    0.000    0.0    0.000

B      0.0    0.000    0.0    0.000

C      0.0    0.000    0.0    0.000

E      0.0    0.000    0.0    0.000

io=0.0000%      F=0.00Hz

Vol(V)  Cur(A)  Pow(W)  Factor

A      0.0    0.000    0.0    0.000

B      0.0    0.000    0.0    0.000

C      0.0    0.000    0.0    0.000

E      0.0    0.000    0.0    0.000

F=0.00Hz

Uk=0.0000%     Uk75=0.0000%

Pk75=0.0W

Ku:＊＊＊＊＊

Ki:＊＊＊＊＊

Uo:＊＊＊＊＊kV

T: ＊＊＊＊＊

t: ＊＊＊＊＊℃

Se:＊＊＊＊＊

U: ＊＊＊＊＊V