DHX型高压核相仪

使

用

说

明

书

上海旭策电气科技有限公司

DHX型高压核相仪试验报告

上海旭策电气科技有限公司生产的DHX型高压核相仪,适用于高压电力线路的相位核定工作,我们受该公司的委托于1990年9月6日~7日会同上海市供电局对该产品进行了电气性能方面的试验,现将试验结果整理如下:

- 工作原理

图一中，RA=RA’为固定高电阻核相棒。固定电阻Ra=Ra’可调电阻r与r’和微安表Ig组装成一只核相表。根据广义交流电桥原理。当UA=UA’时，调前r和r’可使电桥平衡，即Xg=0,此时，被测两端电压幅值和相位相同。如果两端电压相位相同，而幅值不完全相等，调节r和r’仍能使电桥平衡。只有当两端相位不相同时，调节r和r’不能使电桥平衡即Ig≠0。此时，被测两端电压不是同相位。

二、测试结果

1.单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1

表1

| 试品额定电压 （KV） | 标称长度 （m/m） | 实测长度 （m/m） | 误 差 % | 标称电阻 值（MΩ） | 实测电阻 值（MΩ） | 误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | A | 900 | 855 | -5 | 100 | 100 | 0 |
|  | A’ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 |
| 35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
|  | A’ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
| 110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
|  | A’ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |

2.单根核相棒工频耐压试验结果见表2

表2

| 试品额定电压(KV) | 试验电压(KV) | 持续时间(分) | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 50 | 5 | 良好 |
| 35 | 105 | 5 | 良好 |
| 110 | 300 | 5 | 良好 |

3.单根核相棒、电流元件发热试验结果见表3

表3

| 试品额定电压(KV) | 试验电压 (KV) | 测量电流 (uA) | 元件允许电流 (uA) | 最大电流下持续5分钟元件上温升(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
|  | 2.0u线=20 | 190 |  |  |
| 35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
|  | 2.0u线=70 | 134 |  |  |
| 110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
|  | 2.0u相=127 | 138 |  |  |

测试时环境温度:17.5℃

4.核相仪整体试验

(1)试验室测试接线见图二

(2)测试结果见表4

表4

| 试品额定电压 (KV) | 两端试 验电压 (KV) | A—A’ | A—B’ | A—C’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | 0° | 10° | 20° | 30° | 0° | 120° +10 | 120° +20 | 120° +30 | 0° | -120° +10 | -120° +20 | -120° +30 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 22 | 30 | 46.5 | 89 | 89 | 92 | 46.5 | 73 | 69 | 62.5 |
| 35 | 35 | 35 | 0 | 12 | 19 | 26 | 40 | 73 | 79 | 80 | 40 | 65 | 60 | 55 |
| 110 | 50 | 50 | 0 | 8 | 8 | 12 | 37 | 44 | 44 | 44 | 37 | 36 | 35 | 32 |

5.现场实测

根据上海供电局现场实测10、35和110KV系统的核相结果见表5

表5

| 系统电压（KV） | 核相表读数（μA） |
| --- | --- |
|  | A—A’ | A—A’ | A—A’ |
|  | B—B’ | B—C’ | B—A’ |
|  | C—C’ | C—B’ | C—A’ |
| 10 | 1~2 | 42~48 | 42~48 |
| 35 | 1~2 | 46~48 | 46~48 |
| 110 | 0~1 | 53 | 53 |