EHO微水测试仪

使

用

说

明

书

上海旭策电气科技有限公司

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，为了避免可能发生的危险，只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意所有额定值和标记。在进行连接之前，请阅读使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目    录

- 概述……………………………………………5

- 主要技术指标…………………………………5

- 主要特点………………………………………6

- 操作步骤………………………………………8

一、概述

该仪器具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大、可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点和年泄漏率。

二、主要技术指标

１．最小检测值：0.01μL/L

２．检测范围：

10-30μL/L

100-200μL/L

300-500μL/L

３．响应时间：  <1秒

４．恢复时间：  10秒

５．示值误差：≤±3%

６．重复性：  ≤1%

７．稳定性：

零点漂移：<±1%

量程漂移：<±1%

８．指示方法：指示仪表显示和声光讯号

９．探枪检测长度：５米

10．连续工作时间：３小时

11．仪器电源：    220V  50Hz

12．使用环境：

温    度：5-45℃

相对湿度：≤±1%

13：整机重量：    20公斤

三、主要特点：

- 体积小，重量轻：尽最大要能采用轻质原材料，压缩仪器的空间和重量，使仪器的体积和重量大大下降，便于运输和携带。

- 测量线段长，可检测约5米高的泄漏点，移动范围大。

- 灵敏度高：在电路上采用优化设计，同时降低噪声及电磁波的干扰，使灵敏度提高。

- 测量范围宽，多档切换：仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量，可多档切换选择，并给出每档的标准曲线，能进行定量和定性检漏。

- 准确度高：仪器采用先进的校验方法校验，给出高准确度的校准曲线，提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。

- 显示直观，声光报警：采用指示仪表显示，具有简便直观的效果。当有SF6存在时，仪器发出声光报警。

- 反应速度快，恢复时间短：采用新型电路结构，使仪器的反应速度加快，恢复时间缩短，这极大的方便了现场检测。

- 内置自诊功能：本仪器具有对仪器自身工作状态进行监视的功能。

- 外形美观：仪器外壳采用铝合金包装，板面上所有按钮开关都由指示灯显示。

- 使用时间长：使用时间可达3小时。十分适合于现场SF6高压开关厂和研究所使用。

- 抗干扰性强：仪器采用全屏蔽，消除了外界和本身的干扰。

- 高稳定性：仪器电源电压稳定度高，温升低，热损耗小，热稳定性好。在仪器使用时间内，仪器零点漂移和跨度漂移小。

- 重复性好：仪器多次测量其结果重复性好。

- 可靠好高：仪器电路结构合理；采用进口元器件，并进行严格筛选，另外还配有过流．短路保护和电子开关锁。因此，平均无故障时间明显增加。

四、操作步骤

Ａ）开机测量

１．接通220V电源，打开“电源锁”，电源指示灯亮，电路接通。

２．打开“运行开关”，运行指示灯亮，仪器运转。

３．5-10分钟后，打开“测量开关”，测量指示灯亮，探枪窗口有紫色光发出；若无光亮发出，预热几分钟后，探枪窗口会发出紫色光亮。

４．把“调档旋钮”打到“自校”处，仪器需预热10-15分钟，指针回到20格以下，说明仪器正常，可以检测。否则，可能仪器出现异常可周围环境里SF6气体太多。

５．把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处，然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。

６．向零方向调整报警旋钮为临界值，仪器发出声音报警。

７．满足上述要求表示仪器具备了测量条件，可以进行SF6气体的定性和定量检漏。

８．当发现泄漏点时，仪器发出报警声，报警指示灯闪烁，指针发生偏转，从仪表上可以得出SF6泄漏的测量值，然后查标准曲线得出SF6泄漏浓度，通过计算得出年泄漏率。

B)关机

- 把“调档旋钮”打到“准备”处。

- 关闭“测量开关”。

- 关闭“运行开关”。

- 关闭“电源锁”，拨掉电源线。

- 把“报警旋钮”调到“∞”处。