操作手册

六价铬分析仪

型号：CRM-2C

编号：CRM-IB45900E

- 请确保这份操作手册在负责操做该产品的工作人员手边。

- 在操作本产品之前，请仔细阅读操作手册，确保正确使用仪器。

安全信息

- 标记的意义

本操作手册以及警示标签上的用于提醒和警示的标记和符号的意义在下面的内容中有所描述。此外，警示标签上的警告符号的意图是提醒存在危险，也意味着要“参阅操作手册”。

警告

表明如果您不遵守操作指南，可能会有潜在的危险，导致死亡或严重的伤害。

严重的伤害意味着诸如失明、烧伤（高温或低温）、电击、骨折以及中毒；受伤的后遗症可能会持续一段时间或可能需要住院或长期进行门诊治疗。

小心

表明如果您不遵守操作指南，可能会有潜在的危险，导致较轻的伤害或财产损失。

较轻的伤害意味着不需要住院或长期进行门诊治疗。财产的损失是指对产品周围的财产的损坏，例如设备和建筑物（广义的损坏）。

【IMPORTANT】：表明重要的事件，例如可以防止对产品主体的损坏、防止数据的损坏、防止浪费时间并可以保持效率。

[NOTE]：表示的是备注、原因、背景信息、实例以及其它帮助读者理解含义的条目。

：表示参考项。

①，②，③：表示项的编号，例如某人在操作过程中使用的编号。

- 安全防护

警告

有毒的物质：

- 此处使用的试剂中，大部分都是有毒的，二苯碳酰二肼除外。此外，出水的液体中也含有有毒物质。处置这些化学品时，一定要非常小心，并严格按照试剂供货商提供的MSDS中的操作指南操作。

气体：

- 不要在有危险气体存在的场所使用该仪器，危险气体包括易燃易爆以及腐蚀性气体。这类气体可能会导致爆炸或火灾。

电击

- 当电源处于接通状态时，不要接触内部以及外部的接线终端。触摸接线终端会导致触电。

- 确保安装地线。否则的话，如果供电系统出现问题的话，可能会导致触电。

小 心

电源

- 不要与超出技术参数限值的电源连接。此外，不要接错接线端子。

拆卸和更改

- 不要对仪器手册中没有描述的部分进行拆卸或更改。仪器会被损坏。

处理

- 如果您想要处置仪器或仪器的某个部件，请按照法律规定的工业废弃物处置方法进行处理。不过，上面所描述的部件不包括在内。

- 使用本操作手册的注意事项

本手册中描述了很多关于安全方面的重要信息，例如警告和小心提示。请按照下列要求对待操作手册：

- 操作手册并不是只在开始运行的时候需要，在进行维护或发生故障的情况下也需要。请确保操作手册一直在您手边。

- 如果操作手册丢失或太脏以至于不能阅读时，请通过您所在区域的代理商或直接向我们公司的销售部门定购一本新的操作手册。

- 本手册中或警示标签上的有些图表的形状可能会有所不同或显示遗漏或以摘要的形式描述。此外，显示屏上的数字只是举例。

- 由于诸如性能改善等原因，本手册的内容可能会改变而不进行提前通知。

- 本手册的知识产权归属DKK-TOA公司。在没有事先通知的情况下，不要象第三方透露本手册中的部分信息或全部信息。

产品保修

- 如果发送的产品在保修期内出现故障，我们会负责免费维修。但是，如果产品故障是由于以下几种原因引起的，则即使故障发生在保修内，我们也会向用户收取维修费用。

  - 由于不正确操作、在技术参数限值之外使用或者不正确的维护、修理或更改导致的故障或损坏。

  - 由于不正确使用消耗品、零部件、可选配设备、软件或其它部件引起的故障或损坏。

  - 由于与该仪器连接的其它设备导致的故障或损坏。

  - 由于运输、转移位置、仪器在运输过程中掉落引起的故障或损坏。

  - 由于火灾、不可抗力（例如地震、洪水、台风、电击）、盐损坏、气体损坏或不正常电压导致的故障或损坏。

- 保修期是从发货之日算起一年之内。如果发货日期不清楚的话，保修期为24个月，从产品铭牌上的生产日期算起。

- 保修仅限于本产品。

- 对于蓄意造成的直接或间接损坏或超出本手册所描述的操作方法限值导致的直接或间接损坏，我们不承担任何责任。

- 保修区域仅限于日本。在日本以外的地区使用需要根据单独签署的合同进行保修。

- 如果我们公司和用户之间独立的合同中的条款与上面所描述的有冲突，合同具有优先权。此外，如果不是上面所描述的原因，但故障或损坏确实是我们公司的责任，则我们会根据法律承担相应的责任。

- 其它条款

  - 本产品在维护过程需要使用的部件的最短保留时间为产品出品后5年。用于维护的性能部件是维持产品功能的部件。

  - 关于产品故障及其出现的原因，除非是法律要求确定，否则我们的技术人员会确定故障的状态以及原因。

  - 在实验室中使用的小产品或便携式分析仪要做我们相应的部门修理。请将该产品发送到我们公司指定的地点进行维护。

目 录

- 综合描述.....................................................................................................................1

- 技术参数.....................................................................................................................3

- 拆箱............................................................................................................................6

  - 测量单元...................................................................................................................6

  - 标准附件...................................................................................................................6

- 安装...........................................................................................................................10

  - 安装方法..................................................................................................................10

  - 管道和电路连接.......................................................................................................10

- 系统组成....................................................................................................................12

  - 前视图.....................................................................................................................12

  - 流程图.....................................................................................................................13

  - 操作模式..................................................................................................................14

- 熟悉控制设备.............................................................................................................17

6.1  转换器......................................................................................................................17

6.2  检测器......................................................................................................................18

6.3  试剂泵部分...............................................................................................................19

- 运行之前的准备工作..................................................................................................20

  - 系统安装检查..........................................................................................................20

  - 准备试剂.................................................................................................................20

  - 准备试剂泵..............................................................................................................23

- 操作运行..................................................................................................................24

  - 操作模式以及控制键的功能....................................................................................24

    - 描述....................................................................................................................24

    - 控制键的功能......................................................................................................25

    - LED灯指示..........................................................................................................27

    - 接通电源后的初始化检查.....................................................................................27

    - 测量模式..............................................................................................................30

    - 维修模式.............................................................................................................36

- 校准...........................................................................................................................47

- 关机...................................................................................................................51

- 可选配的热力打印机的操作，TP-5824A.............................................................52

  - 一般描述................................................................................................................52

  - 前面板控制............................................................................................................52

  - 装热敏纸................................................................................................................53

  - 打印模式................................................................................................................55

  - 操作防护................................................................................................................57

- 试剂泵的操作运行.............................................................................................58

  - 一般的防护工作....................................................................................................58

  - 管道安装和接线.....................................................................................................59

  - 操作运行................................................................................................................61

  - 拆除和重装............................................................................................................64

  - 泵和部件名称的构成..............................................................................................70

- 测量原理............................................................................................................71

- 共存离子的影响.................................................................................................73

- 综合描述

六价铬监测仪（后面会称之为“CRM-2C”）是一个全自动的间歇性和连续性的监测系统，用来测量六价铬的浓度，使用的方法是光电比色法，使用的试剂是二苯碳酰二肼，该方法符合JIS K0120“工厂出水水质测试方法”。该仪器被广泛地应用在电镀厂、各种类型的工厂出水的测量以及河流水质的监测，并且具有以下特点：

- 采用二苯碳酰二肼比色法，符合JIS方法，确保了测量值的可靠性。

- 由于旋转测量池（专利产品）的原因，搅拌机理和排水结构都非常简单。LED光源使得仪器的使用寿命更长。

- 使用微型计算机控制，扩展了各种功能，例如使用触摸键进行校准，自诊断、数据记录（日报告、周报告、月报告等等）。

调试过程

表1－1  下表是拆箱取出CRM-2C进行操作的步骤预览

| 步骤 | 描述 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 运输 |  |  |
| 拆箱 | 根据发票或装箱单来检查内件的数量。用肉眼检查仪器设备和附件在运输过程中有没有损坏。 | 6 |
| 设置 | 安装系统，完成管道连接和电路连接。 | 10 |
| 操作之前的准备工作 | 检查系统的安装、管路连接和电路连接。准备试剂进行测量。 | 20 |
| 校准 | 校准系统。 | 47 |
| 操作运行 |  |  |

2．技术参数

测量方法：    全自动的间歇性和连续性的监测系统，用来测量六价铬的浓度，使用的方法是光电比色法，使用的试剂是二苯碳酰二肼，该方法符合JIS K0120“工厂出水水质测试方法”。

量程：        两种量程可供选择，分别是0－0.5mg/L和0－1.0mg/L，手动选择。

数据的再现性：使用标准溶液时，在整个量程范围内为±5％。

光源：        中心波长－565nm LED

检测器：       对蓝色敏感的光电二极管

测量周期：     约为5－120分钟，手动进行设置，增量为1分钟。

测量时间：     约为5－11分钟，手动进行设置，增量为1分钟。

显示：         LCD，30个字符×8行。

输入信号：     外部测量开始信号（干接触输入）

输出信号：

  - 电压——0～1V DC

  - 电流——4～20mA DC

  - 接触输出 （1）样品注入：110V AC，1A，单路

（2）异常警报：110V AC，1A，单路

（a）异常测量值：连续

（b）异常仪器：以2分钟的间隔重复开和关的输出。

通讯界面：          RS-232C，可选配

异常测量值范围设置：0.1~0.5mg/L和0.1~1.0mg/L，增量为0.1mg/L。

所需水样的量：      每次测量需要约300mL。

水样的流速：        进入预处理池的水样流速为1～3L/min。

水样的条件：

温度：0～40℃（不结冰，无悬浮固体和色度）。

压力：0.2~0.8kgf/cm2

电源要求：          交流电源，±10V，50/60Hz

功耗：              60VA

安装地点：          室内

操作温度：          0～40℃

操作湿度：          相对湿度为90％或更低

尺寸：

  - 转换器：285（W）×400（H）×250（D）mm

  - 检测器：230（W）×195（H）×163（D）mm

  - 试剂泵：102（W）×215（H）×217（D）mm

重量

- 转换器：约12kg

- 检测器：约2kg

- 试剂泵：约1.9kg

终点颜色：

- 转换器：孟塞尔色 N7, N3

- 检测器：孟塞尔色 N3

- 试剂泵：红色、黑色

- 泵的安装（可选）：孟塞尔色 N7

标准附件

| 部件号 | 部件名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM-2001 | 试剂泵 | EX-A10VC-100-S | 2套 |
| CRM-2002 | 试剂池 | 1L，棕色，试剂2 | 1个 |
| CRM-2003 | 试剂池 | 2L，白色，试剂1 | 1个 |
| CRM-2004 | 二苯碳酰二肼 | 25克，粉末 | 1个 |
| CRM-2005 | 电源线 | 2米 | 1个 |
| CRM-2006 | 输出线 | 3米 | 1个 |
| CRM-2007 | 放大器引出线 | 3米 | 1个 |
| CRM-2008 | 备用保险丝 | 2A | 1个 |
| CRM-2009 | 测量筒 | 100mL | 1个 |
| CRM-2010 | 试剂管路 | Teflon φ2×3，1.2米 | 1个 |
| CRM-2011 | 水样管路 | Tygon 3/16×5/16, 1米 | 1个 |
| CRM-2012 | 操作手册 |  | 1份 |
| CRM-2013 | 检验证明书 |  | 1份 |
| CRM-2014 | O型垫圈 |  | 2个 |
| CRM-2015 | 橡胶塞 | 大 | 1个 |
| CRM-2016 | 橡胶塞 | 小 | 1个 |
| CRM-2017 | 泵电缆 |  | 2个 |
| CRM-2018 | 十字螺丝刀 | 4φ | 1个 |
| CRM-2019 | 试剂泵套管 | 适用于3φ | 4个 |
| CRM-2020 | 校准使用的清洗瓶，500mL |  | 1个 |
| CRM-2021 | 安装手册 |  | 1份 |
| CRM-2022 | 维护手册 |  | 1份 |

3. 拆箱

拆开包装箱，将里面所有的东西都拿出来，取东西的时候一定要非常小心，以防损坏部件。根据清单仔细核对内部物件的数量；

测量单元清单（表3－1）和标准附件清单（表3－2）。

同时，也要用肉眼检查一下测量单元和标准附件的外观，看看在运输过程中有没有出现损坏。

3.1 测量单元

表3－1  组成部件单元

| 部件号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM-0001 | 转换器 | CRM-2C | 1个 |
| CRM-0002 | 检测器 | CRM-2C | 1个 |

3.2  标准附件

表3－2

| 部件号 | 部件名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM-2001 | 试剂泵* | EX-A10VC-100-S | 2套 |
| CRM-2002 | 试剂池 | 1L，棕色，试剂2 | 1个 |
| CRM-2003 | 试剂池 | 2L，白色，试剂1 | 1个 |
| CRM-2004 | 二苯碳酰二肼 | 25克，粉末 | 1个 |
| CRM-2005 | 电源线 | 2米 | 1个 |
| CRM-2006 | 输出线 | 3米 | 1个 |
| CRM-2007 | 放大器引出线 | 3米 | 1个 |
| CRM-2008 | 备用保险丝 | 2A | 1个 |
| CRM-2009 | 测量筒 | 100mL | 1个 |
| CRM-2010 | 试剂管路 | Teflon φ2×3，1.2米 | 1个 |
| CRM-2011 | 水样管路 | Tygon 3/16×5/16, 1米 | 1个 |
| CRM-2012 | 操作手册 |  | 1份 |
| CRM-2013 | 检验证明书 |  | 1份 |
| CRM-2014 | O型垫圈 |  | 2个 |
| CRM-2015 | 橡胶塞 | 大 | 1个 |
| CRM-2016 | 橡胶塞 | 小 | 1个 |
| CRM-2017 | 泵电缆** |  | 2个 |
| CRM-2018 | 十字螺丝刀 | 4φ | 1个 |
| CRM-2019 | 试剂泵套管 | 适用于3φ | 4个 |
| CRM-2020 | 校准使用的清洗瓶，500mL |  | 1个 |
| CRM-2021 | 安装手册 |  | 1份 |
| CRM-2022 | 维护手册 |  | 1份 |

*：对于管道的台式安装，CRM-2001试剂泵已经安装在台上了。

**：对于管道的台式安装，CRM-2017电源线已经连接到试剂泵上了。

（1）供一年运行使用的推荐部件（不包括试剂）

| 部件号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM-1307 | 泵膜片 | 供试剂泵使用 | 2个 |
| CRM-1313 | 阀装置 |  | 4个 |
| CRM-3007 | 测量单元 | 57337－T1 | 1个 |
| CRM-2010 | 试剂管路 | Teflon φ2×3，1.2米 | 1个 |
| CRM-2011 | 采样管路 | Tygon 3/16×5/16, 1米 | 1个 |
| CRM-4009 | 打印机图表* | TP-50KS-4S 58mm×38mmφ | 16卷 |
| CRM-4010 | 采样管路** | 硅酮 10×13，50cm | 1个 |
| CRM-2019 | 试剂泵套管 | 适用于3φ | 4个 |
| CRM-3013 | 采样用的电磁阀*** | HB41-8-7-L-05A | 1个 |
| CRM-2014 | O型垫圈 | 2φ | 2个 |
| CRM-2015 | 橡皮塞 | 大，84494－T1 | 1个 |
| CRM-2016 | 橡皮塞 | 小，84494－T1 | 1个 |

*：选配

**：仅管道台式安装系统配备

***：选配

（2）可选配附件

| 部件号 | 名称 | 技术参数/图号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM-1002 | 试剂泵安装 | 57229－T1 | 1个 |
| CRM-1003 | 转换器安装支架 | 57228－T2 | 2个 |
| CRM-1003 | 检测器安装支架 | 57228－T2 | 1个 |
| CRM-1004 | 管道台 | 57262－T3 | 1个 |
| CRM-1005 | 预处理池 | 57084－T4 | 1个 |
| CRM-1006 | 电源分配器 |  | 1个 |
| CRM-1007 | 样品注入电磁阀（W安装支架） | HB41-8-7-L-05A | 1个 |
| CRM-1008 | 打印机 | 1TP-5824A | 1个 |

4．安装

4.1  安装地点

CRM-2C的安装地点必须在室内，并且需要在系统旁边留出足够的空间供检查和维护使用，并且需要满足下面的条件：

  - 不直接接受日照，不曝露在热源中。

  - 不要有太大的机械震动。

  - 在灰尘比较少的地方，没有腐蚀性气体存在。

  - 管道与采样点的距离越短越好。

4.2  安装方法

请参考单独提供的安装说明书。

  - 管道连接和电路连接

- 水样介绍

用满足下述条件的方法将水样引入CRM-2C中：

流速：0.2~1L/分钟

压力：0.2~0.8kg/cm2

温度：0～40℃

- 排水

由于系统在排水时保持固定的压力，因此要保持排水管处于开启状态，这样排水管才不会有回压。

- 电路连接

- 电源连接和输入/输出信号连接

连接可以通过设备底部的连接主板完成。

- 地线连接

将GND接线端子与电线系统的地线结柱连接起来，关于接地等级请咨询您的电工师傅。

5. 系统的组成

5.1 前视图（竖管式安装）

图5－1  竖管系统

5－2 流程图

测量系统

图5－2  测量系统

水样通过样品流速控制阀被打到调节池中，样品流速控制阀可以在0.5~1L/分钟的范围内调节流速。

通过水样流速控制阀将水样的流速调节到0.5~1L/分钟，然后将水样供给到预处理池。通过电磁阀将水样引入测量池中，电磁阀的开启和关闭是由来自转换器的信号控制的。在测量池中，试剂1和试剂2分别由试剂泵（P1和P2）注入。水样产生的颜色与水样中六价铬的浓度相关。测量池中的水样和试剂通过脉冲马达进行搅拌和排放。样品池中多余的样品以溢流的形式排放掉。

5.3 操作模式

CRM-2C有两种操作模式；测量模式和维护/校准模式。

1）测量模式

在测量模式下，水样按照预先设定好的间隔间歇性进行测试。

  - 步骤1：测量池中的水样被排出来。

  - 步骤2：测量池内部被冲洗两次。

  - 步骤3：测量池中充满水样。

  - 步骤4：试剂1（硫酸）被注入样品池中。

  - 步骤5：执行自动调零。

  - 步骤6：试剂2（二苯碳酰二肼）被注入样品池中。

  - 步骤7：搅拌测量池中的物质。

  - 步骤8：开始测量，结果显示在LCD屏幕上。

  - 步骤9：系统进入待机状态，等待下次测量开始的信号。

| 步骤 | 功能 | 过程 |
| --- | --- | --- |
| 步骤1 | 将使用过的水样排放到旋转流通池外。 |  |
| 步骤2 | 冲洗-1和-2（旋转流通池） |  |
| 步骤3 | 注入水样（电磁阀） |  |
| 步骤4 | 注入试剂1（试剂泵－1） |  |
| 步骤5 | 自动调节零点 |  |
| 步骤6 | 注入试剂2（试剂泵－2） |  |
| 步骤7 | 搅拌旋转流通池中的物质 |  |
| 步骤8 | 测量 |  |
| 步骤9 | 待机 |  |

2）维护/校准模式

该模式适用于系统的手动运行以及校准。此处，我们会简单描述一下校准步骤。关于校准步骤的详细信息，见9. 校准（第72页）。

关于校准，请安歇MAINTE按键显示校准显示屏。

- 使用手动校准模式时，用纯水或校准溶液清洗测量池数次，然后，倒空测量池。

- 将校准溶液注入测量池中。

- 安歇MAINTE按键，显示校准显示屏。

- 步骤1：按下E键开始校准。

- 步骤2：将试剂1（硫酸）注入测量池。

- 步骤3：执行自动清零。

- 步骤4：将试剂2（二苯碳酰二肼）注入测量池。

- 步骤5：搅拌池中的溶液。

- 步骤6：当测量值显示在LCD屏幕上时，使用▲，▼和E键输入校准值（校准溶液的数值）。

| 步骤 | 功能 | 过程 |
| --- | --- | --- |
|  | 手工清洗测量池。 |  |
|  | 手工将校准溶液注入测量池中。 |  |
| 步骤1 | 使用E键开始自动校准。 |  |
| 步骤2 | 将校准溶液注入测量池中。 |  |
| 步骤3 | 执行自动零点校准。 |  |
| 步骤4 | 将二苯碳酰二肼试剂注入测量池。 |  |
| 步骤5 | 搅拌测量池中的溶液。 |  |
| 步骤6 | 使用E键输入校准值。 |  |

6. 熟悉控制设备

6.1 转换器

① LCD显示屏

② 打印机面板（选配）

③ 指示器（LED）

④ 键盘（见图8－1获取更详细的信息）

⑤ 电源－开关按键

⑥ LCD灯－开关按键（LCD屏幕的背景照明）

备注：当照明条件很差的时候，才开启开关。使用完LCD以后，一定要确保LCD灯处于关闭状态。

⑦ 保险丝容器（2A的保险丝）

⑧ 外部连接的接线盒

图6－1  转换器的前面板

6.2 检测器

① 检测器安装基座

② 光电池外壳

③ 测量池（LED）

④ 测量池外壳

⑤ 光电连接器（检测测量池的位置）

⑥ 脉冲马达（驱动测量池）

⑦ LED光源外壳

⑧ 传动装置（测量池的旋转）

备注：防喷溅的保护外壳和旋转流通池已经安装在测量池的外壳上了。

图6－2  检测器的示意图

  - 试剂泵部分

① 硫酸试剂泵（泵1）

② 二苯碳酰二肼试剂泵（泵2）

③ 泵的安装基座（选配）

④ 冲程长度调整盘

备注：在运行状态下，将转盘设置为：

- 硫酸试剂的供给调整到40％

- 二苯碳酰二肼试剂的供给调整到50％。

⑤ 冲程率调节专盘

备注：在正常的运行状态下，设置为EXT来接收控制脉冲。

图6－3  在选配的基座上的试剂泵

- 操作运行之前的准备工作

  - 系统安装检查

根据单独提供的安装手册，采取以下步骤检查CRM-2C系统的情况：

电源线的连接和地线连接工作已经完成。

电源满足设备的运行电压要求。

使用电源开关可以将仪器开启或关闭。

采样和排水的管路连接完成。

管道没有泄漏。

试剂池正确地连接到泵上。没有交叉连接。

7.2  准备试剂

1）试剂的消耗

对于每次测量，都需要分别消耗大约2mL的硫酸和二苯碳酰二肼试剂。下表所示的是在不同的测量间隔的条件下，一周的试剂消耗量。

| 测量间隔 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸试剂 | 约1400mL | 约700mL | 约350mL | 约180mL |
| 二苯碳酰二肼试剂 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |

    - 尽管硫酸试剂的保存时间比较长，按照常规，我们还是建议您准备可供2周运行使用的试剂量。

    - 对于二苯碳酰二肼试剂，其存储时间比较短，我们建议您准备可供1周运行使用的试剂量，这样可以确保试剂池中供给的总是新鲜试剂。

2）硫酸试剂——约4N（1＋8）

如需制备900mL的试剂，需要准备下列材料：

纯水  800mL

浓硫酸  100mL  95%或更高浓度

在轻轻搅拌纯水的过程中，倒入100mL的浓硫酸。

虽然我们不需要担心硫酸试剂的降解，如果我们一次需要制备可供两周运行使用的试剂，在接触和存储强酸试剂时，一定要非常小心。

小心：如果您的手或身体的其它部分，或者您的衣服接触到这些溶液时，立刻用流动的水流进行冲洗，如有必要的话，请仔细您的医生。

3）二苯碳酰二肼试剂（0.5W/V %）

如需制备200mL试剂，请准备一下材料。如需制备更多试剂，请按照比例分别增加每种物质的量。

二苯碳酰二肼  1克

普通酒精  100mL

蒸馏水    100mL

将1g二苯碳酰二肼溶解在100mL酒精中。然后往溶液中加入100mL纯水，使得试剂的体积达到200mL。正常的二苯碳酰二肼试剂颜色是浅黄的（就是二苯碳酰二肼粉末的颜色）。

预防措施

在为样品池提供水样之前，请先准备试剂：

    - 超过一周的试剂需要用新鲜试剂更换。

二苯碳酰二肼试剂必需存储在避光的着色瓶中，因为随着时间的推移，由于空气的氧化作用，该试剂的显色能力会有所退化。

    - 除了酒精以外，不要使用其它的溶剂。那样会导致数据的不稳定。

    - 冷的酒精很难溶解二苯碳酰二肼粉末。因此，需要用热水水浴锅来加热装有酒精的烧杯，并将粉末倒入酒精中，搅拌30分钟。为了安全起见，加热时不要采用气火焰，而要使用电加热器。

    - 将试剂放在试剂池中，一定要使用附件的橡胶塞。

7.3  准备试剂泵

对泵进行排气

将泵的电源线与交流电源连接起来。如果采用的是竖管安装方式，开启电源排插上的电源开关。

将冲程率调节盘设置为100％，并让泵运行一段时间。当与检测器连接的试剂泵中的空气被彻底排出时，将冲程率调节盘设置为EXT。

关掉泵。然后观察与检测器相连接的管道中的试剂的变化——不应该有泄漏发生。

如果确实有泄漏发生，检查一下试剂管道的完整性，包括管道的接头和其它重要部件。

如果通过上述步骤不能将管道中的气体排出，请参阅12.3章节泵的操作运行部分的2）排气部分的内容。

- 运行

  - 运行模式和控制键的功能

    - 描述

CRM-2C系统有两种运行模式：测量模式和维护（校准）模式。

测量模式：

测量模式可以执行自动测量，也可以执行手动测量。LCD显示屏用来显示测量值、柱状图和统计数据。并且可以手动选择测量期间以外的其它任意时间。

测量模式获得的测量数据可用来进行统计数据计算。

在开机运行或硬件重新设置期间，这种模式可以自动选择。

维护模式

维护模式是用来对测量条件进行设置、对打印项目设置、校准以及手动操作系统。

如需进入维护模式，请在测量模式下，在测量待机状态时按下MAINTE按键。维护模式下获得的测量数值不能用来进行统计计算。

    - 控制键的功能

图8－1  键盘布局

- MAINTE按键

每次按下按键，就会改变系统的运行模式，从测量模式切换到运行模式，或者从运行模式切换到测量模式。

- INDICAT按键

每次按下按键，都会按照下列次序改变LCD显示屏。

- 测量模式

测量数据	柱状图      统计数据

- 维护模式

设置     打印条件设置

手动维护   校准

- ▲按键

- 测量模式

该按键可以在柱状图上进行滚动。

- 维护模式

该按键可以增加光标指向的数值进行设置。

- Alarm（警报）按键

该按键可以重新设定警报状态。

- SELECT（选择）按键

在维护模式中用来设置参数、打印条件、手动维护条件或操作条件。

- ▼按键

  - 测量模式

该按键可以在柱状图上进行滚动。

  - 维护模式

该按键可以增加光标指向的数值进行设置。

- MEASUR（测量）按键

该按键可以立刻启动测量周期。对于下一次手动测量的开始，测量的开始时间会由于自动重复运行间隔的时间设置而有所延迟。

- PRINT（打印）按键

在待机模式下，如果配有打印机的话，该按键可以启动打印当前的显示内容。

- E（输入）按键

该按键可以输入数值，做开/关选择并进行校准。

    - LED灯指示

- 电源指示器：

当仪器已经接通电源时，该指示器处于开启状态。

- 维护指示器

在维护模式下，当仪器被设置为维护模式时，该指示器处于开启状态。

- 警报指示器

该指示灯可以是下面两种模式中的任何一种：

  - 连续模式

当测量值超出预先设定的警报值时。

  - 间歇模式

检测到异常的仪器状态时（例如由于电池太脏导致的电池警报）。

- 电池指示器

该指示灯用来显示在测量模式或维护模式下LED灯已经开启。

    - 接通电源后的初始化检查

- 初始化检查

当开启系统时，LCD-1显示屏会出现在LCD显示屏上，初始化检查会自动启动，检查以下项目：

- 系统RAM的读/写。

- 设置参数。

- 时钟设置值。

- 测量系统

LCD1-1

如果初始化检查的结果是OK，几秒中之后，LCD1-1显示屏会被LCD2-1显示屏取代。

- 发现错误

如果在初始化检查过程中检测到错误，将会显示LCD1-2。

LCD1-2

在$$$...$$$区域会出现检测到的错误。出现的错误内容包括：

  - 量程错误

  - 警报设置错误

  - 测量间隔时间设置错误

  - 测量时间设置错误

  - 时钟设置错误

  - 系统RAM检查错误

  - 电池错误

- 重新设置错误状态

如需重新设置LCD1-2（错误）显示，请按下ALARM（警报）按键。

错误条目（1）到（5）都是重新设置的，默认值可以按照下面的内容自动设置。

- 量程：1.0mg/L

- 警报设置：1.0mg/L

- 测量间隔时间设定：60min

- 测量时间设定：3 min

- 时钟设置：00小时00分钟，1（月）1（天）

如果出现（6）系统RAM检查错误，请联系您所在区域的TOA分销商。可能的原因可能是CPU板的故障。

如果检测到（7）电池错误，可能的原因可能会包括以下几点：

| 可能的原因 | 采取的措施 |
| --- | --- |
| （a）电池脏了 | 把电池拆下来进行清洗。按下Alarm按键重新设置。 |
| （b）光源LED出现故障 | 更换LED。可以请您所在地区的经销商进行服务。 |
| （c）光电池故障 | 更换光电池。可以请您所在地区的经销商进行服务。 |
| （d）测量环路中模拟放大板出现故障 | 修理或更换放大板。可以请您所在地区的经销商进行服务。 |

- 初始化检查的完成

当所有的初始化检查项目都已经完成时，会出现LCD2-1，系统会进入测量模式。

    - 测量模式

初始化检查完成以后，会出现LCD2-1，系统可以进行按键输入或待机等待测量开始。

按下INDICATE按键可以选择包括LCD2-1测量值显示页面、LCD2-2柱状图显示页面、LCD2-3统计数据显示页面这三种显示页面中的任何一个。这些显示页面的例子会在后面的内容中出现。

下列信号可以激活仪器开始测量：

  - 外部启动信号

  - 测量周期计时器信号

  - MEASUR按键（手动）

在测量过程中，如下图所示，当前的操作步骤在LCD2-1显示屏上的④区域闪烁。

④区域的操作步骤包括：

- 下一次测量 15:00    测量的日程表

- 现在冲洗            正在清洗电池

- 正在采样            正在注入水样

- 硫酸                正在注入硫酸试剂（试剂1）

- 零点调节            自动调节零点

- 试剂                正在注入二苯碳酰二肼试剂（试剂2）

- 等待响应            颜色的生成

- 正在测量            正在进行测量

- 测量结束            一次测量完成

- LCD2-1（测量值）显示屏

在测量处于待机状态时，会出现LCD2-1显示屏：

①  显示测量值的测量时间

②  测量值警报设置

③  测量间隔时间设置

④  开始下一次测量的时间

⑤  当前时间

- 最近一次测量的数值

- LCD2-2（柱状图）显示屏

LCD2-2显示屏允许查看之前的测量数据。

在LCD2-2显示屏上，最新的数据显示在屏幕的最上面一行。

按下▼按键，可以向下滚动柱状图，下一次测量获得的数据成为最下面一行时，就不能再向下滚动了。

按下▲按键可以向上滚动一行，当最近一次测量的数据已经变成最上面一行时，就不能再滚动了。

- LCD2-3（统计数据）显示屏

LCD2-3所显示的数据是根据预先设定的程序获得的最大值、最小值以及平均值。

①  最新数据

②  从最近一次数据测量之前一个小时测量的数据获得的最大值、最小值和平均值。

③  从最近一次数据测量之前24小时测量的数据获得的最大值、最小值和平均值。

④  从最近一次数据测量之前测量的数据获得的最大值、最小值和平均值。

⑤  从最近一次数据测量之前，在00小时测量的数据获得的最大值、最小值和平均值。

⑥  从最近一次数据测量之前那个月的第一天测量的数据获得的最大值、最小值和平均值。

- 警报

如下所示，CRM-2C系统可以发出两种不同类型的警报：

- 测量值警报

当测量值超出LCD2-1显示屏上Alarm一行预先设定的数值时，会出现以下情况：

- 警报指示器（6－1 转换器）开启。

- 集成的继电器触点进入’make (ON)’状态。

b)-1 壁挂式安装

接线盒2，转换器上的标号5和6。

b)-2 竖管式安装

接线盒10，电源分配器上的标号11和标号12。

在’make’状态时，如果下一个数据没有超过预先设定的警报限值，警报状态和继电器触点会自动进入正常和’break’状态。

如需手动解除警报状态，按下Alarm按键一次。

- 测量池警报

在每次测量中，自动清零按照步骤5的方式执行（在1）5－3中的步骤5）。如果水样和/或测量池非常脏，则清零工作无法完成，会发生下列情况：

  - 警报指示器按照2秒钟1次的频率闪烁（6－1 转换器）。

  - 集成的继电器触点按照2秒钟1次的频率进入’make (ON)’和’break (OFF)’。对于接线盒的条件，请参阅（1）测量值警报。

当光源LED、光电池或模拟放大器板出现故障时，也会出现这种类型的警报。

当出现这种类型的警报时，测量过程将会被打断，测量顺序进入待机状态。

备注：

如果系统安装了打印机，会打印（11－4 打印）出一条信息（CELL ALARM）。

如果下一次测量可以正常进行的话，警报状态和继电器’make’触点状态会自动进入正常和’break’状态。

如需手动解除警报状态，按下Alarm按键一次。

    - 维护模式

维护模式是用来对CRM-2C系统进行维护的。当设置了维护模式时，测量周期控制计时器会被重新设置。当系统返回到测量模式时，计时器会再次被启动。如需将测量模式切换为维护模式时，按下MAINTE按键。当选择了维护模式时，每次按下MAINTE按键时，显示屏都会改变。

【SET（设置）】：该显示屏（第37页的LCD3-1）用来设置下面所示的测量参数。

满量程值，测量值警报限值，测量间隔，测量时间和时钟设置。

【PRN（打印）】：该显示屏（第40页的LCD3-2）用来设置打印项目。

每次的测量值，1小时的统计数据，1天的统计数据，1个月的统计数据，手动打印输出）。

【MAINTE（维护）】：该显示屏（第42页的LCD3-3）用来选择手动操作的功能。

排放功能，搅拌功能，硫酸试剂注入功能，二苯碳酰二肼试剂的注入功能，水样注入，警报输出以及调零。

【ADJ（调节）】：该显示屏（第45页的LCD3-4）使用标准溶液来执行量程校准。

1）[SET]显示屏

当选择了维护模式时，LCD3-1显示屏会显示开始。

  - 满量程：从两个满量程中选择一个进行设置。

可设置的量程：0.5mg/L或1.0mg/L。

  - 警报：在下列量程范围内设置警报限值：

可设置的量程：0.1~1.0mg/L，调节幅度为0.1mg/L。

备注：如果设置值比满量程的设置值高，则警报功能会被关闭。

  - 间隔：在下列量程内，设置测量开始与下一次测量之间的间隔。

可设置的量程：5~120min，调节幅度为1min。

备注：设置的时间必须要测量时间设置长2分钟以上。

例如：如果测量时间被设置为5分钟，在间隔必须被设置为7分钟以上。

设置为000分钟可以关闭测量间隔计时器功能。测量可以由外部的启动信号或按下MEASUR按键启动。

这种状态在LCD2-1显示屏（31页）上的位置4处显示为<1: 远程启动>。

  - 测量时间：该项设置的时间为二苯碳酰二肼试剂的注入到显色。

可设置的量程：3~9min，调节幅度为1min。

备注：设置的测量时间再加上约2分钟就是实际的测量时间。

  - 时钟：设置内置时钟的日期和时间。

在设置显示页面，控制按键具有如下功能：

INDICAT按键：该按键可以选择维护模式中可供选择的显示页面。

只有当光标不再闪烁时，该按键才是可操作的。如需关闭光标，按下Enter键数次，可以设置光标指示的条目。

SELECT按键：选择需要设置的项目。

如需输入并非光标所指的条目，按下该按键可以指示光标。再一次按下该按键，可以将光标移动到下一个需要设置的条目上。

▲按键：该按键可以增加光标所指的条目的数值。

▼按键：该按键可以减少光标所指的条目的数值。

E（Enter）按键：该按键可以确定光标所指向的数字的数值。如果当光标至少停留在有效数字上时，整个数字都可以设置，删除光标。

MAINTE按键：该按键可以从维护模式切换到测量模式，并且可以显示LCD2-1测量值页面。

需要注意的是，该按键仅在看不到光标时才能使用。

备注：当输入需要设置的数据时，不能进行模式和显示的选择。

2）[PRN]显示页面

当出现LCD3-1时，按下INDICAT按键可以指示LCD3-2页面，并且在有打印机的情况下，可以根据需要设置需要打印的条目。

备注：在这个显示页面中，PRINTER意味着可选配的打印机被集成在转换器中，RS232C意味着打印机的输出可通过RS232通讯端口完成。在这两种情况下，被打印的内容都是相同的。

  - EACH数据：确定每次测量的数据是否需要打印。

  - HOUR数据：在后续小时的00分钟，打印1小时的统计数据。

  - DAY数据：在后续天的00小时，打印1天的统计数据。

  - MONTH数据：在后续月的第一天的00小时，打印1个月的统计数据。

  - MANUAL数据：从当前时间算起，在24小时内根据指定的时间间隔打印测量数据。

在维护模式的打印设置页面，控制键具有如下功能（如果需要更改设置内容，请使用下列按键）：

INDICAT（指示）按键：该按键可以选择维护模式下可供选择的显示页面。

SELECT（选择）按键：该按键可以选择需要设置的内容。

如需在没有光标的情况下输入内容，按下该按键可以出现光标。再一次按下按键可以将光标移动到下一个需要设置的内容上。

E（输入）按键：对于光标指示的打印内容，该按键可以选择开启或关闭。

MAINTE（维护）按键：该按键可以更改维护模式成为测量模式，并显示LCD2-1测量值显示页面。

需要注意的是，该按键只有在不出现光标的情况下才能操作。

如需删除光标，再一次按下INDICAT按键。

当光标与SELECT按键一起移动到手动打印处时，控制按键具有如下功能：

- 按键：当处于数据设置位置时，使用该按键设置今天的日期。

当处于时间设置位置时，该按键可以增加光标指示数字的数值。

▼ 按键：当处于数据设置位置时，使用该按键设置昨天的日期。

当处于时间设置位置时，该按键可以减少光标指示数字的数值。

E按键：该按键可以设置光标指示的数字的数值。如果当光标停留在至少一位有效数字上时按下按键，位于量程范围内的测量值将会被打印出来。在这种情况下，选配的RS232C通讯端口不会有任何输出。

备注：可选配的打印机可以打印出距离最近一次测量值24小时以内的所有测量数据。

3）维护显示

当出现LCD3-2时，按下INDICAT按键可以显示LCD3-3维护模式显示页面。该显示页面可以手动操作测量池、硫酸泵、二苯碳酰二肼试剂泵以及采样电磁阀。

设置内容的描述：

  - 测量池：测量池的操作。

  - 硫酸：硫酸试剂泵的操作。

  - 试剂：二苯碳酰二肼试剂泵的操作。

  - 采样：样品注入电磁阀的操作，约5分钟。

  - 警报：对于警报输出开或关的手动控制。可用来检查警报输出。如果设置成为OFF，使光标与Select键一起移动到Alarm：ON，然后按下enter键。然后，就由开启状态切换为关闭状态。

  - 零点调节：零点调节是可以自动进行的。这个过程的完成大约需要10秒钟时间，关闭电池指示器——LED光源被关闭，然后减少输出电压值以及参考电压值。

如需再次开启LED光源，按下INDICAT按键四次，重新调用MAINTE页面。

  - DATA：执行实时测量，并显示最终测量值。需要注意的是，即使测量池非常脏，也不会发出警报或执行自动取消。

此外，需要注意的是，随着二苯碳酰二肼试剂随着时间发生的显色变化，测量值应该被视为大致的指导。

  - 输出电压：可以指示光电池产生的电压。该数值取决于显色反应的浓度。

  - 参考电压：这个数值所指的是显示LED光源强度的电压。无论显色反应的浓度如何，该数值都是恒定的。

在维护显示页面，控制按键具有如下功能，如需更改设置内容，请使用下列按键：

INDICAT（指示）按键：该按键可以选择维护模式下可供选择的显示页面。

SELECT（选择）按键：该按键可以选择需要设置的内容。

如需在没有光标的情况下输入内容，按下该按键可以出现光标。再一次按下按键可以将光标移动到下一个需要设置的内容上。当显示屏变化时，光标就会消失。

▲/▼按键：只有当光标停留在电池位置上选择对测量电池进行控制时，该按键才可以操作。

当选择了一个功能时，按下E键可以开始选择功能。

E（输入）按键：该按键可以启动光标指示的功能。当正在执行此项功能时，会出现ON。

MAINTE（维护）按键：该按键可以更改维护模式成为测量模式，并显示LCD2-1测量值显示页面。

一旦出现LCD2-1显示页面，测量间隔定时器就会开始运行。需要注意的是，该按键只有在不出现光标的情况下才能操作。

如需删除光标，再一次按下INDICAT按键。

4）ADJ显示页面

当出现LCD3-3显示页面时，按下INDICAT按键可以出现LCD3-4调节显示屏，用来进行量程的校准。

在该页面下，控制按键具有如下功能：

MAINTE按键：该按键可以将维护模式切换到测量模式，并显示LCD2-1测量值页面。

需要注意的是，当正在进行校准时，该按键不可操作。

E按键：该按键可以启动校准。

INDICAT按键：该按键可用来选择在测量模式下可供选择的页面。

9 校准

检测器——俯视图                         检测器——前视图

图9－1  检测器

量程校准步骤由以下的步骤组成：

  - 准备量程校准溶液。

  - 将用过的水样从测量池中排出。

  - 用量程校准溶液（或纯水）冲洗测量池。

  - 将量程校准溶液注入测量池中。

  - 按下E按键。

  - 输入校准值。

以下是每个步骤的描述：

  - 准备量程校准溶液。

（1.00mg/L六价铬标准溶液）。

准备一些重铬酸钾以及两个1000mL的烧瓶。在100℃到110℃的条件下，对重铬酸钾干燥3－4个小时。在干燥器中对其进行冷却。从干燥器中取出0.283g重铬酸钾，将其溶解在200mL左右的水中。然后将该溶液倒入1000mL的烧瓶中，并加入纯水，直到瓶中溶液的刻度到1000mL的标线处。用10mL的移液管移取该溶液10mL到一个1000mL的烧瓶中。然后，通过增加纯水的方式稀释该溶液，当纯水增加到1000mL的刻度线时，就制成了1.00mg/L的六价铬标准溶液。

  - 将用过的水样从测量池中排出。

在待机显示页面（LCD2-1），按下MAINTE按键调用维护模式，并按下INDICAT按键显示MAINTE显示屏（LCD3-3）。按下SELECT按键选择CELL（光标会在停止信息下闪烁）。通过使用▲/▼按键，将停止信息切换成为Drain。然后，按下E按键可以执行一次排放。

  - 用量程校准溶液（或纯水）冲洗测量池。

通过拆除4个固定螺丝来拆除图9－1所示的盖子。然后，拆除机箱内部的橡胶塞。将量程校准溶液（或纯水）倒入500mL的聚乙烯清洗瓶中。从之前用橡胶塞封着的孔处，将清洗瓶的喷嘴插入该孔。（如果有笔型电筒的话，可以更容易找到孔）。将溶液倒入测量池中，直到溶液出现溢流为止。重复步骤（2）和（3）数次，彻底清洗测量池。

  - 将量程校准溶液注入测量池中。

将量程校准溶液注入测量池，直到发生溢流为止。

  - 按下E按键。

按下INDICAT按键显示LCD3-4调节显示页面，按下E按键一次，校准步骤将会根据47页所示的步骤进行。此时LCD3-5显示页面如下图所示，显示步骤的进展。

- 显示步骤的进展。

  - 输入校准值。

当校准溶液的测量完成时，LCD3-6将会在约5秒钟以后显示。

在LCD3-6中，①是校准溶液测量所产生的数据，②是所选择的满量程值（0.5或1.0mg/L）。

所获得的校准值采取以下步骤被输入区域③中。

光标会出现在被测校准溶液数据的最高位数字下，按下E键可以输入数值。对于中间位和最低位数值，用与设置最高位数字相同的方式设置数值。当最低位数字的数值输入完成时，LCD3-4显示页面出现。这样就完成了量程校准。

如果不需要使用量程校准溶液进行量程校准，那么在第②行输入量程校准数值之前，关闭系统电源。

10 关机

如需关闭CRM-2C系统，将电源开关切换到关闭状态，切断系统的电源。

对于长期关机的情况，彻底清除试剂泵中的试剂，并对泵进行清洗。切断硫酸试剂管路以及二苯碳酰二肼试剂管路。手动转动泵，排出管路中的试剂。然后使用吸入排出自来水的方式，清洗管路数次。

在测量池中注入自来水并排出，来清洗测量池。冲洗清洗工作数次，最后，排空测量池，并对其进行干燥。

11 可选配的热力打印机的操作，μTP-5824A

11.1  一般描述

μTP-5824A紧凑型热力打印机是一款具有数据存储和产生字符的打印机。该打印机是专门为了在热敏型纸上打印由计算机或其它通讯系统提供的数据而设计的。该打印机满足安装空间紧凑以及预算较劲的需求。

热打印机理可以将打印期间的噪音最小化，提供良好的办公室或实验室环境。

打印机密封在一个紧凑的机箱中，便于操作处理。

11.2  前面板控制

（1）纸张用完指示器     （2）供给按键开关

（3）切纸器

（1）纸张用完指示器（红色）

当热敏纸张用完的时候，该指示灯会亮。需要注意的是，在纸张用完指示器发出警报之前，纸张尾部两端都会出现红色做为警告。如果看到了红色的部分，立刻准备一卷新纸进行更换。

（2）供给按键开关

如果开关被锁定，该按键用来供给纸卷。

（3）切纸器

切纸器用来切断供给的纸。

11.3  装热敏纸

如需从机箱中拉出该部件，使用拇指和食指同时按下这些按键。

图11－2  打印机

该打印机是专为在机箱内部存储的卷纸而设计的。如需安装卷纸，将该部件从机箱中拉出即可。

1）用您的拇指和食指，按下前面板两侧朝里的按纽就可以拆除前面板。

2）如需拆除卷纸，用手拿着卷纸，在打印机下面，保持打印表面朝向打印机前面。将纸的一端插入位于打印机前面较低部位的插槽中，同时按下FEED按键。

持续按着FEED按键，直到纸从打印头出来。需要注意的是，纸的打印面必须朝上。

注意事项：

（1）卷纸的一端必需切好，最好使用剪刀。切割线必须与纸的边缘垂直。如果纸的末端剪得比较毛糙的话，可能会导致卡纸。

（2）将纸的末端插入打印机的插槽时，让纸的末端与插槽的边缘保持平行。对角的剪法可能会导致打印机卡纸。

（3）将热敏纸保存在干燥凉快的地方。使其远离热源。

3）热敏卷纸的技术参数

型号和尺寸：TP-50KS-4A  宽：58mm；长：15米；外径：38mm

生产厂家：Sanei电子有限公司

纸的型号：热敏纸，黑色

纸的厚度：66μm

11.4  打印模式

1）测量数据的打印

右侧打印输出的示例所示的是在[PRN] LCD3-2显示页面上选择了EACH DATA的情况。

① 测量开始的时间

② 测量数据

③ 打印日期

④ CELL ALARM打印输出（见第35页的测量池警报）

2）垂直打印和反向打印

如果有需要的话，打印字符的方向可以倒转。这项设置可以在初始化的过程中完成，随后开启CRM-2C系统即可。在初始化过程中，由于选择器开关位于打印机机箱内的打印环路板左侧，因此需要关闭CRM-2C一次。

a) 垂直打印：将选择器设置为OFF（右侧可以从前面观看）。

b) 反向打印：将选择器设置为ON（左侧可以从前面观看）。

这个模式在出厂时已经设置好了。

图11－3：打印机机箱的前视图

3）测试打印

测试打印是为了测试打印机，执行测试打印时，将CRM-2C系统打印机的电源开关设置为ON，同时按住打印机上的FEED按键。

然后，打印机会供给白纸，随后进行一系列的测试打印。测试打印开始时会有一系列的全字符，然后会有10个锯齿型的字符行。

11.5  操作防护

1）该打印机可以以垂直或水平等任意角度安装和操作。

2）不要在温度非常高、温度非常低、重击和摆动、高湿度、油雾、铁锈以及腐蚀性气体的条件下使用打印机。

3）在没有打印纸的情况下打印可能会导致故障。

4）不要试图拆卸或改动打印机。

5）不要以相反的方向将位于打印机中的纸拉出来。这样做可能会导致供给机械装置出现故障。

6）在将纸卷装入打印机中时，将纸的末端修剪好，保持与纸的边缘垂直。将纸的末端保持与打印机插槽平行。

12  试剂泵的操作运行

12.1  一般的防护工作

1）接触泵的时候，一定要非常小心。跌落以及强力撞击将会导致泵的损坏。

2）泵的安装场所必须在室内，而且应该避免阳光的直射。CRM-2C系统的操作温度应该在0－40℃之间，湿度应该小于等于90％。尽管泵已经具有对水滴和灰尘的保护功能，但还是要避免室外安装。

3）泵必须使用螺丝固定在一个坚固、水平的支架上，支架周围应该有足够的空间，便于进行维护和检查。

4）避免使用与消耗大电流的机器相连接的普通电源给泵供电。同时，也要避免将泵安装在靠近高负荷电机的地方，由于这种电机可能会是产生浪涌电压的根源，而浪涌电压可能会影响泵的电子线路。

5）对于管路的进口和出口，可以使用Telfon管路。在进行管路连接时，一定要非常小心，确保不会有溶液的泄漏以及空气进入。

备注：

对于安装在管道平台上的CRM-2C系统，管路连接工作在出厂时就已经完成了。

6）在操作过程中，当泵头与试剂接触时，需要拆除泵头。有些部件会随着时间的推移而出现性能下降的问题，例如隔膜、O型垫圈、阀垫圈以及阀都需要进行更换。

12.2  管道安装和接线

1）泵的安装场所必须在室内，而且应该避免阳光的直射。CRM-2C系统的操作温度应该在0－40℃之间，湿度应该小于等于90％。

泵的安装地点周围必须有足够的空间，便于进行维护服务和检查。

2）泵必须安装在尽可能靠近试剂池的位置。

3）泵必须使用螺丝固定在坚固的支架上，支架是经过抬升的，避免被水弄湿。

4）电源接线工作必须在确定了电源线的电压之后，根据当地的电子设备标准和法规进行。对于1000VAC的电源线，泵的电源线末端是个插座。将电源线插到100VAC的插座中即可。

备注：

对于安装在管道平台上的CRM-2C系统，电源线的接线工作已经完成。

5）地线必须连接在电源线系统中的地线位置。

6）避免使用与消耗大电流的机器相连接的普通电源给泵供电。同时，也要避免将泵安装在靠近高负荷电机的地方，由于这种电机可能会是产生浪涌电压的根源，而浪涌电压可能会影响泵的电子线路。

浪涌电压的抑制

如果忽然产生极大的浪涌电压，泵的控制电路可能会发生故障。避免使用与消耗大电流的机器相连接的普通电源给泵供电。同时，也要避免将泵安装在靠近高负荷电机的地方。

如果这种情况不能避免，一定要确保采取了下列相应措施中的一点：

1）涌浪吸收元件：（变阻器）

将一个涌浪吸收元件（例如可以耐受2000A涌浪的变阻器）与为泵供电的100VAC的电源线连接。

2）噪音削弱变压器

将一个噪音削弱变压器插入为泵供电的100vac的电源线中。

12.3  操作运行

1）运行之前的准备工作

当安装、管道以及电路连接工作完成时，检查一下条件是否符合。

对于吸入管以及泵头，需要执行排气操作。然后，调节试剂的排放量。关于详细情况，请参照下面的描述。

2）排气

此处，排气所指的是去除残留在吸入管内和泵头内的空气，在运行期间，吸入管和泵头会与试剂接触。

如果排气操作是根据CRM-2C操作指南中7－3部分试剂泵的准备进行的，则手动操作还不够，还需要采取以下步骤：

（1）为泵供电。将冲程速率盘调节到100％，然后，泵开始工作，ON的指示器会闪烁。

（2）逆时针方向转动排气调节螺丝，打开排气阀。

备注：当排气阀处于开启状态时，泵头内的试剂会被排放出去。

（3）在这种状态下，让泵运行10分钟以上，去除空气。

（4）顺时针方向转动排气调节螺丝，关闭排气阀。

（5）将冲程塑料盘设置为EXT。

（6）确定试剂管路中的任何部分都没有发生试剂泄漏。

3）排放量的调节

排放量可以使用冲程长度和冲程速率调节盘的组合设置进行调节。调节工作在出厂前就已经完成了。

（1）冲程长度调节

冲程长度的调节可以通过更改驱动活塞的返回冲程进行。如需这么做的话，需要为泵供电。当泵在运行过程中时，调节冲程长度转盘。对于CRM-2C系统的操作运行，对于硫酸试剂泵，将调节转盘固定在40％，对于二苯碳酰二肼试剂泵，将调节转盘固定在50％。

小心：

当泵已经停止运转时，不要摆弄冲程长度调节转盘。

（2）冲程速率调节

如需调节冲程的数字，请使用冲程速率调节盘。在排气的时候，将转盘设置为100％。在CRM-2C系统运行的过程中，将其设置为EXT。

小心：

即使冲程速率调节盘的转动超出了100％的标记，也要将转盘停止在100％的位置。

12.4  拆除和重装

当必须要拆除或重装仪器时，请参照下面的步骤：

为了安全起见，切断电源供给，将泵内的压力降低到大气压。

拆除与泵头连接的管路。

如需将泵拆除，采取下列步骤：

1）排气阀装置

a) 如需从主体上拆除排气阀装置，逆时针方向手动转动排气阀。

b) 如需改变管路的方向，用钳子拧松锁定螺丝，这样排气阀装置可以360度旋转，从而管道的方向可以随意设置。为了固定阀，需要手动拧紧锁定螺丝。然后，使用扳手或钳子转动1/4圈，进一步固定螺丝。

2）阀装置的更换

泵上有两个阀装置，一个在泵头的排放侧，另一个在泵头的吸入侧。

a) 排放侧的阀装置

（1）拆除

使用扳手拧松适配螺丝，然后拆下来。拆除排气阀装置。取出由两个气门导管，两个球阀，两个阀座等组成的阀装置。

如果部件有任何瑕疵和/或磨损，需要更换整个阀装置。

（2）重新组装

将阀装置安装到泵头中。对于阀装置部件的顺序和方向，一定要非常小心。气门导管一定要位于球阀上面。将排气阀装置安装好。

b) 吸入侧阀装置

（1）拆除

使用扳手拧松连接端口并拆除。取出由两个气门导管，两个球阀，两个阀座等组成的阀装置。如果部件有任何瑕疵和/或磨损，需要更换整个阀装置。

（2）重新组装

将阀装置部件安装到连接部件中。手动将连接端口拧入泵头中，并手动将其拧紧。然后使用扳手或钳子转动1/4圈，进一步固定阀。

3）隔膜的更换

a) 泵头的拆除

使用六角螺丝刀拧松四个六角凹头螺丝可以拆除机箱外壳，然后就可以看到隔膜了。

b) 拆除隔膜

隔膜被螺丝固定在柱塞销上，用手握住隔膜的周边，并按照逆时针方向转动。这样就可以将隔膜从柱塞销上拆除。

需要注意的是，在隔膜后面有一个取间隔的装置，该装置可以确定隔膜的位置。一定要让取间隔的装置保持在适当的位置。

c) 安装新的隔膜

使用与拆除隔膜相反的步骤来设置冲程长度转盘到100％，重新安装泵头。

重要提示：

在拧紧四个六角凹头螺丝时，一定要要让它们保持相同的松紧度。螺丝的固定纽距为22kgf.cm。

4）控制电路板的更换

a) 拆除冲程长度调节盘

将冲程长度调节盘转动到0％（完全逆时针的位置）。用六角扳手拧松转盘的固定螺丝（正常尺寸为2mm）。拆除转盘。

b) 取出控制单元。用菲利普螺丝刀拆除控制部件的固定螺丝。然后，从机箱中取出控制单元。

c）切断电源。控制单元和驱动单元之间的电源连接是由主动锁定的接线端子连接的。如需断开主动锁定的接线端子，手动将它们拉出即可。需要注意的是，对于接线端子而言，没有极性供观察。控制设备和驱动设备之间的接地是由连接器实现的，这样便于连接以及切断连接。

d）重新安装

将控制单元安装到驱动单元的机箱上，拧紧控制单元上的四个固定螺丝。然后，将冲程长度转盘调节为0％，用六角扳手拧紧转盘上的螺丝。

e) 控制电路板的更换

（1）逆时针方向旋转冲程速率转盘。在泵的操作面板上做一个临时标记，便于转盘重新排列。用六角扳手拧松转盘上的螺丝，拆除转盘。

（2）用手拿住电路板的两侧，并将其拆除。

（3）在控制面板上安装新的控制电路板。固定冲程速率转盘调节盘，这样在运行面板上标注的临时记才可以与转盘的指针保持一致。

12.5  泵和部件名称的构成

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适配螺丝 | 3 |
| 2 | 连接套 | 1 |
| 3 | 排气单元A | 1 |
| 4 | 排气调节螺丝 | 1 |
| 5 | 排气单元B | 1 |
| 6 | 锁定螺丝 | 1 |
| 7 | 泵头 | 1 |
| 8 | 阀垫片 | 2 |
| 9 | 气门导管 | 4 |
| 10 | 球阀 | 4 |
| 11 | 阀座 | 4 |
| 14 | 隔膜 | 1 |
| 15 | 限位器 | 1 |

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 电路板 | 1 |
| 26 | 冲程长度调节盘 | 1 |
| 27 | 冲程速率调节盘 | 1 |
| 29 | 泵机箱 | 1 |
| 31 | 输入信号终端 | 1 |
| 32 | 停止输入信号终端 | 1 |
| 33 | ON指示器 | 1 |
| 34 | Stop指示器 | 1 |
| 35 | 电源线 | 1 |
| 36 | 控制设备安装螺丝 | 4 |
| 37 | 地线 | 1 |
| 90 | 排气阀装置 | 1 |
| 91 | 阀装置 | 1 |

13  测量原理

CRM-2C六价铬测量系统是专门为了符合JIS K0192“工厂出水测试方法”指定的方法进行六价铬测量而设计的。在这个方法中，水样使用二苯碳酰二肼试剂进行处理，然后使用光电比色法进行测量。

取一定体积的水样，然后分别加入一定体积的硫酸试剂和二苯碳酰二肼试剂，将它们混合。然后，溶液开始渐渐变成红紫色，该颜色与水样中的六价铬浓度成正比。这种红紫色强度是在波长为540nm的条件下，采用光电比色法进行测量。

图13－1  光电比色计的设置

光电比色法的测量单元由上述所示的光源、收集器透镜、容纳水样的流通池、光电池以及指示器组成。光源发生出来的光经过校准棱镜的校准，被导入流通池。光线通过流通池到达光电池。光电池的输出被放大，并显示在LCD显示屏上。

假定具有一定波长的单色光投射到装有水样的流通池上，其波长为C，光强度为Io，穿过流通池之后的光强度为It。则初始光与通过流通池之后的光线之间的关系为：

C = log Io/It

在这个方程中，Io与通过含有水样的流通池的光强It相同，没有吸收。因此，在显色之前，需要对充满水样的流通池进行一次测量。调节光源的强度，从而获取满量程时的读数。然后，往水样中增加试剂，等待颜色的变化，得到的读数是溶解在水样中的物质的浓度。

如果流通池的形状保持不变，被测的主要内容也固定在一个组分上，则可以进行可靠的测量。

在CRM-2C中，由于流通池的型号被重复使用来测量一种类型的组分，如果在已知波长的条件下，使用六价铬溶液进行校准的话，就可以对水样进行测量。

14  共存离子的影响

钼离子（四价）、汞离子（一价）、汞离子（二价）、钒离子（五价）和铁离子（三价）与六价铬共存会影响六价铬的测定，因为它们的显色反应与六价铬的显色反应相同。但是，工厂的出水中通常很少见到钼、汞和/或钒这样的组分。因此，我们其实并不需要考虑因素。

三价铁离子与六价铬的共存是有可能的。但是，当共存的三价铁离子浓度高达10mg/L时，对六价铬数值的影响都在可以忽略的范围内。如果共存的三价铁离子的浓度超过10mg/L，六价铬的测量数值可能会低于实际数值。但从外观上看，您可以注意到三价铁离子与六价铬的共存，因为所显示的颜色看起来有点棕色。

CRM-2C

六价铬测定仪

维护手册

DKK-TOA公司

目  录

1．简介..............................................................................................................................1

2．维护参考手册................................................................................................................3

3．发现并解决故障.............................................................................................................7

我们非常感谢您购买了CRM-2C型六价铬监测仪。

为了确保您的监测系统维持在最佳状态，并获得最佳的测量性能，定期维护服务是非常重要的。

操作人员需要事先认真阅读这本维护手册。在仪器的整个使用过程中，都要保存好这本维护手册。

我们还有单独提供的指导手册和安装手册供您参考！

1．简介

为了提供优质的维护服务，您必须进行定期的维护服务，同时还要有关于测量系统的操作原理以及其优势和劣势的的知识进行支持。

除了定期维护服务项目之外，日常的检查对于尽早发现您的测量系统的异常状况也是非常有用的，这样可以减少停机维护时间，并可以防止发生事故和故障。

本维护手册由维护参考手册和解决故障两部分组成。由于维护/检查服务的内容可能会根据您的CRM-2C系统的安装地点的不同而有所变化，您可以在不违背本手册的本质的情况下，修改您的维护和管理项目，这样也可以为您的系统提供一套特制的维护/检查服务手册。

防喷溅机箱

测量池

| 1 | 检测器安装 |
| --- | --- |
| 2 | 光电池外壳 |
| 3 | 测量池 |
| 4 | 光电池外壳 |
| 5 | 光电耦合器 |
| 6 | 脉动马达 |
| 7 | LED光源外壳 |
| 8 | 传动装置 |
| 9 | 防喷溅外壳 |

2．维护参考手册

1）检测器

| 维护项目 | 参考 | 启动时检查 | 维护周期 | 采取措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | 检查项目 |  |  | W | M | 6M | Y |  |  |
| 水管 | 1.灰尘 2.刮痕和裂缝 | 恒定流量，无泄漏，无阻塞 | × × | × × |  |  | V V | 肉眼检查 1.清洗和擦拭 2.用新的更换 | 即使看不到裂缝，也要每年更换一次管路。 |
| 测量池 | 灰尘 溶液泄漏 刮痕 | 测量池内壁无污物 | × × × | × × × |  |  | V V | 肉眼检查 1.清洗 2.用新的更换 3.用新的更换 |  |
| 传动装置机理 | 功能 破裂 | 通常在测量池中进行试剂的排放和混合 | × |  | × |  | V | 肉眼检查 1.如果出现故障，拆下来修理。 2.齿轮缺损时，用新的传动装置更换 | 见图1 |

2）试剂泵及相关部件

| 维护项目 | 参考 | 启动时检查 | 维护周期 | 采取措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | 检查项目 |  |  | W | M | 6M | Y |  |  |
| 试剂池 | 1.剩余体积 2.试剂泄漏 3.供给试剂或增加试剂 | 足够供到下一次检查之前的用量 无试剂泄漏 无杂质，无色度 | × | × |  |  | V V | 1.肉眼检查池中剩余的体积. 2.如果发现泄漏，找到泄漏的位置进行修理。 3.根据操作指南中描述的方法制备试剂2。 | 用新鲜试剂更换旧的试剂。 备注：试剂2的使用寿命为7天。 |
| 试剂泵 | 1.灰尘 2.阻塞 3.破裂 | 无阻塞，试剂在接收到脉冲信号以后注入 | × × × | × × |  |  | V | 肉眼检查 1.如果有阻塞，清洗或用新的更换。 2.如果有破损部件，用新的更换。 | 如需长期关闭试剂2的泵，请用纯水清洗水泵。 |
| 管路 | 1. 灰尘 2.阻塞 3.裂缝 4.气泡 | 无灰尘 无裂缝、划痕以及泄漏等 管路上没有气泡的聚集 | × × × × | × × | × |  | V V | 肉眼检查 1.清洗 2.用新的更换 3.如果看到气泡，连续运行试剂泵。见操作指南 | 即使没有发现泵管有裂缝，也要定期更换泵管。 |

3）转换器

| 维护项目 | 参考 | 启动时检查 | 维护周期 | 采取措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | 检查项目 |  |  | W | M | 6M | Y |  |  |
| 关键运行 | 功能 | 根据操作说明书按下按键。确认转换器的正常功能。 | × |  |  | × |  | 肉眼检查。按下每个按键确认没有故障。 |  |
| 顺序控制器 | 1.功能 2.LCD显示 | 确认控制器的正常功能。 确定正常的指示会根据顺序显示。见操作说明书。 | × × |  |  | × × |  | 肉眼检查 1.根据时间表确定控制器功能正常。 2.根据时间表确定显示器显示正常。 |  |
| 全面测试 | 清零，量程校准以及再现性 | 在指定的准确度范围内（满量程的±5％） | × |  |  |  | V | 用量程校准溶液重复测量3次，看看数据的再现性。 | 关于操作步骤，请参照操作手册。 |

4）采样系统

| 维护项目 | 参考 | 启动时检查 | 维护周期 | 采取措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | 检查项目 |  |  | W | M | 6M | Y |  |  |
| 采样泵 | 1.功能 2.采样体积 3.灰尘 4.绝缘电阻 | 正常功能 水样体积充足 无灰尘和阻塞 500VDC时，2欧姆或更大 | × × × × | × | × × | × |  | 检查操作流量。如果测量到异常的流量，清洗或修理泵。 肉眼检查预处理池的液位。 如果灰尘太多，请清洗水池。 用绝缘电阻测定仪测量。 |  |
| 管道 | 1.阻塞 2.泄漏 | 恒定流速，无阻塞 无泄漏 | × × |  | × × |  |  | 肉眼检查，清洗，如果还没有恢复功能，用新的更换。 肉眼检查，修理或更换。 |  |
| 预处理池 | 1.灰尘 2.水泄漏 | 无灰尘 无泄漏 | × × |  | × × |  | V | 肉眼检查，清洗 肉眼检查，修理或更换。 | 如果底部有灰尘聚集，拆除进行清洗。 |
| 电磁阀 | 1.功能 2.水泄漏 3.阻塞 | 正常功能 无泄漏 无阻塞 | × × | × × |  | × |  | 肉眼检查，如果溶液泄漏到采样管路以外，修理或更换阀。 |  |

3. 发现并解决故障

当CRM-2C系统不能正常运行时，故障解决方法可以在一定程度上告诉操作人员对于故障的正常/异常状况的判断参考，这样操作人员可以自己处理。

如果对于操作人员而言，不可能找到或排除故障的原因，您可以与您所在地区的分销商联系，您要尽可能多的提供诸如系统症状、您已经采取的措施以及产生的结果等信息。

| 症状 | 主题 | 需要检查的项目 | 采取的行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1）不显示测量值或非常低的电池警报 | 水样，试剂 | 水样体积是否足够？水样是干净的，还是脏的？水样是否已经注入测量池中？水样或试剂的特性及质量是否保持不变？采样的电磁阀功能是否正常？连接管路中有没有空气？连接管路中有没有扭结？试剂池中是否有足够的试剂供给？试剂泵的功能是否正常？ | 修理或更换泵，电磁阀和/或管路。 预先准备试剂。 使用其它方法检查水样。 |
|  | 测量池 | 有没有灰尘或污物的聚集？ | 用10％的硫酸清洗池壁，并好好润洗。 |
| 2）测量值异常高，超出了最高限值。 | 水样 | 水样的特性或质量是否保持不变？ | 使用其它方法检查水样。 |
|  | 量程校准 | 量程校准是否正常执行？ | 使用量程校准溶液重新校准。校准的步骤可以参考操作说明书。 |
| 3）测量值变化或偏离 | 水样 | 采样是否稳定？ 水样的流速是否足够？ | 清洗管路 清洗管路，去除阻塞物。 |
|  | 试剂 | 试剂的注入是否正常？（有时注入了试剂，有时则没有） | 清洗管路。供给试剂。检查试剂泵。如有必要的话，修理泵。 |
|  | 测量池 | 光电池路径中是不是没有污物？ | 清洗。 |
| 4）零点调节和量程校准不能执行 | 量程校准溶液 | 量程校准溶液的浓度是否正确？ | 重新准备量程校准溶液。 |
|  | 试剂 | 试剂注入是否正常？ | 如果试剂和校准溶液正常，将测量池中的校准溶液倒到大烧杯中。加入2mL硫酸试剂和2mL二苯碳酰二肼试剂，看看溶液是否能变成粉色。如果确实变成了粉色，但却不能进行量程校准，仪器可能就有故障了。您需要联系你所在地区的分销商进行修理。 |

CRM-2C

六价铬测定仪

安装手册

DKK-TOA公司

目  录

1．拆箱..............................................................................................................................1

2．安装地点的条件............................................................................................................1

3．安装..............................................................................................................................3

4．接线..............................................................................................................................5

4－1 管道立式安装............................................................................................................5

4－2 壁挂式安装...............................................................................................................7

5．管道系统.....................................................................................................................10

5－1 管道立式安装..........................................................................................................10

5－2 壁挂式安装..............................................................................................................10

我们非常感谢您购买了CRM-2C型六价铬监测仪。

为了确保您的监测系统获得最佳的测量性能，系统的正确安装是非常重要的。

在开始安装系统之前，操作人员需要认真阅读这本安装手册。在仪器的整个使用过程中，都要保存好这本手册。

我们还有单独提供的指导手册和维护手册供您参考！

1．拆箱

当您收到货物时，小心拆开包装。在拆开包装箱时，没有什么特别的指导，只需要特别小心，不损坏内部仪器的部件即可。根据装箱单仔细核对部件和附件的数量。尽管部件和附件都是在工厂非常小心的包装在坚固的箱子中，但如果发现有部件被损坏或异常，还是要立刻通知承运人或您所在地区的分销商。

2．安装地点的条件

CRM-2C六价铬分析的安装地点必须满足下列条件：

1）尽管仪器的设计是防水型的，还是要将监测仪安装在室内，从而可以避免阳光的直射和雨滴。如需将监测仪安装在室外，则需要安装在一个带有加热器和冷却扇的小房子内。在气候较冷的区域，必需要采取防冻措施。

2）如果安装在有腐蚀性气体的地点，必须要有排风扇。

3）安装地点周围的温度和湿度必须在下列范围内：

温度：0℃～40℃

湿度：小于90％

4）避免撞击和震动。

5）交流电源、自来水和水样都很容易获取。还必须留出足够的空间供定期维护时用。

备注：

管道立式安装可选。

3. 安装

管道立式安装和壁挂式安装的只要区别在于电路的连接安排以及水管的连接。

下面的插图所示的就是电路连接和水管连接的示意图。

图3－1 管道立式按章

图3－2  壁挂式安装

图3－3  管道立式安装所需的维护服务空间

图3－4  壁挂式安装所需的维护服务空间

4．接线

4－1  管道立式安装（见图4－1）

将外部信号与电源排插上的接线板连接起来（TB-10和TB-11）。

1）在TB-10上的1号和2号位置接通50/60Hz的交流电源。

2）将TB-10上的3号位置与本地电源系统的地线连接起来（关于接地的等级，请咨询您的电工）。

3）TB-11上的1号位置和2号位置可以提供电流（4－20mA）。如果电流输入信号记录器位于远离CRM-2C的地方，请使用双线屏蔽电缆将这些位置连接起来。将屏蔽电缆与TB-10上的10号位置连接起来。

4）在TB-10上的11号和12号位置可获得测量值预先设定的限值警报信号。

5）在TB-10上的13号和14号位置可获得外部测量的输入信号。

6）位于转换器上的TB-1上的8－10号位置可以提供电压输出（1V和10mV）。

备注：对于管道立式安装，括号中的接线工作已经完成

图4－1  电源排插接线板路的连接

4-2  壁挂式安装（见图4－2和4－3）

1）将100VAC 50/60Hz的交流电源与位于转换器前部打印电路板上的接线板的1号和2号位置连接起来。

2）将TB-3上的3号位置与本地电源线系统的地线连接起来。（关于接地的等级，请咨询您所在地区的电工）。

3）将泵的电缆连接到位于转换器的接线盒上的9号和10号位置，为硫酸试剂泵的外部脉冲信号供电。

4）将泵的电缆连接到位于转换器的接线盒上的7号和8号位置，为二苯碳酰二肼试剂泵的外部脉冲信号供电。

5）当连接了电压输入信号记录器时，使用位于转换器上的接线板上的8－10号位置。

位置   描述

8      1V输出

9      1mV输出

10     普通

6）当连接了电流输入信号记录器时，使用TB-1上的6号和7号位置。当有记录器放置到远离CRM-2C的位置时，优先选择电流输入信号记录器。

位置    描述

6        ＋

7        －

7）TB-2上的3号插孔和4号插孔用来连接干式触点来启动样品注入电磁阀。如果与电磁阀连接的电源是100VAC，按照图4－3所示进行连接。

8）如需启动硫酸试剂泵和二苯碳酰二肼试剂泵，需要两个2孔的插座。连接可参照图4－3所示。

9）将检测器上两个金属的圆形连接器（8孔和15孔）与转换器连接起来。

图4－2  位于转换器上接线板的连接（仅适用于壁挂式安装）

图4－3  样品注入电磁阀和试剂泵的连接

5  管道系统

5－1  管道立式安装（见图3－1和5－2）

1）当管道基座安装好以后，将管道与水样进口（VP-13）与排放口（VP-25）连接起来。

水样通过水样供给管路进入预处理池。大部分的水样溢流出来，然后通过排放管路排放。

在样品注入的时候，样品注入电磁阀的操作可以将水样引入到检测器中。需要注意的是，所需的样品流速要接近于1－3mL/min，水头的差别必须大于等于2米。

2）在采样地点和预处理池之间的样品供给管路连接必须尽可能短，凹陷和曲线要尽可能少。

3）排放管的低端必须要地与排放口，并且有倾斜。同时，还要保持尽可能短，凹陷和曲线要尽可能少。

4）管道的推荐材质为氯乙烯树脂。管道中间最好提供一个可拆除的接头，便于进行清洗。

5－2 壁挂式安装（见图3－2和5－3）

1）在完成了转换器、检测器、试剂泵、样品注入电磁阀（可选）以及预处理池（可选）的安装之后，用采样管路连接预处理池的进水口（VP-13）和采样泵。

使用氯乙烯树脂材质的管道（VP-25）将预处理池和排水系统连接起来。

关于连接，请参照图5－3。

在样品注入的时候，样品注入电磁阀的操作可以将水样引入到检测器中。需要注意的是，所需的样品流速要接近于1－3mL/min，水头的差别必须大于等于2米。

2）如果水样是直接进入测量池，忽略预处理池时，使用流量控制阀提供旁路，将管道与样品注入电磁阀直接连接起来。

需要注意的是，样品注入压力必须保持在样品注入电磁阀的公称压力范围内。

正常情况下，将压力保持在约1.5kgf/cm2，然而，如果当地TOA的分销商提供的电磁阀是做为选配的电磁阀使用的，则要将压力保持在0.8kgf/cm2的限值内。

3）从采样地点到测量池之间的管道要尽可能短，凹陷和曲线要尽可能少。

4）管道的推荐材质为氯乙烯树脂。管道中间最好提供一个可拆除的接头，便于进行清洗。

5）对于样品注入电磁阀与测量池之间的管路连接，使用附件的水样管（CRM-2011）。如需将管路与检测器连接起来，将其与位于检测器较低部位的水样管路接头连接起来。用诸如密锁之类的紧固件固定管路。（见图5－1）。

6）对于试剂泵与试剂池之间的管道连接，可使用附件的试剂管路（CRM-2010）。如需了解更详细的信息，请参阅试剂泵包装箱中的操作指南。

7）对于试剂泵和检测器之间的管路连接，使用附件的试剂管路（CRM-2010）。对于与检测器之间的连接，拆除试剂管路接头处的盖螺母。（图5－1B）。

将管道穿过盖螺母上的孔，将管道插入连接口，直到管路不能再往里插为止，然后，拧紧盖螺母。检查管道连接的整体性，轻轻将管道拉出。如果管道拉不出来，则连接没有任何问题。如果管道被拉出来了，则或者是管道的插入深度不够，或者是盖螺母的紧度不够。找到原因，然后拧紧螺母。

图5－1  检测器的低视图

图5－2  管道立式安装的后视图

图5－3  壁挂式安装

备注：

(1) 转换器与地面之间的位置是个近似值。

系统组成部件与地面之间的位置顺序如下：

预处理池是最高的，然后是转换器、电磁阀、检测器、试剂泵和试剂池。

(2) 转换器与地面之间的位置可以通过下列两个因素优化：

a) 便于观察的LCD显示屏。

b) 在连接电缆与检测器可接触到的范围之内。

# Text boxes

预处理池

管道台

转换器

检测器

试剂泵

试剂池

4－φ12孔