农药残留快速测试仪

检测原理：
在一定条件下，有机磷和氨基甲酸脂类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用，其抑制率与农药的 浓度呈正相关。正常情况下，酶催化神经传导代谢产物（乙酰胆碱）水解，其水解产物与显色剂反应。产生黄色物质，用分光光度计测定412nm下吸光度随时间 的变化值，计算出抑制率，通过抑制率可以判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留。本方法已成为国家标准方法。
使用方法：
•开机
插上电源，打开仪器背面绿色电源开关，仪器显示开机画面，按画面提示操作，按下回车键，仪器开始自检，时间约1min。自检完毕后，仪器进入待机检测状态。
•试剂配置（以AB204弄残速测试剂为例）

缓冲液：取1包缓冲剂加入500mL蒸馏水或纯净水中，搅拌溶解制成磷酸缓冲液（pH7.6），常温保存。
显示剂：取1瓶显色剂加25mL缓冲液溶解，使用时取100µL，4℃冰箱保存。
底物：取1瓶底物加12.5mL蒸馏水或纯净水溶解，使用时取100µL，4℃冰箱保存；
      或取1瓶底物加12.5mL蒸馏水或纯净水溶解，使用时取20µL，4℃冰箱保存。
胆碱酯酶：酶制剂无需配制，可直接取用，使用时取100µL，4℃冰箱保存。
•样品提取
取2g果树样品（块茎类取4g），叶菜剪成1cm左右见方的碎片，块茎类取横截面样品或取其表皮，放入三角瓶中，加入10mL缓冲液，振荡1~2min倒出提取液，静置2min，待测。若提取液混浊或杂志太多可过滤后再测。
•测试
对 照测试：于反应瓶中加入2.5mL缓冲液，再分别加入100µL酶液和显色剂，混匀，静置反应10min后加入100µL（或20µL）底物，摇匀后并立 即倒入比色杯中，及时放入仪器的测量室第1通道，合上盖。按（B）键，显示屏下方延迟10s后，测量时间开始倒计时，计时完毕，显示屏显示吸光度增量 （ΔA0）及抑制率。在进行对照测试时，2~8通道可同时进行样品测试。
样品测试：于反应瓶中加入2.5mL待测液，再分别加入100µL酶液和 显色剂，摇匀，静置反应10min后加入100µL（或20µL）底物，摇匀并立即倒入比色杯中，及时放入仪器的测量室通道，合上盖。按（M）键，显示屏 下方延迟10s后，测量时间开始倒计时，及时完毕，显示屏显示吸光度增量（Δat）及抑制率，数据自动保存，如有需要按（P）键打印。
结果判定：
以分光光度计测试（412nm波长）时，按下式计算抑制率：
     抑制率（%）= [（ΔA0－Δat）/ΔA0] ×100
以农药残留快速测试仪检测时其抑制率一般可自动计算。若样品抑制率≥50%，表示样品弄残超标，为阳性结果。阳性结果的样品需做2次以上重复检测，多次检测仍呈阳性需用气气相色谱等仪器作进一步确认。
技术参数：
光电流稳定度：≤±1%T/3min     透射比准确度：≤±1.5%T
透射比重复性：≤0.5%T          波长：412nm
通道数：8个                    抑制率测量范围：0~100%
反应显色测试时间：1~999s任选   仪器外形尺寸：380mm×380mm×170mm
仪器正常工作条件：
环境温度5℃~35℃。       室内相对湿度不大于85%
仪器应放在平稳的工作台上，无阳光直射及强烈的电磁场干扰。
室内无腐蚀性气体。
工作电源：
A、输入100~230VAC  50Hz/60Hz     B、12V车载电源（可选）
附加说明：
1、 包装及保存：弄残速测试剂包含缓冲剂10包，胆碱酯酶10瓶，显色剂2瓶，底物4瓶，可供500份样品测试；使用前整盒试剂应报存于4℃冰箱，保质期12月；室温或常温保存时，保质期3~6个月。
2、 试剂的使用：任何试剂使用时，用一瓶打开一瓶，用完后才使用新的，防止试剂变质。
3、 试剂只出不如原则：测试时，从任何试剂瓶吸出的试剂，禁止再次射回试剂瓶。
4、 器具专用原则：任何用于移液的器具和容器都应各自贴上标签。单独使用，以免交叉污染。
5、 检测操作使用移液器取液及放液工程中，需适当控制节奏，以免吸液或放液过快导致试剂量不准，并且有利于保护移液器设备。
6、 本仪器可通过国家标准GB/T5009.199及按行业标准NY/T448-2001配套试剂的检测。使用方法参照试剂配套说明书。
7、 更详细的仪器操作方法请参阅产品配套的说明书。