郑州宝晶电子科技有限公司关于YGC-12D氮吹仪的操作规程说明

1  目的

规范氮吹仪操作程序，正确使用氮吹仪，保证检测工作的顺利进行，操作人员的人身安全和设备安全。

2  适用范围

适用于氮吹仪工作的使用操作。

3  职责

3.1操作人员按照本规程使用氮吹仪。

3.2保管人员负责监督使用操作是否符合规程，并定期维护测试。

3.3科室负责人负责综合管理。

4  操作方法

4.1准备工作。

操作人员使用氮吹仪之前，应当熟悉工程流程和步骤。快速浓缩要求掌握样品量、氮气流速、水浴温度和针位之间的平衡。使用不当，将会事倍功半，甚至污染样品或造成样品损失。同时要注意通风橱内空气的污染程度、氮气纯度、样品运输过程等环境条件。

4.2水浴操作

4.2.1打开水浴电源开关。

4.2.2设定水浴温度。按温度设定显示板上的左边第一个键，上排显示“SP”，再按“∧”或“∨”，是下排显示为所需设定的温度值，再但左边第一个键返回。通常水浴温度应小于溶剂沸点温度2-3℃。

4.3氮吹仪操作。

4.3.1将氮吹仪提升到最高位置，并锁紧。

4.3.2将样品试管放置到样品定位架上，用样品定位架弹簧固定试管，试管底部处于支撑托盘上，记录样品所放位置。如果支撑托盘过低，则拧松支撑托盘中心环上的两个定位螺钉。上升支撑托盘，直到试管底部位于托盘上，距定位架不低于15mm。调整支撑托盘，使狭缝对准试管。再次拧紧定位螺钉，固定支撑托盘。

4.3.3安装不锈钢针头，直接套上即可。

4.3.4打开氮气瓶，调节流量计为氮吹仪送气。氮气只需开一点点，否则压力过大会把管路冲开。调节流量计至所需压力。

4.3.5降低针头，直到针头距离溶液表面6mm。调整：拧开配气盘上的锁紧螺母，针阀管便可上下滑动，调整好高度，拧紧锁紧螺母。

4.3.6打开所用样品位的流量阀。打开流量阀时，逆时针旋转1/8到1/6圈即可，不要旋转幅度过大，以防针阀螺母脱落，安装时，应按顺时针旋转。

4.3.7浓缩样品前，建议氮气空吹5-10min，以防氮吹仪气路中残留杂质气体。

4.3.8调节流量计到氮吹仪所需的流速。氮吹开始，用针头上面的流量阀微调流速。并监测供气压力，不得超过200Kpa。调节流量阀，使气流在样品表面产生波纹，但应防止飞溅。

4.3.9连续汽化直至完成。根据非干性边界点要求，必须监测汽化，到达所期望的边界点后移走样品。

4.3.10汽化完成时，使用干净的吸管，用一两滴溶剂冲洗不锈钢针头。

4.3.11向上滑动针阀管，从样品定位架移走样品试管。

4.3.12汽化完成后关闭气源。

4.3.13关掉流量计和流量阀。

4.3.14关掉水浴电源。

4.3.15 卸下不锈钢针头。

5 注意事项及维护保养

5.1加热介质可以使用蒸馏水、去离子水和水浴加热专用油。最好使用蒸馏水和去离子水，可以防止水浴壁上产生污垢。

5.2水浴中的水建议一天一换，最长不超过一周。

5.3每次使用针头后都应清洗，尽量减少针的污染。可使用有机溶剂冲洗、高压消毒和索格利特萃取等技术。

5.4浴底耐灰但不防水。绝不能将水浴浸泡在任何液体中，或放在可能发生浸泡的地方。

5.5使用后登记使用记录。

6 支持性文件

6.1《YGC-12D型氮吹仪使用说明书》见随货清单

郑州宝晶电子科技有限公司网址http://www.zz159.com 电话：13523537858  0371-86185912