SHA-B数显水浴恒温振荡器

使用说明书

一:简介:

SHA-B水浴恒温振荡器是一种温度可控的水浴槽和振荡器相结合的生化仪器、是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

二:技术参数:

1:工作方式:往复.回旋

2: 控制范围:室温＋5～100℃

3:定时范围:0-120min(或常开)

4:转速:0-300r/min,振幅:20mm

5: 加热功率:1800W

三:使用方法(智能仪表见附件)

1:首先把需要振荡培养的样品夹在托盘夹具上,接通电源,合上电源开关,打开定时器至常开或你所需设置的时间,指示灯亮,表明机内电源已经接通.

2:振荡频率有调速旋钮控制,,从左至右由低速向高速调节,根据实验要求选择频率;

3:当你需要进行恒温培养时,请将选择开关置于设置端,调节温度旋钮至你所需温度,然后将选择开关置于测量端,此时显示为机內实际温度,当所需温度高于常温时,加热指示灯亮,表明加热工作,恒温指示亮表明加热停止,处于恒温状态,此时温度发生波动时,指示自动转换,使工作室内温度保持恒定.

四:注意事项

1:在转速范围中速使用,可延长仪器使用寿命.

2:仪器应放置在较牢固的工作台上,放置平稳,环境应保持清洁整齐,通风干燥.

3:使用仪器前,先将调速旋钮置于最小位置,关振荡开关.

4:装培养试瓶应注意:1)均匀分布;2)密封好试瓶口

5:每次停机前,各开关应置于非工作状态,定时器置零,切断电源.

6:要注意有腐蚀性,挥发性的使用.

7:仪器外壳应妥善接地,以免发生意外.

8:严禁各种液体进入机內,以免损坏主机;

9:长期不使用时,应切断电源,擦干.

10:因有机械部分和皮带的影响,刚开机时转速可能不能达到最高速度,开机预热几分钟后,速度可达到最高,机箱里控制线路板上有微调旋纽,可限制最高和最低速度.

11:因智能表对温度控制的要求,会产生间断加热,这样造成电压的不稳定性,所以在间断加热时速度有所变化,属于正常生活.

五:维护保养

1:正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命.

2:仪器在连续工作期间,每三月应做一次定期检查,检查是否有液体,污物等落入电机和控制元件上,检查保险丝,控制元件和紧固件.

3:振荡器传动部分在出厂前已经填充了适量的润滑脂(1号钙-钠基),仪器连续工作期间,每六个月,应加注一次润滑脂.

4:仪器经长期使用,自然磨损属于正常现象,仪器在使用一年后,若发现有不正常现象,本企业将连续提供优质服务,予以协助处理.

六:附件

1:设定温度:按SET键可查看或设定温度点,按一下SET键数码管字符开始闪烁,表示仪表进入设定状态,按加减键可进行数字设定;

2:內部参数控制设定:按SET键三秒进入內层参数设定,

E:这个参数是加热停止的提前量,主要是防止温度的过冲;

P:为比例值:此对数控制着仪表进入段续加热的时机,诺设定温度为40度,当P=2时候仪表连续加热到40-2=38度,38度后仪表按时间比例方式工作

T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小会因频繁工作而减少继电器寿命,一般T取20-60为好.

本产品自出厂日起,保修一年,终身维修,请放心使用.

特殊规格要求需签订合同,价格另定

常州汉彩实验仪器制造有限公司

地址:江苏省常州金坛经济开发区华兴路12号

电话:0519-82866689    传真:0519-82886689