产品名称：电子拉力试验机，沧州电子拉力试验机，电子拉力机

一：DL-1000型电子拉力试验机简介：

本电子拉力试验机适本试验机适用于各种防水卷材、涂料.橡胶、编织物及小截面金属细丝。也可用于符合本试验机条件时的其它试验，如：拉伸。剥离。本试验机参照《GB/T328-2007系列》相关标准设计制造，具有造型美观，设计合理，性能稳定，结构紧凑操作方便优点.

二、电子拉力试验机主要技术性能：

1、最大试验力：1000N

2、示值准确度：±1%

3、最小分辨率：0.02%

4、拉伸速度：25mm/min－500mm/min　分七个档

5、机械加荷电子显示

6、拉伸长度：800（900）mm自动数显

7、采用进口变频器，变频调速电机，功率：1.1千瓦

电压：220V

8、拉力试验机外型尺寸：600×450×1580mm

9、电子拉力机重量：200Kg

三、橡胶电子拉力试验机机体简介：

1、本电子拉力试验机由底座、箱体立柱、夹头、丝杠、轨道、电子测力系统、位移测量系统等零部件组成。

2、机械加荷系统由下箱体内减速箱及丝杠组成。

3、夹头由支架、压板、支柱、轧片、弹簧等主要零件组成，上夹头与测力体相连，通过它所夹持的试件向上运动实现测力传递。

四、电子拉力试验机安装

本电子拉力试验机整台装箱出厂，安装时应预先打好砼底座，高度应和本机相配，方便操作为宜，也可向本厂订做底柜。本机设置应找水平，否则对拉力数值有影响，本机底部有四个底脚螺栓用以调整水平，接好地线即可使用。

五、电子拉力试验机调试与使用：

1、电子拉力试验机接通电源，确认接好地线，打开电源开关，如有数字显示可按清零键，拉伸、回车开关可以调整，夹头所需位置。

2、电子拉力试验机夹好试件后，按清零开关，选好所需速度，按拉伸开关，这时将自动拉伸试件，当试件断裂后，可按下“手动”，“自动“。回车键选择回车方式，显示窗显示最大拉力和拉伸长度。

3、电子拉力试验机力值的标定：

打开电源，预热5分钟后，用标准测力计与本机上、下夹具孔相连接，把速度设置为最低档，然后使标准测力计为500N，此时如果本机力值显示窗显示为498N可按以下方法进行调整。关闭电源开关，按住标定键不放开，打开电源开关，稳定3分钟后按清楚键，使右边”11“显示“00”加载标准力如：100N稳定后再按标定键确认；再输入与与加载的标准力相等的数值可按：“＋”“—”号修改即：100，完毕后按标定键推出，2秒后显示标定力值。

以后应每年标定一次力值，确使试验结果正常有效。

4。无极调速；

选择无极调速即手调按键，可旋转黑色旋钮来调节拉伸速度。

5、拉伸速度：

第一档为25mm/min

第二档为50mm/min

第三档为100mm/min

第四档为150mm/min

第五档为200mm/min

第六档为250mm/min

第七档为500mm/min

6、其它功能：

本电子拉力试验机具有打印功能，可以及时打出力值、长度、(需定制)

六、电子拉力试验机试验方法：

㈠石油、沥青、油毡。

1、试验应在25±2℃的条件下进行，将试件置于拉力试验相同温度的干燥处不少于1n。

2、先调整电子拉力试验机，在无负荷情况下，空夹具自动下降速度为50mm/min，然后将试件夹持在拉力机的夹具中心，并不得不歪扭，上下夹具之间距离为180mm，开动拉力机直至计划试件被拉断为止，读出拉断时的示值，如试件断裂处距夹具小于20mm时，该试件试验结果无效，应在同一样品上另行切取试件，重作试验。

石油沥青油毡，油纸技术指标要求：

㈡弹性体、沥青防水卷材

1、电子拉力试验机：将切取的纵横各3块试件，置于试验温度

25℃±2℃的干燥环境处不少于1n后把试件夹持在拉力试验机的中心，不得歪扭，上、下夹具之间的距离为180mm，试验机的拉伸速度为50mm/min。

2、启动电子拉力试验机，直至试件被拉断为止，记录试件被拉断时的最大力值，断裂时的延伸值可根据拉伸长度记录数值求得。

㈢弹性体沥青防水卷材

将切取的纵、横各3块试件，置于试验温度25±2℃的干燥环境中不少于1h后，把试件夹持在拉伸试验机的夹具中心，不得歪扭，上下夹具之间的距离为180mm，调整试验机的拉伸速度为50mm/min。随后启动拉伸试验机，直至试件被拉断为止。

㈣改性沥青聚乙烯胎防水卷材

试验在23±2℃条件下进行：

试件应揭去覆面膜，夹持距离70mm，拉伸试验100mm/min，拉断时记录最大载荷与断裂时的长度。拉力：以纵横各3片试件的算术平均值分别作为测定结果。

断裂延伸率（%）＝                       ×100

㈤聚氯乙稀胎、氯化聚乙烯防水卷材

试验前卷材应在标准环境下：即温度23±2℃，相对湿度：45%~55%的条件下放置16h，同时试验应在标准环境下进行。将试验机的拉伸速度调到250±50mm/min，再将试样置于夹持器的中心，对准夹持线夹紧。开动机器拉伸试样，读取试样断裂时的载荷P，同时量取试样断裂瞬时间的标距线间的长度L1，若试样断裂在标距外，则该试样作废，另取试样补做。

㈥高分子防水材料

复合片的试验方法：从测定完尺寸的制品上截取试验所需的足够长度试样，展平后在标准状态下静止24h后按相关标准截取试片，裁刀复合片应顺着织物的纹路，尽量不破坏纤维并使工作部分保证最大纤维根。

复合片的拉伸试验应首先以25mm/min的拉伸速度拉伸试样至加强断裂后，再以橡胶类为（500±50）mm/min，树脂类为（250±50）mm/min的速度拉伸至试样完全断裂。