产品名称：土工布有效孔径测定仪，土工布有效孔径，土工布等效孔径测定仪

一、概述：

土工布有效孔径测定仪适用于所有类型土工布产品有效孔径的测定,其性能符合GB/T17634—1998 《土工布及其相关产品有效孔径的测定——湿筛法》标准对仪器的要求

二、土工布有效孔径测定仪测试原理：

土工布有效孔径测定仪的单层土工布及其有关产品试样作为筛网，在规定的振动频率和振幅下，对试样及级配颗粒材料进行喷水，使颗粒级配材料通过试样。以通过的颗粒材料和特定粒径表示试样有效孔径。

三、有效孔径测定仪技术参数：

1、 夹持器内径：Φ176mm

2、 振动频率：50Hz

3、 振动幅度：1.5mm(振动高度3mm)

4、 时间设定：分两档 0～99.99s

0～99分59s

5、 匹配电机: 2800r/min 550W

6、 电    源：Ac220V±10%   50Hz

7、 外形尺寸：680×420×750mm

8、 重    量：50Kg

四、土工布有效孔径仪器结构与工作原理：

1、外观

土工布有效孔径测定仪由底板、外罩、夹持器与筛分装置、喷淋系统等部分组成。

底板四角开有安装槽，可用螺栓将之固定在基础上或工作台上；外罩左上角控制区装有计数器、电源开关、启动键。外罩与筛分振动装置不直接触，减少振动影响。

喷淋系统安装在底板右侧的支柱上，由进水口、流量开关、金属软管、莲蓬头组成，莲蓬头上配有一防溅盖，使用时莲蓬头放置于透明罩内，盖上防溅盖，并扣上夹扣，以防止水溅出。收集槽与振动头刚性联接，左侧设有收集管，收集槽底配有支持网栅，试样平铺在网栅上，用夹持器将之压紧，然后用翻转螺栓和星形把手压紧。

翻转螺栓和星形把手的具体操作方法为：由于收集槽与夹持器间的防渗水要求，其外壁安装有密封圈，因此有两只启盖螺栓上开有长口槽，当夹持器难以取出时，可利用启盖螺栓反向旋转，其卡口会提升起夹持器，以方便操作。

2、土工布有效孔径测定仪传动系统：

由附着式混凝土振动器通过皮带——齿轮带动偏心轮转动以带动振动头产生一定振频与振幅振动。电机与振动元件分离安装，平板与底板通过四个弹簧减振柱支承。振动头与平板也采用弹簧减振柱联接，以减少振动对仪器的影响。

五、有效孔径测定仪外部环境：

1、工作台平整、稳固、并且有良好的抗振性能。

2、与对振动较敏感的仪器隔离。

3、温度10～30℃   湿度≤80%

4、电源：Ac220V±10%    50Hz

5、外接供水须稳压水源(建议300KPa压力下流量500mL/min)

六、土工布有效孔径测定仪操作步骤：

1、取出夹持器，将试样平整无强力地平铺在支承网栅上，然后用夹持器将之压紧，试样应保持水平。

2、将按标准选取的颗粒材料均匀地撒在试样上。

3、进水口外接稳压水源，将莲蓬头放置透明罩内，盖上防溅盖，并扣上夹扣，打开流量调节阀，对试样进行喷水。

4、在计时器上设置振动时间(按GB/T17634-1998标准可设置为600秒，本仪器计时器具两档计时功能，分别可设置范围为0～99.99s和0～99分59s)。

.打开电源，开始测试。

5、通过试样的颗粒从收集槽流出，将之收集。

6、到达设定时间后，使仪器停止振动.

7、收集未通过的颗粒材料与试样。

8、再装样按启动键复位。

9、测试结果按GB/T17634-1998标准处理。

10、仪器结束后，关闭电源，并清洁仪器。

七、土工布有效孔径测定仪注意事项：

1、本仪器工作时具有一定振频，工作台须与其它设备隔离。

2、如采用砂土作试验颗粒，请注意对仪器的清洁工作。

3、试验结束后，请将土工布有效孔径测定仪内的水与杂物清放干净。

4、对于偏心轴与支承弹簧，以及其它动作部件应定期加注润滑油。

沧州智晟试验仪器厂经过设计改进，研发出新一代比较先进实用的土工布检测仪器设备：电子土工布强力试验机、土工合成材料耐静水压测定仪、土工布有效孔径测定仪、土工布磨损试验仪、工合成材料渗透系数测定仪、土工合成材料水平渗透仪、土工合成材料水平渗透仪、土工合成材料直剪仪、直剪拉拔摩擦试验系统、土工合成材料淤堵试验仪、土工合成材料蠕变试验系统、排水板通水仪、数显土工合成材料厚度仪该产品已投入国内市场，深受用户好评。望广大客户来电来函咨询 0 31 7—4 6 0 4 7 6 9

1 3  3 9 3 2 7 5 8 6 8 土工布有效孔径测定仪