一、概述

磨片机专供橡胶厂及科研单位磨制橡胶试片到一定厚度供其他试验设备进行试验。是检验橡胶质量工作中必不可少的设备之一。

磨片机主要是由机座进给拖板、工作轮、吸尘器、电动机、砂轮等主要部件组成。形成了粗、细两种砂轮同时工作，具有一机两用的特点。本产品使用方便、节约时间、提高工效、安全可靠。

二、技术特征

I、砂轮线速度：   12米／秒

2、砂轮规格：    G60APRI170*40*32    36粒

G60APRI170*40*32    80粒

3、电动机        GO-11-40.6瓦三相380V

2845转/分

4、工作尺寸：直径160毫米*44毫米，中心高214毫米

5、工作轮行程：       20毫米

6、夹持试样尺寸：     长度大于260毫米

宽度最大36毫米

厚度最大8毫米

7、外形尺寸： 500*400*341

8、净重：  80公斤

三、使用方法

l、拨动小手把，使滚花偏心球张开，将橡胶试片的一端夹入，再将试片的另一端逆时针方向，沿着工作轮运用活动压棍压好。

2、启动电动机，使砂轮向着前头所示方向转动。

3、摇动手柄，使上拖板沿着下层轨向着进给，手柄上装有刻度盘，每小格为0.02毫米．

4、拨动手轮中装有保险装置。手轮只许朝逆时针方向转动，反之用力过猛将会损坏其保险装置．

5、磨片机在工作时应先粗磨、后细磨。

四、维护与保养

l、如发现磨出的试片厚度不均及不平整现象，应检查砂轮平面是否下平行。

2、如发现砂轮有失调失圆现象，应用割刀修正平面。

3、定期给拖板工作面加润滑面，以保持正常工作。

4、经常调整螺母与丝杆的间隙大小。

5、该机安装在无震动及无腐败来源的环境中