名称：可程式恒温恒湿试验机                            型号：HW-TH-80L

===========================================================================

详细规范 :

- 主要技术指标

  - 标称内尺寸:450mm(W)×450mm(H)×500mm(D)：

  - 标称外尺寸:实际尺寸为准；

  - 温度范围:-40∽150℃；

  - 湿度范围:20%∽98%RH：（详见温湿度范围示意图）

  - 温度波动度：≤±0.3℃

  - 温度偏差:　 ≤±1.5℃

7   湿度度偏差: ±2.5%RH(湿度>75%RH时);

±4%RH(湿度≤75%RH时);

8.  升温时间:RT∽+150℃    45分钟以内;

9.  降温时间:RT∽ -40℃    45分钟以内;

- 本设备不能放置含有易燃﹑易爆或会产生挥发﹑腐蚀性气体的物品进行试验或存储.

注:以上指标均是在室温为+25℃,无试样条件下测得的数值.

温湿度范围示意图

二.  箱体结构及材料:

- 外壳材料: 高强度双面镀锌钢板加表面精粉烤漆或ＳＵＳ＃３０４不锈钢。

- 内含一根直径60mm，长500mm的金属卷绕棒，手动卷绕。

- 内箱材料: ＳＵＳ＃３０４耐热耐寒不锈钢板。

- 绝热材料:箱体:硬质聚胺脂泡沫+玻璃纤维;

- 标准配置;观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),50mm电缆孔1个（位于箱体左侧），样

品架２套，照明灯1个，脚轮４个，电源线（长3米）１条.

三.冷冻系统及加热系统:

- 加 热 器: 电热管加热器

- 冷冻机单元: (1)   冷冻方式        单级式制冷

(2)   压缩机         进口法国泰康压缩机,

(3)   制冷剂          R23 / R404A 环保冷媒(美国杜邦)

（4）  冷凝器         波浪状鳍片型强迫送风冷凝器

（5）  蒸发器         斜率式FIN-TUBE 蒸发器

四.加湿及除湿系统:

1.采用电子并位方式微动加湿系统,附三只进口磁簧开关,可减少因电子式而

产生错误动作.

2.加湿筒采整座不锈钢制成,并附有水位观测窗口.

3.采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式.

4.附过热溢流双重保护装置,可安心使用.

5.加湿/除湿系统完全独立.

6.供应加湿筒水应尽量采纯水或RO逆渗透水.

五.送风循环系统:

1.采多翼离心式循环风扇,加强轴心+耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流.

2.FLOW THROW送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环.

3.可调式侧吹出风口及护网回风口.

六.控制器:

- 控制方式:  触控式

- 显示:      CLCD彩色液晶显示屏.

- 系统容量:  120组程序X1000段,每组程序所需之段数可任意分割,各组程序并可以自由互相连结.

- 循环设定:  每组运转程序可执行,9999回或无数次循环之反复执行,且可于该程度再分割出5阻段数                                         来执行额外之部分循环.

- 操作模式:  定值/程序/连结等三种运转模式可符合各种温度测试条件之执行.

6.  控制方式:  智能型微电脑PID+SSR/SCR 自动正逆双向同步输出.

7.  负载开关:带电测试.电压220V

8  资料设定:  内建程序目录管理,便利各项试验名称及程序数据之建立,更改,查阅或运转执行.

9.  曲线绘制:  数据设定完成可立即取得相关数据之设定曲线,运转中亦可获知实际运转曲线之绘制画面.

11.  时序控制 :  2组时序输出控制接口,搭配10种之时间控制模式,可供外部逻辑驱动组件来执行启动/停止之时序规划.

12. 预约启动:  所有测试条件皆可设定预约开机运转之功能.

13. 操作锁定:  可锁定启停之功能条件,防止其它人员误触而影响实验结果.

14. 停电复归:  具断电记忆装置及复电时机台之再启动模式 1.BREAK (中断) 2.COLD (冷机启动) 3.HOT 热机启动).

15. 安全检知:   内建15项全功能之系统侦测感知装置,以确保机台之安全运转,当感知异常故障时立即   切断机台之控制电力,并自动显示故障发生时间,异常之项目及排除对策.

16. 异常追朔:   可显示异常故障之历史资料.

17. 外部保护:   独立于控制器之电子式超温保护装置一只.

18. 通信接口:   RS-232之标准通信接口装置,可与个人计算机(PC)同时联机多机控制及管理.

19. 显示切换:  中/英文显示字幕,可自由切换.

七 .安全保护系统:

- 系统控制回路保险丝

- 附有无熔丝保护开关.

- 超温.断水过热保护开关

- 冷冻压缩机过负载保护装置.

- 系统过电流保护装置

- 故障指示灯

- 控制器设定错误故障显示及警示.

八. 设备使用条件:

- 环境温度: 5℃-35℃;

- 相对湿度: ≤85%RH;

- 电源电压: 380V AC(±10%),单相线+保护地线,接地电阻≤4Ω;

- 频率: 50±0.5Hz

- 电源开关:空气开关(40A禁止使用闸刀开关或电源插座);

- 功率: 6KW;

- 加湿用水;电阻率(≥500MΩ;

- 环境空气质量要求;不含高浓度粉尘及易燃.易爆气体或粉尘,附近没有强电磁辐射源.

九. 满足标准:

- 本设备满足GB/T2423.1-2001  GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993的试验标准要求和GB/T5170.2-1996 GB/T5170-1996的验收标准.

2.  本设备出厂前经本公司质量检验中心检测,并出具有效期为一年的检验报告.

十. 技术培训及售后服务:

1.免费为客户培训操作人员和维护人员(地点在本公司或客户所在地).

2.整机保修期:一年.每季度保养一次,共四次(每季到厂定期保养)

3.完整的维修服务团队,提供最迅速及专业的维修服务(维修12HR回复,24HR到厂,问题排除)

十一. 机器附件:

(1) 隔层架                                      2个

(2) 机器操作说明书                              1册

(3) 操作保养手册                                1册

(4) 出厂检验报告    (9点分布校验)               1册

(6) 附可调固定式活动轮                          4组 (200KG／轮)

(7) 附国际标准湿度专用纱布五片

产品图片