电热鼓风干燥箱

<CS101-1EB系列>

操作说明书

保养手册

##### INSTALLATION and OPERATING INSTRUCTIONS

** 承蒙贵公司购买本公司产品，谨表忠心感谢。

** 本机器主要用于电子、电工、医药化工等干燥、热处理、消毒等，此说明书就该装置及其用法加以说明。

** 虽然操作使用简单，但操作错误会引起意外事故，缩短装置的寿命，降低其性能。

因此，想请在使用前务必仔细熟读本说明书，做到正确使用，长期爱护。

** 请保存好此说明书。

东莞市科文试验设备有限公司DONGGUAN KOWIN TESTING EQUIPEMNT CO.,LTD

http://www.kowintest.com       http://www.kowintech.com

联系人：李菲  手机：13538336510

电  话：0769-83992528   83819138

传  真：0769-83992538

邮  箱：sales@kowintest.com

注  意  事  项

- 本机绝对不可用于对以下所示爆炸物和可燃物或含有这些物体的试验。

  - 爆炸物

    - 硝化甘醇（己二醇二硝酸脂）、硝化甘油（丙三醇三硝酸脂）、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸脂类。

    - 三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚（苦味酸）及其它爆炸性的硝基化合物。

    - 过乙酸、甲基、乙基、甲酮、过氧化物、过氧化苯甲酰，以及其它有机过氧化物。

  - 可燃物

    - 自燃物

金属“锂”、金属“钾”、金属“钠”、黄磷、硫化磷、红磷、赛璐璐类、碳化钙（又名：电石）、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。

    - 氧化性物质

      - 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类；

      - 过氯酸钾、过氯酸钠、过氯酸铵以及其它的过氯酸盐类；

      - 过氧化钾、过氧化钠、过氧化钡以及其它的无机过氧化物；

      - 硝酸钾、硝酸钠、硝酸铵以及其它的硝酸盐类；

      - 次氯酸钾及其它次氯酸盐类；

      - 亚氯酸钠及其它亚氯酸盐类；

    - 易燃物

      - 乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化炭等物质；

      - 普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基酮等物质；

      - 甲醇、乙醇、二甲苯、醋酸戊脂等物质；

      - 煤油、轻油、松节油、异戊醇、醋酸等物质。

    - 可燃性气体

氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时，1大气压情况下可能会燃烧的气体。

- 高温时门的开闭

在高温运转时，应尽可能避免门的打开。如果打开门，会产生：

*高温的空气有喷出的危险；

*打开门时，门的内侧是高温状态，如果人触及，就会产生危险；

*若在周围设置有火灾报警器，那么由于热风的作用，有时会产生动作;

- 使用完毕

当使用完毕，应将温度设定到低温度，并将箱体大门打开一缝隙，让鼓风系统工作，直到工作室温度降低到室温附近，再关闭电源开关，并取下电源插头。

目  录

- 概述

- 使用条件

- 主要技术参数

- 结构及工作原理

- 安全注意事项

- 安装方法和使用前的准备

- 安装检查

- 使用方法

- 日常维护及一般故障处理

- 质量保证

- 禁用物品

- 概述

CS101系列电热鼓风干燥箱产品，主要用于非挥发及非易燃易爆试品的干燥、烘烤、消毒，也可用于一般的恒温试验工作，是实验室和科研单位必备的设备。

CS101-1EB电热鼓风干燥箱本产品具有以下特点：

1.采用拼块组装结构，表面运用环氧粉末静电喷涂工艺；

2.采用数字显示，数字设定温度，可减少视读误差和操作误差；

3.具有独立超温保护、过流保护等功能。

- 使用条件

1．电源：电压 220±22V；            频率： 50±0.5Hz；

2. 使用环境温度： 5～40℃；

3. 相对湿度： ≤85%R.H（20℃时）；

4. 周围无强烈震动，无腐蚀性气体和易燃易爆的气体存在；

5. 负载总量不大于10Kg，负载的总体积不大于工作室容积的1/5。

- 主要技术参数

1.温度范围：R.T+10℃～300℃；

2.温度波动度：±0.5℃；

3.温度均匀度：≤2.0%；

4.升温时间：（环境温度25℃，空载时测得）

从室温+10℃～+300℃   ≤60分钟

5.电源：AC220V±22V   50HZ

6.产品标准：JB/T5520—91《干燥箱技术条件》；

7.产品检定周期按JB/T5520—91《干燥箱技术条件》进行；

8.按工作室尺寸分

| 型 号 | 工作室尺寸（W×H×D） | 外形尺寸（W×H×D） | 功率KW |
| --- | --- | --- | --- |
| CS101-1EB | 450 ×400 ×400 | 610 ×905 ×575 | 2．0 |

四、结构及工作原理

1.空气调节

  - 空气调节方式：强制通风内循环平衡调温（BTC）；

  - 空气循环装置：内置式空气调节装置，循环风道，长轴轴流风机；

  - 加热方式：优质镍铬合金电加热器。

2.室体结构

2.1箱体结构：箱体采用拼装结构；

2.2外壳材料：优质冷轧钢板静电喷塑；

2.3内壁材料：SUS304不锈钢板；

2.4保温材料：超细玻璃纤维；

2.5搁板：2层

2.6大门密封：采用环保硅橡胶条。

3.测控系统

3.1温度测量：Pt100铂电阻；

3.2控制装置：采用智能型数字温度控制器

·温度控制方式：自动整定两位PID控制

·温度设定方式：按▲▼键进行数字设定

·温度显示方式：设定温度和测量温度LED数字显示

·产品具有自整定功能，确保在每一设定点的温度恒定

·产品具有线性补偿功能，以避免显示误差带来不变

3.4产品单独设有超温保护仪表，用于对工作温度进行上限报警设置，防止因故障对试品和试验箱造成损坏

3.5运行方式：恒定运行

4.安全保护措施

4.1工作室独立超温保护；

4.2加热器短路；

4.3鼓风电机过载。

五、安全注意事项

※关于图案的说明

为了达到安全使用的目的，本产品说明书以及在产品的使用中，故用各种图案的形式来表达。以下将各种图案加以区别，请充分理解各种图案的内容。

※禁止

此标志为造成人员伤亡以及设备损坏的内容。

※当心

此标志为造成人员轻伤以及造成物体损坏的内容。

※注意

提醒用户需特别注意的事项。

六、安装方法和使用前的准备

※必须安装接地线  接地线不能小于，且必须可靠接地。

※绝对禁止在具有易燃、易爆品环境中使用  本产品不属于防爆构造装置，还有本产品在开、关时及运行中伴有电弧的发生会成为火灾、爆炸的原因。关于易燃、易爆物品请参见首页说明。

※绝对不允许改造本产品

※关于电源的使用方法

1、不要将电源线束缚成一团。否则，会成为导致火灾的原因。

2、不要将电源线任意加工，无理弯曲，乱扭、强拉等，否则，会成为导致火灾原因。

3、不要将电源线敷设在桌子、椅子下在，不要让物体划伤电源线。

4、不要将电源线靠近暖炉等发热器具，因为电源线的表皮被烘烤焦了会成为导致火灾、触电的原因。

5、如电源线被裸露了(芯线的裸露、断线等)，请立即关闭本机的电源，将保险开关关闭。请求本机销售商交换电源线。如果不换新的电源线会导致火灾、触电。

6、电源线要匹配相适应的插座。

※安置

1、由于意想不到的地方地震和冲击的出现可能会导致本机倒塌的现象，因此，建议不要安装在大量人流通行的地方，要从安全角度考虑，并有安全防范对策。

2、请将产品安装在水平的场地上，如果没有安装在水平的场地上，会引起许多故障及不利的因素。

※不能使用的试品

1、由于本产品没有安装防爆装置，所以，本产品绝对不允许对含有可燃、爆炸性成分的试品进行试验及处理。

2、腐蚀性的试品。

※试品的放置

1、试品的总体积不能大于工作室容积的l/5。

2、请将试品尽量分布摆放。

3、摆放试品时，不能将试品贴近或者靠近工作室内壁，应留有适当的空间。

七、安装检查

※产品安装之前，请仔细阅读本说明书。

1、开箱检查

1.1产品开箱后按装箱单清理附件是否齐全。

1.2仔细检查紧固件、零件、接线是否松动？

2、电源的配置

要为该产品安装独立的220V，15A以上的单相电源插座，同时保证接地线可靠接地。

3、通电检查

插上电源插头，合上电源开关，此时仪表将显示箱内的温度，风机应能正常运转。通电后，打开大门，应能听见风声，表明风机正常运转。如果风机不转，必须仔细检查，排除故障后方能开机使用，否则将损坏设备。

※注意：如果风机不转必须仔细检查，排除故障后方能开机使用，否则将损坏设备。

- 使用方法

1、注意事项

1.1只允许有操作资格者使用该设备。

1.2只能是该设备允许的试验物才能放进箱内进行试验。

1.3试件的截面积不能超过工作室在该截面的面积的1/3。

1.4放置试件时不能碰撞箱门及箱体。

1.5试件的重量不能超过搁板的承重。

1.6在启动系统前，皆要检查电源是否正常。

1.7设备在运行过程中，应处于时时监控的状态。

1.8设备在运行中，若有如剧烈的撞击声等不正常现象，应立即停机。

1.9产生故障后，若不能发现原因，严禁重新启动设备。

1.10严禁在高温时打开箱门，否则，会灼伤或者烫伤人体。

2、面板简介

①超温指示灯：当箱内温度超过超温保护设定温度时，此灯亮，系统停止工作。

②加热指示灯：加热器工作时，此灯亮。

③电源开关：合上此开关，系统供电。

④辅助加热开关：合上此开关，增加加热功率。

⑤超温保护设定：在此设定超温保护的设定温度。

⑥控温仪表：控制箱内温度，实现温度恒定，工作定时。

3、超温保护设定

本产品设有独立的超温保护系统，当箱内温度超过超温保护设定温度时，系统切断加热器电源，超温指示灯点亮。

超温保护设定温度=工作温度(SP值)+5～10℃

4、温度的设定

4.1温度设定和时间设定

按温度控制仪表的功能键“SET”，上排显示SP，按△或▽键，使下排显示为所需要的设定温度值。再按“SET”键，上排显示ST，按△或▽键，使下排显示为所需要的定时时间,时间的最小单位为分钟。再按“SET”键，回到标准模式。

定时功能：当ST设置为0时，仪表取消定时功能；当ST设置不为0时，仪表才有定时功能。

仪表上电：①测量温度达到设定温度后，定时功能开始启动；②定时功能开始启动，到达ST的时间，加热输出关闭，蜂鸣器叫4次以示提醒；若在仪表定时工作期间启动自整定，则定时功能被取消，自整定结束后，重新启动定时功能；仪表在工作期间，允许修改ST，前面的累计运行时间被“记忆”，并运行到新的定时时间，当新的定时时间ST小于前面的累计运行时间时，加热输出立即关闭，蜂鸣器叫4次以示提醒。

按△/TIME键，仪表显示已经运行的时间。

4.2控制参数设定（该参数一般不用改动）

按“SET”键4秒钟以上，上排显示控制参数的提示符，再按“SET”键，找到LK提示符，按△或▽键，使下排显示为18，继续按“SET”键，找到所需要调整的控制参数的提示符，按△或▽键，使该控制参数显示为所需要的值。几个控制参数可以一次调整完毕，再按“SET”键4秒以上,回到测量值/设定值（PV/SV）显示状态。(无键按下1分钟后自动返回到标准模式)

*注:

设备在出厂时已将控制参数调节好，请勿随意改动。若不慎改变，请按以上方法，并参照下列内容将参数改正。以免影响控制精度。

仪表各功能参数见下表：

| 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说 明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL | AL报警设定 | 0～满量程 0.0～满量程 | 当温度超过SP+AL值时，ALM灯亮，蜂鸣器响，切断加热电源 | 50(50.0) |
| CL | 制冷控制设定 | 0～满量程 0.0～满量程 | 无效参数，调整对控制无影响 | 50(50.0) |
| P | 比例带 | 1～满量程 1.0～满量程 | 比例作用调节，P越大比例作用越小，系统增益越低，仅作用于加热侧 | 4.2 |
| I | 积分时间 （再调时间） | 0～3600秒 | 积分作用时间常数，I越大，积分作用越弱，I=0，d=0为半比例控制 | 38 |
| d | 微分时间 （预调时间） | 0～3600秒 | 微分作用时间常数，d越大,微分作用越强，并可克服超调，I=0，d=0为半比例控制 | 19 |
| Ar | 过冲控制 （比例再设定） | 0～100﹪ | 在两位PID工作时，Ar确定为：1.5～2倍的（稳态输出占空比）。在半比例工作时，Ar确定为：（需要修正的）／（比例范围） | 100 |
| T | 加热周期 | 1～300秒 | 可控硅输出一般为2～3秒，对剩余功率较大的设备将T调大可减少PID控制的静差 | 2 |
| Pb | 零位调整（截距） | -100～100 -100.0～100.0 | 当仪表的零位误差较大，满度误差较小时，调整该值，一般Pt100很少调整该值。 | 0 |
| PK | 满度调整（斜率） | -1000～1000秒 | 当仪表的零位误差较小，满度误差较大时，调整该值，一般Pt100很少调整该值。 | -100 |
| Ct | 制冷控制（延时） | 0～3600秒 | 无效参数，调整对控制无影响 | 0 |
| dP | 小数点设置 | 0；1 | DP=0显示分辨率为1℃； DP=1显示分辨率为1℃ 当显示大于99.9，显示 分辨率自动变为1℃ | 1 |
| rH | 量程设置 | 0～400℃ 0.0～400.0 | 调整rH，能使仪表的测量范围 为0～rH（℃） | 350 |
| LK | 密码锁 | 0～255 | 当LK=18时，以上参数才能改变 | 0 |

4.3仪表的自整定

按▽/AT键20秒后RUN灯闪烁,仪表开始自整定,自整定结束后，RUN灯灭,得出一组能克服超温的PID参数，仪表按新的PID参数进行控制。新的PID参数可以在仪表上检查。

在自整定过程中，按▽/AT键20秒后RUN灯灭，自整定被终止，仪表按原来的PID参数进行控制。

5、本干燥箱设有辅助加热开关，在升温过程和高于100℃的使用温度时应将辅助加热开关打开。辅助加热也受仪表控制。

6、若显示000则说明传感器开路或输入信号超过测量范围。

7、停机

停机之前应将工作室设定在常温附近，打开箱门，让鼓风系统继续工作直到工作室降低到常温附近，再关闭电源，最后断开供电电源（空气开关）。设备的停止，必须遵从上面的程序。决不能停设备，将电源关闭，就认为已经停机

九、日常维护及一般故障处理

1、日常维护

1.1设备应保持清洁。严禁用带有腐蚀性的清洁剂擦拭设备。

1.2不能剧烈的敲击设备和碰撞设备。

1.3每次试验完毕后，应拔掉电源插头。

1.4设备如长期停机不用，应定期给设备通一下电。

2、故障处理

| 故障现象 | 原 因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法开启电源 | 1.超保设定是否正确 2.铂电阻是否损坏 | 1.重新设定超温温度 2.更换铂电阻 |
| 无法升温 | 1.超保设定是否正确 2.加热丝是否断 3.可控硅是否坏 4.控温仪表坏 | 1.重新设定超温温度 2.更换加热丝 3.更换可控硅 4.更换控温仪表 |
| 显示乱跳 | 1.控温仪表坏 2.铂电阻接触不良 | 1.更换控温仪表 2.更换铂电阻 |
| 温度无法控制 | 1.控温仪表坏 2.可控硅是否坏 | 1.更换控温仪表 2.更换可控硅 |
| 升温缓慢 | 1.加热丝是否部分损坏 2.可控硅是否半导通 3.控温仪表坏 | 1.更换加热丝 2.更换可控硅 3.更换控温仪表 |

十、质量保证

在用户遵守产品的保管、安装、使用规定的条件下，一年内因产品制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时免费维修，以后长期提供技术服务。

十一、禁用物品

本机绝对不可以用于爆炸物、可燃物、易燃易爆有毒物或含有这些物质的试品进行试验。

东莞市科文试验设备有限公司 版权所有

服务热线：13538336510  0769-83992528

http://www.kowintest.com