CFM-300荧光显微镜

使

用

说

明

书

使用显微镜前请阅读此说明书

上 海 缔 伦 光 学 仪 器 有 限 公 司

致缔伦光学产品用户：

感谢您明智地选择了缔伦光学-光电的产品。

从您开始使用缔伦光学产品的那一刻起，缔伦光学便与您结下了不解之缘，无论何时，无论何地，您将享受缔伦光学切实和认真的服务。缔伦光学的信箱是：teelen@sina.com 如果您想更多地了解缔伦光学的产品，欢迎登陆缔伦光学的网站：http://www.teelengx.com或拨打我们的客服热线：021-52965117。

手册导读：

请您在使用本仪器前务必仔细阅读本手册。

本手册适用于CFM-300系列显微镜。

本手册分为三部分，以下为各部分的简介：

第一部分   仪器用途和特点

第二部分   仪器原理和技术参数

第三部分   安装、调试及仪器的成套性

第四部分   仪器使用说明

第五部分   仪器的保养与维修

第六部分   日常故障排除

第七部分   仪器成套性

一、用途和特点

CFM-300荧光显微镜适用于科学研究单位、高等院校、工矿企业、医院、医疗卫生系统、环保等行业，进行生物学、细菌学、药物化学等学科的研究实验。其中CFM-300显微镜配有三目镜筒，可以连接电视摄像，也可以连接电脑，配置生物图像分析软件及照相打印，成为电脑生物图像分析显微镜，CFM-300落射荧光显微镜装置有良好的荧光光源。荧光显微镜技术包括一般荧光染色和免疫荧光染色方法，荧光染色方法可以显示细胞内的各种成份，特别是对细胞内的两种核酸（DNA或RNA）及酸性粘多糖有较强的特异性，所以荧光染色法可以作为一种良好的细胞化学方法。免疫荧光方法是把免疫学技术和荧光染色结合起来的一种方法，它具有免疫学的特异性和荧光方法的敏感性，作为一种研究方法或实验手段，广泛地应用于医学领域内各种基础理论研究和临床诊断，如组织细胞学、微生物学、寄生虫学、病理学和研究自身免疫病诊中得到了广泛应用。

CFM-300系统采用当今全新设计的光学技术，其主件为经久耐用的硬质镀膜激发滤光片，以及双向分色镜。其发射的落射光，能观察透明、半透明和不透明的荧光标本。荧光亮度甚强，视野背景黑暗。

电源箱交流电输入，直流输出，汞灯弧光稳定，可大大延长汞灯灯泡的寿命。CFM-300荧光显微镜不需拆卸即可转换成普通光源作生物显微镜使用。

二．原理和技术参数

（一）原理

由汞灯发出的光束经聚光镜、激发滤色片，再经双向分色镜，垂直反射进入物镜，集聚于荧光标本上，标本中的荧光物质被激发后，发出比激发光波长稍长的荧光，荧光经物镜汇聚，并透过双向分色镜和截止滤光片，进入目镜，供镜检人员观察，或通过摄像头，转入视频系统作示教或多人观察。原理图如下：

（二）技术参数

1落射器放大倍数：         1X

2激发光波长范围           350-580mm

3荧光波长范围             420-650mm

4激发滤光片：            B：490nm蓝色； G：545nm绿色

5双向分色镜：            B：550nm蓝色； G：580nm绿色

6截止滤色片：            B：530nm蓝色； G：590nm绿色

7超高压球形汞灯

8荧光物镜                 4X、10X、40X、100X

9电源箱交流输入：220V/110V 50Hz；

输出直流：25V，4A，保险丝：8A

10选配滤色片U或V绿色片系统

11附加激发片              450-490nm

（三）技术规格

1.输入电压：AC220V±20%

2.输出电压：DC40V±2%

3.输出电流：工作电流2.8A—6A

4.输出功率：100W±2W

5.使用功率：≥80%

6.工作环境温度：-25℃—+55℃

7.寿命指示：灯管在正常工作中，电流突然增大或灯管电压升高，表示此灯管寿命已到，需更换与电源匹配的灯管。

8.使用说明

8.1电源箱右边指示表为电流示值。左边指示表为电压值。

8.2汞灯管应垂直正确放置，灯管大头（正端）向下。小头（负端）向上，倾斜度≤15o

8.3开启电源后，风机转动，汞灯即启辉，电表中指针显示为电流值，从4.6A到5A为正常工作区域，电流可以通过旋钮调至工作区域值。

8.4注意刚开汞灯电源时，不能用万用表、电压表等仪表来测试电压，因启辉时存在着触发的高压，故待汞灯启辉后才可测量电压。

8.5灯源不用时关掉，如再开启电源必须等15-20分钟后再启动。

8.6匹配的汞灯管请与本厂联系

（四）光路主件名称

本系统的主要光路件名称分解如下：

1.灯室 2．直流电源插座 3．调焦柄  4．光路筒固定螺钉5.侧板固定螺钉  6．上下调中螺杆 7．左右调中螺杆8．汞灯泡下插槽和螺钉 9．汞灯泡 10．汞灯泡上插槽和螺钉

注意：在更换灯泡时，要松开螺丝，手不要接触灯泡中间。

三、安装和调试

1．在安装时，可参照图中的数字先后次序将各部件安装妥当。

2．汞灯安装

2.1打开灯箱，松开螺丝，并取出塑料垫块，把汞灯装入灯座摆放妥当。

2.2当温度较高时，禁止用手接触到汞灯，以免引起灼伤。

2.3汞灯表面如果有污点请及时清理

2.4镜检：落射荧光显微镜，其荧光亮度随物镜放大倍数增加而提高，但一般常用10X目镜配用40X物镜镜检，用100X油浸物镜，必须滴加分析纯甘油，或用一级液体石蜡代替。

3．注意事项：

3.1请打开显微镜和荧光装置的包装，注意轻放。

3.2请按规定的电源要求插入使用。

3.3请注意在使用荧光显微过程中避免灼伤。因为灯箱在使用过程中，荧光灯发出大量的热量。如需换荧光灯，请务必冷却后更换。

3.4请注意，当你打开机器的电源，指示灯会亮起。如果你想重新开机，请务必注意一定要等关闭后20分钟，再次开机。

4．标本片：标本厚度不能过厚，不能有荧光色，盖玻片厚度为0.17mm

5．用荧光观察：可选用不同的波长范围进行观察，G激光：滤色系统模块移至外部；B激光：滤色系统横块移至内部；O激光：滤色系统模块移至中部；当你不用荧光时，请移至左面位置。

四、使用说明

1．灯泡调中：新安装或更换灯泡时，不许调焦对中，汞灯点燃10分钟后，将激发光量板空当推进光路，用调焦柄和上下、左右调中螺杆，使直径约8mm的光斑投射于调焦对中屏的正中（把B-O-G转换至正中）。将荧光装置正面的拨挡开关拨向左边，此档为B档（蓝光），在10X目镜，配用10X物镜视野下观察载物片上的红色玻璃铅笔所划的十字，重复上述调焦、对中步骤，以及调整目镜座三个定位螺钉，如此反复调焦对中，调至亮度最强，且视野亮度均匀为止，最后，固定调焦柄和目镜座。

2．汞灯表面不在中心位置，请通过灯箱后的旋钮调整。3．普通落射光镜检查：将装置拨档开关拨到中间，让“0”档进入光路打开显微镜电源即可。

五、保养和维修

1．本装置配套组成的落射荧光显微镜，要在平稳、干燥、清洁、非强光之处使用，不得随意拆卸部件；

2．各种滤光片和分色镜等光学部件，如落有灰尘，可用小型洗耳球吹去或小型吸尘器吸除，如触摸或油脂污染等时，应用薄纱布沾少量酒精—乙醚（7：3）混合液轻轻擦拭；

3．各种备用的光学配件，不用时要装入盒内，放在干燥处保存；

4．汞灯亮度不够或不能自动点燃时，需要换新的汞灯泡，更换灯泡时，应关闭电源开关，拔下电源线。灯泡固定后，用无水乙醇棉棒擦拭灯泡的球部表面，保持透光量，禁止在灯室外点燃汞灯；

5．如电源箱在使用过程中有故障，请与我公司联系。

六、您能够排除的故障

如有异常情况，请查表对照检查排除：

| 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- |
| 1．光学系统 |  |
| 1.1汞灯打开后，无所见或视野太暗 |
| 光量板关闭或放在25%位置上 | 移动光量板至100%档 |
| 落射光筒位置不正 | 将落射光筒位置调正 |

| 针对和视野选用的落射光筒不当 | 选用适当的落射光筒 |
| --- | --- |
| 1.2影像模糊不清或对比度不佳 |
| 物镜或滤光片脏污 | 将它们擦干净 |
| 针对标本选用的落射光筒不当 | 选用适当落射光筒 |
| 物镜不适用 | 换用物镜 |
| 标本上未加或加不适当的盖玻片 | 加上或换合适的盖玻片 |
| 镜油有自发荧光 | 换用无荧光镜油 |
| 1.3影像亮度不均或部分阴暗 |
| 物镜和目镜未被正确置于中位 | 调整其位 |
| 落射光筒未被正确置于光路 | 将它的位置放正 |
| 光量板位置不正 | 将其位置放正 |
| 汞灯未正确调中或聚光镜焦距不合适 | 将汞灯调中，调正聚光镜焦距 |
| 2．电源系统 |
| 2.1电源箱指示灯未亮 |
| 电源线接触不良或保险丝断路 | 正确接插电源线或更换保险丝 |
| 指示灯失效 | 更换指示灯 |
| 2.2电源箱指示灯亮但汞灯不亮 |
| 电源箱输出线未接好 | 正确连接输出线 |
| 汞灯未被启动 | 启动汞灯 |
| 启动触发件失常 | 光闭电源箱开关，再打开 |
| 2.3汞灯闪烁或灯光暗淡 |
| 开灯后经历时间不足或灯泡寿命到期 | 开灯后等10分钟或更换新灯泡 |

上海缔伦光学仪器有限公司

电话：021-52965117传真021-52962117  网址：http://www.teelengx.com

地址：上海市宝山区沙浦路518弄72号

产品装箱单

产品名称：荧光显微镜                             型号：CFM-300

包装方式：纸箱泡沫                               件数：1

| 序号 | 配件 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架 |  | 1 |
| 2 | 双目头部 | B | 1 |
| 3 | 三目头部 | T | 1 |
| 4 | 目镜 | WF10X/18mm | 1 |
| 5 | 荧光物镜 | FLUOR4X | 1 |
| 5 |  | FLUOR 10X | 1 |
| 6 |  | FLUOR 40X | 1 |
| 7 |  | FLUOR 100X | 1 |
| 8 | 荧光灯箱 |  | 1 |
| 9 | 荧光电源箱 |  | 1 |
| 10 | 汞灯 | 220V100W | 1 |
| 11 | 彩色摄像头 | 500W | 1 |
| 12 | USB线 |  | 1 |
| 13 | 成像软件光盘 |  | 1 |
| 14 | 挡UV板 |  | 1 |
| 15 | 滤色片 | 绿、蓝 | 各1 |
| 16 | 备用钨卤素灯 | 12V20W | 1 |
| 17 | 香柏油 |  | 1 |
| 18 | 保险丝 |  | 1 |
| 19 | 目镜罩 |  | 2 |
| 20 | 物镜孔盖 |  | 4 |
| 21 | 电源线 |  | 2 |
| 22 | 防尘罩 |  | 1 |
| 23 | 说明书 |  | 1 |
| 24 | 合格证 |  | 1 |
| 25 | 保修卡 |  | 1 |