沪制：011562759

上海缔伦光学仪器有限公司

地址：上海市沙浦路518弄72号

电　　话：021 - 60515240

传　　真：021 - 52962117

XSP系列生物显微镜

使 用 说 明 书

上海缔伦光学仪器有限公司

致缔伦光学产品用户：

感谢您明智地选择了缔伦光学-光电的产品。

从您开始使用缔伦光学产品的那一刻起，缔伦光学便与您结下了不解之缘，无论何时，无论何地，您将享受缔伦光学切实和认真的服务。缔伦光学的信箱是：teelen@sina.com 如果您想更多地了解缔伦光学的产品，欢迎登陆缔伦光学的网站：http://www.teelengx.com或拨打我们的客服热线：021-52965117。

手 册 导 读

请您在使用仪器前务必仔细阅读本手册。

本手册适用于 XSP-2CA系列中的显微镜以及在该系列显微镜为基础的标配上选配及改型产品。

本手册共分六个部分。（以下为各部分简介）：

第一部分：用途

第二部分：规格

第三部分：仪器结构图

第四部分：使用方法

第五部分：维护与保养

第六部分：成套性

16

六、成套性

| 名称 | (LED) | (卤素灯) |
| --- | --- | --- |
| 主机 | ● | ● |
| 目镜WF10X | ● | ● |
| 目镜WF16X | ◎ | ◎ |
| 消色差生物物镜： 10X、40X、100X | ● | ● |
| 滤色片（蓝、绿） | ● | ● |
| 保险丝 | ● | ● |
| 电源线 | ● | ● |
| 防尘罩 | ● | ● |

●为标配件，◎为选配件

注：购买仪器灯泡及配件可与本厂联系。

6

b) 同轴式粗微动调焦机构，粗微动手轮共轴，手轮位于仪器下部两侧，旋转粗动手轮后工作台能敏捷地升降。微动手轮是通过螺旋杠杆传动，使工作台作精细的升降移动，从而达到调焦清晰的效果。

6）机架（8）及电器底座（9）

机架是整台仪器的基座，下面装有电器底座，底面装有4橡皮机脚使显微镜能稳定地安放在桌面上。

注：调换灯泡的方法

a) 换白炽灯时，先拔掉主电源，卸下电器底座，换好灯后装上底座，插上电源即可使用。

b) 换卤钨灯时，先拔掉电源，待冷却后(以免烫伤）旋松电器底座下面的滚花螺钉，翻开小门，换好灯后，旋紧滚钉，插上电源即可使用。

四、使用方法

1、接通电源，开启电源开关。

2、在工作台上放置标本并夹牢。

3、用4X物镜对标本调焦，使成像清晰。

4、旋转物镜转换器调到所需要的倍数（100X需加香柏油），然后慢慢移动聚光镜调到亮度最高，这时应看到模糊的轮廓像，再调节微调使成像清晰（双目镜筒先调节微调使左眼成像清晰，再调节右眼视度圈使右眼也同时清晰）。

5、最后根据需要调节卤钨灯亮度旋钮调到需要的亮度。

五、维护和保养

  - 仪器不论在使用或存放时应避免振动、灰尘、潮湿、过冷、过热及含有酸碱性的蒸汽。

  - 要保持物镜，目镜的清洁，如发现镜片表面有污物尘埃可用吹风球或擦镜纸沾少许二甲苯中性溶剂擦拭。

注：使用完100X物镜后，清理物镜上的油同（b）操作。

c)  用完后必须拿出工作台上的标本，用仪器罩盖好仪器。

本仪器结构精密，用户不得随意拆卸如遇故障可送回本公司修理。

5

一、用途

XSP系列显微镜适用于高等院校，中小学校，工厂和医院等部门作生物学，细菌学，组织学，药物化学等学科研究，实验，鉴定和教育之用。也可以在医疗中进行临床试验作一般的观察和检验之用。

二、规格

1.物镜

| 物镜类别 | 放大倍数 | 数值孔径 | 系统 | 颜色圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消色差物镜 | 10X | 0.25 | 干 | 黄 |
| 消色差物镜 | 40X | 0.65 | 干 | 蓝 |
| 消色差物镜 | 100X | 1.25 | 油 | 白 |

注：在仪器是单目头部，灯源为白炽灯的配置中不含100倍物镜。

2.目镜

| 目镜类别 | 放大倍数 | 视场直径（㎜） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广角目镜 | 10X | 18 |  |
| 广角目镜 | 16X | 11 | 选购 |

3.仪器总倍数

| 目镜 物镜 | 4X | 10X | 40X | 100X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10X | 40X | 100X | 400X | 1000X |
| 16X | 64X | 160X | 640X | 1600X |

4.机械筒长                                            160㎜

5.聚光镜数值孔径                                      1.25㎜

6.粗微动调焦机构

调焦范围                                         20mm

微动（同轴）格值                               0.003㎜

7.工作台

固定工作台               　                 125×115㎜

移动尺（选购）          　              X×Y=50×30㎜

移动工作台             　               X×Y=70×35㎜

2

8.照明系统

本显微镜有三种照明系统可选用：

ａ）白炽灯                           220V20W

ｂ）卤钨灯                            12V20W

ｃ）LED                                  12V

9.仪器体积包装：                      295×190×410㎜

三、结构（见附图）

XSP系列生物显微镜是一种性能优越，结构精密，操作简便，观察舒适的光学仪器。仪器共分为：目镜和目镜筒（单筒或双筒），物镜和物镜转换器（三孔或四孔），工作台，聚光镜，粗微动调焦机构，底座等组成。

3

1）目镜（1）和目镜筒（2）

目镜采用10X/16X 广角目镜,视场平坦,单目镜管与水平成45°倾角,适应中小学生使用。铰链式双目镜筒中心间距可在55～75mm任意调节,目镜管具有±5°视度调节圈与水平成30°倾角，观察舒适。

2）转换器（3）和物镜（4）

XSP-2CA系列显微镜的物镜是消色差物镜,其外壳标记表示:放大倍数,数值孔径,机械筒长,盖玻片厚度。例如40X物镜的标记：40/0.65，160/0.17,表示：放大倍数40X,数值孔径0.65mm,机械筒长160mm,盖玻片厚度0.17mm,对于油浸物镜还有浸油标记“oil”。

一般说来物镜倍数越高，工作距离越短，为了避免操作不当，产生物镜与标本碰撞而受损，所以在高倍及油浸物镜内装有弹簧装置，以使物镜前端受压时顺利退缩，以保护物镜和标本。

物镜转换器是内倾式，所以在操作上方便。

3）工作平台（5）

工作台固定在粗微动升降托架上并与光学系统轴线相垂直，工作台有固定工作台，移动工作台可供选择，固定工作台还可另外选购移动尺以方便标本纵横移动。

4）聚光镜（6）

无论使用高倍或低倍物镜,一般均需用聚光镜来配合,一方面是使被观察的标本获得足够的照明,另一方面是要使照明光线获得一个与物镜数值孔径相适应的孔径角,以保证物镜鉴别率充分利用。

本仪器有二种聚光镜供选择：

a) 二片式阿贝聚光镜，由固定在工作台下面的螺旋槽来实现升降，调节可变光阑来适应物镜数值孔径。

b) 单片式阿贝聚光镜直接固定在工作台上，旋转拔盘六档光阑孔来适应物镜数值孔径。

5）粗微动调焦机构：

本仪器有二种粗微动调焦机构供选择：

a ) 分离式粗微动调焦机构，粗动手轮位于仪器下部两侧，旋转粗动手轮后工作台能敏捷地升降。微动手轮是通过螺旋传动，使工作台作精细的移动，从而达到调焦清晰的像。

4