文件使用类型：

文件参与人：

| 项目 人员 | 姓名/职位 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人 | X X X/计量验证主管 |  | 年 月 日 |
| 审核人 | X X X/采购部部长 |  | 年 月 日 |
| 批准人 | X X /质量总监、质量受权人 |  | 年 月 日 |

该文件分发到以下部门办公室：

| 序号 | 部门名称 | 科室名称 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购部 | 采购部 | X X X |
| 2 | 质量部 | 验证科 | X X X |

- 目的

- 范围

隧道式烘箱、电烤箱、高压蒸汽灭菌器、恒温箱、冻干机等温度设备进行验证。

- 描述

  - Validator 2000 是一个能够独立工作的温度验证系统，具有缩短验证试验参数的设置时间，简化热电偶探头接插方式，按照用户要求的内容，生成严格的验证试验数据报告等特点，将温度验证试验的过程极大地简化。这个先进的装置满足FDA 保护电子记录数据的规范要求（21CFR Part 11），并且符合国际上和欧洲关于制药、生物技术和医疗设备制造厂商验证的规范（EN285，EN554）。

  - Kaye Validator 2000温度验证仪系统组成

- Validator 2000验证仪及热电偶探头接线盒；

- 干井式温浴和液体温浴；

- 智能型温度标准装置；

- 高精度温度探头；

- Validator 2000验证软件。

  - 主要特性

- 满足FDA CFR 21 Part 11 要求；

- 0.28°C 总系统精度；

- 全自动热电偶探头校正功能；

- 按照用户要求生成报告，方便用户分析验证实验数据；

- 可以单独工作，也可连接PC 工作；

- 简单、直观地完成验证试验参数设置，以及多种计算功能的选择；

- 在线显示验证数据、计算结果、验证试验参数，以及热电偶校正偏差值；

- 2MB 内部存储器，能够保护验证试验的结果。确保软盘存满或者打印机发生故障时的数据不备份；

- 内置备份电池（30 分钟）当外部断电时，可以保持验证试验继续进行，保护试验数据；

- 通过三个传感器输入模块（SIM）连接传感器探头，每个SIM 最多可以连接12 个传感器。SIM 的内置存储器可以存储校正偏差值。用户可以根据需要，随时使用连接在SIM 上已经校正的热电偶探头；

- 传感器输入模块（SIM），简化接插热电偶探头线和校正过程。

- Validator 2000温度验证仪功能特性需求

  - Kaye 验证仪性能规格

| 性能规格 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 规格型号 | Validator 2000 |
| 模拟输入 | 最多可以连接36个传感器探头 |
| 热电偶探头类型 | T, J, K |
| 扫描速率 | 8 or 12个/秒输入at 50/60 Hz |
| 内部存储器空间 | 2Mb 数据存储空间 |
| 内置电池 | NiCad; 30分钟备用电池 |
| 输入阻抗 | 10KΩ |
| 输入电压 | 0 to 10 VDC |
| 分辨率 | 1:72,000 |
| 电压输入准确度 | 30天: ±(0.003% of reading + 2 counts + 4microvolts)； 1年: ±(0.006% of reading + 2 counts + 4microvolts) |
| 灵敏度 | 0.5 microvolts/count on most sensitive range |
| 电压温度相关系数 | ±(0.1 microvolts + 0.001% reading)/°C |
| 温度补偿系数 | ±0.01°C per °C |
| 环境温度 | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| 相对湿度 | 95% non‐condensing |
| 电源 | 90 to 250 VAC, 50/60 Hz |

  - 智能型温度标准装置

| 性能规格 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 规格型号 | IRTD-400 |
| 温度范围 | ‐195 至420℃ |
| 范围内精度 | ±0.025℃ |
| 分辨率 | 0.001℃ |
| 传感器 | 100 Ohm Platinum sensor |
| 外壳材料 | Inconel™ 600 |
| 浸入深度 | 102mm (4") |
| 校正 | NIST 可追溯，建议校正周期为1 年 |
| 测量采集速率 | 每秒30 个读数 |
| 使用环境温度范围 | 0 至60℃ (32 to 140°F) |
| 相对湿度 | 0 至95% 无冷凝 |
| 软件 | IRTDWin TM 软件用于离线时IRTD 探头的对比 |

  - 干井式温浴

| 性能规格 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 规格型号 | HTR400 |
| 温度范围 | 50°C ~ 400°C |
| 操作环境温度 | 5°C to 50°C |
| 设置点准确度 | 0.2°C@ 300°C; 0.3°C@ 400°C |
| 温度稳定性 | 0.02°C @ 300°C; 0.05°C @ 400°C |
| 传递校正准确度 | 50°C to 150°C: ±0.1°C |
| 加热时间 | 环境温度到90°C: 5分钟 90°C to 125°C: 3分钟 350°C: 25 分钟 |
| 插槽分布 | 2个标准插槽 24个热电偶插槽 |
| 显示 | LED w/0.01°C resolution |
| 计算机接口 | RS232 |
| 电源 | 230 V 50 Hz, 3 A 700 w |

  - 液体温浴

| 性能规格 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 规格型号 | CTR -80 |
| 温度范围 | -80 to 30°C |
| 温度稳定性 | ±0.006°C at –80°C (ethanol) ±0.010°C at 0°C (ethanol) ±0.010°C at 100°C (oil) |
| 温度均匀性 | ±0.008°C at –80°C (ethanol) ±0.012°C at 0°C (ethanol) ±0.012°C at 100°C (oil) |
| 浴槽体积 | 1 US gallon |
| 浸入深度 | 203 mm (8 in) max |
| 接触面积 | 108 mm2 (18 sq in) |
| 深度 | 457 mm (18 in) |
| 加热功率 | 700 watts 500 watts |
| 25°C 降到最低温度速率 | 90 minutes, typical with ethanol |
| 分辨率 | 0.01°C |
| 设置重复性 | ±0.01°C |
| 温度控制器 | 24-bit digital |
| 显示 | LED w/0.01 (Co or Fo) display resolution |
| 通讯 | RS-232 |
| 电源 | 230 VAC 50Hz, 8 A |

  - 高精度温度探头

- Teflon 热电偶探头：用于蒸汽灭菌器、冻干设备和低温设备的全密封高精度热电偶。连续额定温度：200ºC，可承受峰值温度：260ºC。

- Kapton 热电偶探头：用于隧道式烘箱和电烤箱等高温设备的验证。可承受温度为350ºC。

  - Validator2000验证软件

- 数据自动绘图功能；

- 实时打印功能；

- 数据分析处理功能；

- 热电偶（阻）校准程序；

- 验证数据能用U盘导出存档，以供追溯。

- 计量特性和校准要求

- 由于Kaye validator2000温度验证仪是由各组件组成，应考虑建立系统设备的测量不确定度的误差计算。传感器校准是验证的组成部分，总系统精度应包括从记录，以及温度参考和可追溯的温度标准产生的潜在的误差分析考虑。因此所有组件的误差是叠加到总系统误差上的，每一个组件的误差都是非常重要的。设定K=2时，

| Kaye 验证仪 | 0.022°C |
| --- | --- |
| IRTD 温度标准 | 0.025°C |
| 温浴 | 0.051°C |
| 系统总不确定度 | 0.098°C |

- 安全要求

应符合国内外职业健康安全、环境安全的法律法规的要求。

- 法律法规要求：

应符合以下法律法规要求，但并不限于以下规定，供应商应按照最新法律法规执行。

- 应符合《药品生产质量管理验证指南》2003年版

- 应符合《药品生产质量管理规范》2010年修订版

- 文件要求：

文件包括以下内容：

- 用户手册

- 操作说明、功能介绍和应急处理方法

- 现场安装操作指导

- 培训文件（操作、人员）

- IQ 文件规程

- OQ 文件规程

- SOP 文件

- 维护保养要求：

- Kaye validator2000温度验证仪预防性维修

- Kaye validator2000温度验证仪日常维修和保养

- Kaye validator2000温度验证仪故障维修响应时间和维修承诺

- 其他特殊要求：

- Kaye validator2000温度验证仪备件的购置及更换

如需指导如何填写请联系Kaye温度验证仪授权总代理埃登威系统公司021-55581219或登陆www.adev.com.cn 获取更多信息。