石油化工热电偶(阻)

应用

专业针对石油化工部门设计，可以直接测量-200℃～1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

工作原理

●热电偶的电极由两根不同导体组成。当测量端与参比端存在温差时，

就会 产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。

●热电阻是利用电阻与温度呈一定函数的关系原理。当被测介质中有温

差存 在时，就会产生热电阻，工作仪表便显示出热电阻所对应的温度值。

主要技术参数

产品执行标准

IEC1515       IEC584       IEC751       JB/T5518-91       JB/T5582-91

公称压力

一般是指在常温下，保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关，且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。

○测温范围及允差

●热电偶

| 型号 | 分度号 | 允差等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II |  |
|  |  | 允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ |
| HN-WNN | K | ±1.5℃ | -40～+375 | ±2.5℃ | -40～+333 |
|  |  | ±0.004│t│ | 375～1000 | ±0.0075│t│ | 333～1200 |
| HN-WNE | E | ±1.5℃ | -40～+375 | ±2.5℃ | -40～+333 |
|  |  | ±0.004│t│ | 375～800 | ±0.0075│t│ | 333～900 |
| HN-WNP | S | ±1℃ | 0～+1100 | ±2.5℃ | 0～600 |
|  |  | ±(1+0.003(t-1100)) | 1100～+1600 | ±0.0025│t│ | 600～1600 |
| HN-WNQ | N | ±1℃ | 0～+1100 | ±2.5℃ | 0～+1100 |
|  |  | ±(1+0.003(t-1100)) | 1100～+1600 | ±0.0025│t│ | 1100～+1600 |
| HN-WNN | B | - | - | - | - |
|  |  | - | - | ±0.0025│t│ | 600～1700 |

●热电阻

| 型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-WZP | Pt100 | -200～+500 | A级 | ±(0.30+0.006¦t¦) |
|  |  |  | B级 | ±(0.15+0.002¦t¦) |
| HN-WZC | Cu50 Cu100 | -50～+100 | - | ±(0.30+0.005¦t¦) |