维修主要有哪些方面？具体有哪些？

当冷热冲击试验箱出现没有电源的时候，那么可能是因为插头未插好或断线，还有一种可能是熔断器智开路。

处理这种方法很简单就是插好插头接好线，又或者更换熔断器；
   当温度不升，可能是因为设定温度低、加热器坏、控温仪坏、循环风机坏，处理这些的主要方法是：
   1、调整设定温度；

2、换加热器；

3、换控温仪；

4、换风机；
   冷热冲击试验箱的设定温度与箱内温度误差大，那么可能是因为温度传感器坏、设定温度微调器未调好；处理的方式：

1、换温度传感器；

2、调整微调器；

冷热冲击试验箱发生超温报警异常的时候，要检查设定温度低、控温仪坏等情况。主要方法是：
  1、调整设定温度；

2、换控温仪；