ZGY-III

变压器直流电阻测试仪

说

明

书

上海胜绪电气有限公司

一、概述

ZGY-III型变压器直流电阻测试仪是最近研制的第三代产品。采用了先进的大规模模数转换集成电路，使测量灵敏度高；数字显示直观清晰；仪器的自动化程度高；具有自动数字调零；对各种误操作有自动保护功能。测速比电桥快几十倍。非常适合与电力工业部门对变压器绕组、互感器、电机绕组等感性试品的直流电阻的测量。也可适合于开关接触电阻、电缆电阻及一般电阻的测量。

二、主要技术指标：

- 分辨率：1µΩ

- 测量范围：1µΩ~20KΩ   准确度：±0.2%

- 电源:   ~220V±10%   50Hz；  DC12V

- 使用环境温度：-10℃~40℃， 相对湿度：<85%；

- 重量：4Kg

三、使用方法：

- 测试线的连接方法：

将仪器的C1、P1、P2、C2端子与被测电阻按图1的方法连接好，这种连法，可消除A、B、C、D处的接触电阻，以及连线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C之间的电阻值。在使用中，如果本仪器随带的测试线长度不够，可用直径相当的导线将测试线加长。四根测试线的长度应相等

A       B                         C         D

C1     P1               （ 图1）            P2      C2

- 接地：

在环境电磁干扰严重或被测试品为感性时，应将仪器地端子与试品地（或大地）用导线连接好，以消除外界的干扰，测量的数据较稳定。

- 选量程：

先估计被测物的电阻大小，选择合适的量程。如果试品电阻值大致范围无法确定，可将量程选大一些。（在放电后调整量程）使显示值在（不管小数点）1999—19999之间为最佳量程，得到的数据精度最高，显示屏上显示“1”表示超量程。

- 调零：

当使用“20mΩ”、“200 mΩ”档时需调零。连好被测电阻后在“准备”状态下，调节“调零”旋纽，使其显示为零。其他的量程无需校准均能自动归零。

- 测量：

以上的准备工作做完之后，就可将“准备/测量”键置于“测量”位置，显示数据稳定后即可读数，并带上所选量程上的单位。注意试品的电感量越大数据达到稳定的时间越长。

- 放电：

关电源前，先将“准备/测量”键置于“准备”位置，再关机。如果是感性试品，仪器对试品自动放电。这时观察“放电指示”灯，待灯熄后，方能进行拆线操作，以免电感的反动势危害人身安全。每次测量完一组数据必须关机放电，再测量另处一组。

四、常见的故障及排除方法：

| 故障 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 液晶显示 屏无显示 | ①电源插头接触不良 ②电源保险熔断 | ①更换插头或插座 ②更换0.5A保险管 |
| 显示数据 异常 | C1、C2、P1、P2联接有误 或连接有短路或断路现象 | 检查连线或更换 |
| 显示数据 不稳定 | 测量大型感性试品时出 现不稳定现象 | 将仪器地、试品外壳、大地一同连接好 |

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 电 话： |  |
| 传 真： |  |
| 手 机： |  |
| 邮 编： |  |
| E_mail： |  |
| 网 址： |  |
| 地 址： |  |