AST-5直流电阻测试仪

操

作

手

册

上海端懿电气科技有限公司

一、概述

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，端懿公司利用自身技术优势研制了AST系列直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

二、安全措施

- 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

- 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

- 仪表应避免剧烈振动。

- 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

- 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

- 测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

- 在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

三、性能特点

- 仪器输出电流大，重量轻。

- 仪器最大可以输出5A电流。

- 仪器测量范围宽，0 -20kΩ，能测量110kV等级以下的所有感性直流电阻。

- 具有完善的保护电路，可靠性强。

- 立式机箱结构，便于现场操作。

- 具有音响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。

四、技术指标

- 输出电流：5A、1A 、100mA、<4 mA

- 量程：  0～20kΩ

3、准确度：0.2%±4μΩ

4、分辨率：0.1μΩ

5、工作温度：-20～40℃

6、环境湿度：≤90%RH，无结露

7、工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ

8、体积：长380mm宽230mm高250mm

9、净重：11.2kg

五、系统介绍

仪器面板见图一。

V+       V-

显示器

线

灰度调节    I+        I-

复位  ▼  选择                                箱

测试

图  一

- 电源开关：整机电源输入口，带有交流插座，保险仓和开关。

- ：接地柱，为整机外壳接地用，属于保护地。

- I+、I-：电流输出端子。

- V+、V-：电压输入端子,

- 显示器：128×64点阵液晶显示器，显示菜单、电流和电阻值。

- 灰度调节：可调整显示字符的对比度。

- 复位键：整机回到初始状态，切断输出电流。

- ▼：光标移动键，用于将光标在菜单各项之间移动，选中项，反白显示。

9、选择/测试键：选定菜单后按此键，改变菜单内容，在测试菜单下按此键仪器按选定量程启动进行测试，显示电阻值后，按此键1-2秒可重新启动，清除数据缓冲区中不准的旧数据。

六、测试与操作方法

- 接线：被测试品，通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。

2．量程选择：打开电源开关，显示屏上会显示如图二，这时可通过选择/测试键对所测试品电阻范围进行选择，每按一下选择键，显示屏上会滚动出现各量程， 5A、1A、100mA、<4 mA。

电  流：    5A

速  度：    快

测  试

图二  开机主菜单

3．速度选择：当选中“速度”菜单时，按选择键可以选择速度“快”和“慢”，仪器默认为“快”方式，当测量大容量变压器的低压侧等数据不稳定时，建议使用慢速方式测量，增强稳定性。

4．测试：当选择好菜单内容后，在“测试”菜单下，按下测试键就开始测试，显示屏指示充电电流值同时提示“正在充电请稍后”，当电流稳定后显示屏显示所使用的测试电流，同时提示“正在测试请稍后”，同时“测试”两字开始闪烁，之后显示电流值和电阻值按测试键可以重新测量但电流维持不变。

测试时当所选电流太小时，会提示“请换大电流”，因为电阻太小仪器测量不能满足要求，此时应更换大电流重新测试。

测试时当所选电流太大时，会提示“请换小电流”，因为电阻太大仪器测量电流充不上去，此时应更换小电流重新测试。

5．测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，同时放电，音响报警，这时显示屏回到初始状态，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

七、注意事项

- 在测量无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

- 有载调压的变压器测量高压侧电阻时从1或17最大电阻档开始测量。

- 在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。

- 选择电流时要参考技术指标栏内量程，不能超过量程和欠量程使用。

量程范围内尽量选用大电流以增强稳定性能，同时也应考虑试品电流的承受能力。

八、仪器成套性

| 直阻仪主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 测试线 | 一套 |
| 三芯电源线 | 一条 |
| 保险管2A | 两支 |
| 合格证/保修卡 | 一张 |
| 装箱单 | 一张 |
| 操作手册 | 一本 |

九、售后服务

仪器自购买之日起12个月内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。