ET2679型绝缘电阻测试仪

使用说明书

南京恩泰电子仪器厂

目     录

- 前言

- 技术指标

- 概述

- 工作原理

- 操作步骤

- 使用注意事项

- 附件

- 前言

感谢客户购买、使用我厂的产品，为保正用户安全、正确的使用本厂产品，敬请用户在操作之前详细阅读本说明书的全部内容。

如果用户在使用过程中有疑问，请与本厂或本厂授权的代理商进行联系。用户对本说明书如有不同理解，以本厂技术部门的解释为准。

本测试仪乃经工厂内部试验及检查，对其性能及规格方面也经测试而达到一定的水准。

本说明书适用于ET2679型绝缘电阻测试仪。请用户妥善保管本说明书，以保证仪器的正常使用。

二、技术指标

1、测试电压： DC 500V /1000V ±10%

2、测量范围： 500V  档   1MΩ～1000 MΩ ±5%±2个字

1000V 档   2MΩ～2000MΩ  ±5%±2个字

3、测试时间： 定时1～99s±5% 或00不定时∽

4、电    源： AC  220V ±10%  50Hz±5%

5、外型尺寸： 100(h)X285(w)X320(d)mm

6、质    量： 1.8kg

7、环境温度： 0～40℃

8、相对湿度： ≤75%RH

9、功率消耗： ＜10W

三、概述

ET2679型绝缘电阻测试仪是数字型的测试仪，广泛用于绝缘材料、电子元器件、各种家用电器、电子仪器等的绝缘电阻测试，也是科研单位、计量测试部门等单位的必备设备。

四、工作原理

本仪器测试方框图如下：

R1          Rx

高压直流

稳压电源

电源

数字表

V

R2          Ro Vin

Vref

启动

复位

本机应用7107双积分A/D转换器，采用除法电路，本机的测量精度仅取决于表头A/D变换器，与高压电源精度无关。

五、操作步骤

1、电源开关： 接通此开关，将测试线的二个插头分别插入测试端对应的二个插口（红对E，黑对L）。

2、电压选择： 按下去输出测试电压为1000V，反之为500V。

3、量程选择：

a)测试电压为 500V

| 20MΩ档 | 200MΩ档 | 2kMΩ档 |
| --- | --- | --- |
| 1MΩ—20 MΩ | 20MΩ—200MΩ | 200MΩ—1kMΩ |

b)测试电压为 1000V

| 20MΩ档 | 200MΩ档 | 2kMΩ档 |
| --- | --- | --- |
| 1MΩ—20 MΩ | 20MΩ—200MΩ | 200MΩ—2kMΩ |

注意：务必由低阻档至高阻档测试，当表头显示“1”溢出由低阻档换至高阻档进行测试，高阻挡测试低阻值时（不在量程范围内）表头显示的数字为非实际值。

4、测试时间：

a)  拨盘开关设定为00，不定时∝（任意时间）

b)  拨盘开关设定不为00的任一数即为该数的定时时间

5、测试过程： 先按下量程选择开关的20MΩ档，按启动开关，若表头有溢出符号“1”显示，说明被测值超出本量程档，则可换至200MΩ量程档测试，以此类推。

6、测量完毕，按复位开关，再取下被测物。

7、电源插座： 内装保险丝0.5A

六、使用注意事项

- 1、使用前的准备

在首次使用该测试器前，必需详细阅读测试器使用说明书，了解测试器的使用方法。或在熟悉本测试器人员的指导下进行操作，以免发生不必要的问题。如在使用中出现问题，应请熟悉本测试器人员帮助解决，或与生产厂家联系。

- 2、预热

测试器在测试前必须预热，以保证测试器的正常运行。测试器的预热时间为10分钟。

- 3、警告：

a)为安全起见，应尽量避免检测端短路，以免损坏仪器。

b)测试绝缘电阻时，务必由低阻档换至高阻档进行测试。

- 4、意外情况的处理

在使用过程中发生意外情况，如：机内严重打火、冒烟、出现焦糊味等特殊情况，请立即关机切断电源，由专职维修人员处理。注意：测试器在使用中出现故障，应由专职维修人员负责修理，也可与生产厂家或特约维修点联系。

七、附件及保修

附件

1、测试导线         一付

2、使用说明书       一份

3、合格证           一个

4、电源线           一根

用户收到仪器后，应开箱检查核对上述内容，若发生遗失，请立即与本厂或经销部门联系。

保修：自购买即日起，本厂负责保修12个月。

- 南京恩泰电子仪器厂

- 地址：南京市麒麟门开城路10号