实验室塑料器材的清洗和灭菌

实验室塑料器材的清洗和灭菌

所有的聚烯烃，如，低密度聚乙烯，高密度聚乙烯，聚丙烯和聚甲基戊烯，以及含氟聚合物，聚四氟乙烯，可溶性聚四氟乙烯，聚全氟乙丙烯，四氟乙烯和三伏氯乙烯共聚物，它们都具有憎水表面，持久耐用，易于清洗。塑料仪器的清洗不要用洗涤剂或百洁布，可以选用弱碱性清洁剂轻松地进行清洗。上述材料制作的仪器可在实验室自动清洗设备中进行清洁、干燥。与浸泡法相比，用实验室自动清洗设备进行洗涤更加温和。实验器具基础洗涤剂的时间仅仅是喷嘴喷撒时较短的冲洗时间。由于材质轻，我们建议使用洗涤网对其进行固定以免发生倾倒。用塑料包覆洗涤器中的金属篮可保护实验室仪器免受刮损。聚碳酸酯材质的仪器不可以用碱性溶剂进行清洗（PH>7）。

痕量分析中的清洗

为避免阴阳离子的残留，塑料仪器应在室温下用1N HCl或HNO3进行浸泡（最长6h），然后用去离子水进行冲洗。若痕量分析的范围是ng/g（ppb）或pg/g（ppt），可溶性聚四氟乙烯材质的容器最合适，因为它具有光滑的表面，易于清洗，而且无记忆效应。

塑料实验室器材的灭菌

高压灭菌（湿热消毒），其定义是：在最低120℃下饱和水蒸气（DIN58946-1，1987）的作用下对繁殖性微生物的破坏或不可逆钝化作用。DIN EN 285规定了以下最少作用时间（破坏时间+安全范围）：灭菌温度121℃—作用时间20min。关于正确的灭菌过程，包括生物安全（DIN EN 285），请致电有关人员。灭菌前请确认仪器上无残余污染物。否则在灭菌过程中会对残余物进行加热，导致高压灭菌过程中对塑料的破坏，而微生物可能受残余物的保护不能被有效消灭。为防止压力增大，容器要一直保持敞开状态。请确认容器螺帽或塞子打开以确保压力均衡。否则会引起容器的变形甚至爆裂。并非所有塑料都耐蒸汽消毒。例如蒸汽消毒会使聚碳酸酯其失去原有的强度。因此聚碳酸酯离心管不可蒸汽消毒。