手持式折射计(糖量计)使用说明

使用本仪器前请先仔细阅读使用说明书。

一、用途

1、可以用于测量瓜果、蔬菜的含糖量。

2、可以用于测量饮料、罐头、糖浆的含糖量。

二、使用方法

1、调节焦距

用手平端折射计，对准光线明亮的方向，眼睛贴近目镜，旋转调节手轮，调节焦距，至刻线清晰可见为止。

2、调整基准

首先掀开盖板，在棱镜表面1-2滴蒸馏水，压上盖板，用螺丝刀旋转调节螺钉，使目镜视场中的蓝白分界线与零刻度线重合。

注：VR104、114型用饱和氯化钠调零。饱和氯化钠的折射率：15℃调为29.9%，20℃调为29.6%，25℃调为29.2%。VR105、115型：在基准块光亮表面滴少许（约1/8滴）折光油，将基准块光面贴贴在棱镜表面后1/3处，用手轻轻压住，不得下滑，用螺丝刀旋转调节螺钉，使目镜场中的蓝白分界线与基准线（78.8%）重合。

注意：折光油务必滴少许。

3、测量指标读取

掀开盖板，用柔软的绒布，擦净棱镜表面，将1-2滴被测溶液滴在棱镜表面上，压上盖板，从目镜中观察蓝白分界线的相对可读，即可从蓝白分界线的刻度上读出数值。该数值即为被测液体的含糖量。

4、测量完毕

测量之后，有绒布蘸水擦净棱镜表面及盖板上的附着物，待干后，妥善保存于仪器盒内。

三、注意事项及维护

1、调整基准和测量溶液应在同一环境温度下进行。若温度变化，应每30分钟调整一次基准。

2、使用完毕后，用清水洗净棱镜头，严禁自来水洗整机，避免镜筒中进水。

3、该仪器是精密光学仪器，在使用及保养中应轻拿轻放，精心保养，对光学零件表面不应碰伤、划伤。本仪器应存放在干燥、无尘、无腐蚀气体的环境中，以免光学零件表面发霉生雾，在仪器的运输中应避免受到强烈震动。

4、特别注意棱镜表面不能磨伤，否则造成折光散射，无分界线，不能使用。

5、用户对该仪器如能遵守上述使用方法，则可保证仪器在使用过程中不发生故障。

www.yiqibank.com

上海凯士佰科技有限公司