正确选择万用表

精度引用误差就是仪表的基本误差，只有它才能代表仪表的精度。 根据国家标准GB776－76的规定，电工仪表的精度等级分为七级，它们与引用误差的关系列于表1中。 表1 精度等级; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.5; 5.0. 引用误差(％); ±0.1; ±0.2; ±0.5; ±1.0; ±1.5; ±2.5; ±5.0. 精度等级在万用表度盘上的表示形式及意义参见表2。 表2（表中以2．5级为例） 通常精度为0．l、0．2级的仪表作为标准仪表或用于精密测量；0.3-1．0级为电气工作实验用。万用表的精度范围在1．0－2．5级。1．0－1．5级为高精度万用表（如 MF18、MF12等），价格相应较高；一般万用表多为2．5级（如 MF30）。 灵敏度 灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标。由于驱动仪表测量机构偏转的能量是取自被测电路中的电流，所以，如果仪表指针较大幅度的偏转而用了较小的能量，它的灵敏度也就较高。 万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。其中直流电压灵敏度是主要指标。交流电压灵敏度由于表路设计因素，一般低于直流电压灵敏度。它们被分别以每伏多少欧（Ω/V）标印在表度盘上，使我们一目了然。表头灵敏度是表明表头的满度电流值，还包括表头内阻和线性两个指标，是计算表路的依据，同时也决定着整个万用表的电压灵敏度；其中表头内阻是指表针动圈和上、下两组游丝电阻值之和；线性是指通过表头的电流强度与表针偏转幅度相互一致性的程度，作为表盘刻度绘制的依据。在此重点介绍万用表的直流电压灵敏度。 大家知道，电压表作测量时，是与被测两点间并联的，由于电压表内阻的存在，就相当于在被测两点间并联了一只电阻，使被测两点间总阻抗降低；又加上它对电路的分流作用，使测得的电压值比实际值偏低。因此，在作电压测量时，要求万用表有较大的内阻（即灵敏度Ω/V数要高），以减小这种误差。 例如,MF30万用表直流电压挡的各量程为 0－1－5－25－100－500V，度盘上标有 20000Ω／V，则 1V量程内阻为20kΩxl＝20kΩ；5V量程内阻为20kΩx5＝100kΩ，以此类推。