一、概述

二、性能特点

三、技术指标及参数

四、面板及按键介绍

五、测试说明

六、使用注意事项

七、附件

八、售后说明

一、概述

在变压器出厂前及大修期间，变压器的空载、负载实验是变压器厂商及供电、用电部门检测变压器质量，降低供电损耗的重要实验项目。根据客户实际需求及现场实验条件，由我公司自主研制的JT3012型变压器损耗参数测试仪,具有测试数据准确、可靠，人机界面对话直观，操作简便，携带方便等性能特点，是变压器特性测试的更新换代产品，更是电力部门及变压器厂家的理想检测设备。

二、性能特点

  - 本仪器采用大屏幕背光汉字点阵显示屏，变压器的参数直接输入，方便、直观。

  - 空载或负载测试数据在屏幕上一次全部显示；负载损耗数据不需人为换算，屏幕上直接显示75度负载损耗值；空载测试时，具有三相平均电压大于400V自动锁存功能，且能随时锁存、解锁数据。

  - 该仪器具有打印功能，便于实验人员记录保存数据。

  - 该仪器可选配RS232串口，可通过计算机控制测试及显示数据。

  - 当测试电流≤70A，测试电压≤750V时，该仪器可直接测试。如需更大测试电流或电压，可外接CT或PT。

三、技术指标及参数

1．电压量程  0~750V（有效值）  精度：0.2级；

2．电流量程  0~70A （有效值）   精度：0.2级；

3．功率精度：0.2级；

4．仪器工作电源 AC220V±10%；

5．仪器外观尺寸 425×173×270（mm3）；

6．环境条件  -10℃~40℃，无淋雨及腐蚀性气体环境；

打印机

型

变压器损耗参数测试仪

显 示 屏

C         B        A

输      入

输      出

Uc     UB       UA

Ic         IB       IA

N

8

9

对比度

打印

确定

▽

5

6

7

2

3

4

0

.

1

复位

△

返回

AC220V

四、面板及按键介绍：

．

1.“对比度”钮：因显示屏根据外界温度的变化而略有变化，通过调节该钮可以使显示屏保持正常显示。

2．“复位”键：使仪器的设置恢复到默认状态。

3． 数字键“0~9，·”：按数字键可对变压器额定容量、一次电压、二次电压、CT、PT值进行输入或修改。

4．“打印”键：在测试数据锁存状态下，按打印键打印测试结果。

5． “↑↓”功能键：在主菜单中，按上下键，光标条循环移动而选择主菜单中各条目。光标条默认在“空载损耗测试”选择项。

6．“确认”键：在主菜单的折算温度项目条中，用于选择折算温度75度或105度；当光标条停在空载或负载损耗测试项目上时，按“确认”键开始空载或负载损耗测试。在测试结果中，确认键用于锁存或解锁测试数据。

7．“返回”键：当测试数据锁存后，按“返回”键返回到主菜单。

8． 输入“A相，B相，C相”：接三相功率调压器输出端。

9． 输出“Ia，Ib，Ic，Ua，Ub，Uc”：通过测试钳接被测变压器。

五、测试说明：

1．接线：

图二 直接电压、电流接线图

图三 三相三线，3CT、2PT接线图

图四 三相四线，3CT、3PT接线图接线图

2．操作

- 检查接线正确无误后，打开电源开关，显示屏显示主菜单，         如图五：

额定容量100KVA

一次电压10KV

二次电压0.4KV

CT值  1  PT值  1

环境温度 25℃

折算温度 75℃

空载损耗测试

负载损耗测试

图五 主菜单

根据被测变压器的参数，按数字键，分别输入变压器的额定容量，一次电压，二次电压。上述参数默认值分别为100KVA，10KV，0.4KV。

- 根据被测变压器空负载实验要求，当实验电流≥70A时外接CT，当实验电压≥750V时外接PT，这样在仪器主菜单的CT、PT选择项中，按数字键分别输入相应CT、PT值。CT、PT默认值均为1。

- 根据负载损耗实验要求，在当前温度下，测试的损耗值需要折算到75度（或105度时的损耗值）因此需要输入环境温度值和折算温度。环境温度值通过按数字键输入，折算温度值为选择项，按确认键选择。

- 按上下键选择“空载损耗测试”或“负载损耗测试”选项，按确认键可分别对两项参数进行测试。

现以被测变压器S7-630/10±0.5/0.4为例，具体说明操作过程：

在主菜单中，按“↑”或“↓”键，选中“额定容量100KVA”菜单项，分别按数字键“6，3，0”输入额定容量630KVA；按“↑”键，光标停在“一次电压10KV”项，按数字键“1，0”输入一次电压10KV；同样的方法输入二次电压0.4KV；根据当前环境温度，按数字键输入环境温度值。如环境温度为3℃，按数字键“0，3” 输入环境温度；根据变压器的绝缘等级，选择折算温度75℃或105℃，通过按“确认”键选择。按“↓”键，选择“空载损耗测试”或“负载损耗测试”项，按“确认”键开始测试。测试结果见图六、图七：

图六                        图七

空载损耗测试数据

Uab=400.1V  Ia=1.23A

Ubc=399.9V  Ib=1.20A

Uca=400.0V  Ic=1.23A

Up =400.0V  Ip=1.22A

Po =135W    In=43.3A

Io =2.82%

按确认键锁存/解锁数据

负载损耗测试数据

Uab=201.3V  Ia=1.72A

Ubc=201.1V  Ib=1.69A

Uca=202.2V  Ic=1.73A

Up =202.2V  Ip=1.71A

Pk =603W    In=1.73A

Uk =3.88%

按确认键锁存/解锁数据

随着调压器的调整，测试数据以500ms速度进行刷新。

测试结果中：

Uab,Ubc,Uca为三相线电压，Up为三相线电压平均值；

Ia,Ib,Ic为三相电流，Ip为三相电流平均值；

In为额定电流，输入额定容量，一次电压，二次电压后，仪器自动计算并显示；

Po为变压器空载损耗；

Io为变压器空载电流，Io=(Ip/In)*100%;

Pk为折算到75℃或105℃参考温度时的负载损耗；

Uk为折算到75℃或105℃参考温度时的阻抗电压；

空载测试时，当平均电压=400V时，仪器自动锁存所有测试数据。此时，按“打印”键可打印测试结果。测试过程中，如需锁存数据可按“确认”键；再次按下“确认”键可解除锁存，继续测量。

负载测试时，当测试电流Ia，Ib，Ic三相电流平均值Ip超过额定电流1/3时，可按“确认”键锁存数据。如实验条件允许，测试电流平均值尽可能接近额定电流值。测试电流平均值越接近额定电流值测试数据越准确。

- 按“打印”键打印测试结果，如图八。在打印结果中，日期、   实验人员、变压器编号均是在第一次打印时或按“复位”键后出现。以后不再打印。

Uab=400.1V  Ia=1.23A

Ubc=399.9V  Ib=1.20A

Uca=400.0V  Ic=1.23A

Up =400.0V  Ip=1.22A

Po =135W    In=43.3A

Io =2.82%

空载损耗测试数据：

变压器编号：

实验人员：

日期：

图八

六、使用注意事项：

1．仪器使用前应仔细阅读说明书。

2．仪器应有专业实验人员使用。

3．根据铭牌接线图正确接线。

4．根据变压器参数正确输入额定容量，一次电压，二次电压。当需外接CT、PT时，其值对应输入主菜单的CT、PT项。

七、附件：

1．说明书             一本；

2．保险管（2A）       二只；

3．测试线             一套；

4．保修卡             一张；

5．合格证             一张。

八、售后说明：

本仪器自出厂后，一年内如非人为原因造成的损坏，我公司免费负责维修，如使用年限大于一年，维修只收器件成本费。

一流的技术，一流的服务，是我公司对每一位客户的承诺。