GD2380

变压器空载短路测试仪

使

用

说

明

书

宝 应 高 电 电 力 设 备 厂

GD2380变压器空载短路测试仪使用说明

一、概述

变压器空载短路测试仪，采用数字同步采样技术，准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值，测量精度为0.2 级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等到特点。专门应用于电力变压器的电量的检测，该仪表可取代于九块同等级指针仪表，是传统电量测试仪表的理想换代产品。

二、原理简介

A、B、C三相交流电压（u）、电流（i）信号经高精度的电压互感器（PT）和电流互感器（CT）变换成对应的小信号。为保证采样的同时性，将这些信号分别输入到采样保持（S/H）电路，并经模拟开关输入到高精度，快速A/D转换器中，采样结果经 CPU 存贮在 RAM 中。根据数字采样原理，在输入信号的一个周期波形中采样足够点数N，利用以下公式并调用算法计算电压、电流、功率等参数的真有效值。

电压的效值 U=    ∑U21

电流有效值 I =    ∑i21

功率有效值 P =    ∑Uiii

式中N为采样点数，ui ，ii  (i = 0；1，···N—1)为 i 时刻的瞬时电压、电流值。

阻抗电压、空载电流等参数，将RAM中数据调出，经CPU运算后得到，并送回RAM。

将以上的数据计算结果送液晶屏直接显示，并实现打印，设定保存（E2 PROM）等扩展功能。（参见原理框图）

三、产品特点

1、采用240×64点阵液晶显示屏（带背光）同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等20个参数。

2、可测试空载和短路试验所需的电量参数。

3、线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。

4、保证功率因数0.000～1.000的准确测量，尤其适用于低功率因数负载的检测。

5、方便的锁存功能保证测量数据的同时性及操作的方便性。

四、技术指标：

| 参 数 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 电压（V） | 量程500V±（读数的0.1%+量程的0.1%） |
| 电流（A） | 量程80A±（读数的0.1%+量程的0.1%） |
| 功率（W） | ±（读数的0.1%+量程的0.1%） |
| 功率因数 | 范围0 ～1 精度±5个字 |
| 频 率 | 40～60Hz 0.05% |
| 整机功耗 | 小于18AV |
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz |
| 使用环境 | 工作温度0～40℃ 相对湿度30%～90% |
| 外形尺寸 | 390×310×170（mm） |
| 重 量 | 6kg |

五、使用方法

面板

前面板中间为240×64点阵液晶显示屏,右面有“4L／３Ｌ、锁存、打印、设定、∧、∨、＞、＜、●”共九键，左面下电源开关、电源指示灯。

显示方式分别为空载试验、短路试验，开关状态为空载试验，按“∧”键实现显示方式转换。

空载试验显示方式如下：

空 载 试 验 Vol(V) Cur(A) Pow(W) Factor A 0.0 0.000 0.0 0.000 B 0.0 0.000 0.0 0.000 C 0.0 0.000 0.0 0.000 E 0.0 0.000 0.0 0.000 io=0.0000% F=0.00Hz

短路试验显示方式如下：

空 载 试 验 Vol(V) Cur(A) Pow(W) Factor A 0.0 0.000 0.0 0.000 B 0.0 0.000 0.0 0.000 C 0.0 0.000 0.0 0.000 E 0.0 0.000 0.0 0.000 F=0.00Hz UK=0.0000% UK75=0.0000% PK75=0.0W

空载及短路试验中A、B、C、字符后的各行分别显示对应各相电压VoI（V）、电流Cur（A）、功率Pow（W）及功率因数Factor，E字符后的一行显示电压平均值VoI（V）、电流平均值Cur（A）、总功率Pow（W）及功率因数Factor。F显示频率、UK显示阻抗电压、UK75显示在75℃下阻抗电压、PK75显示75℃下短路损耗、io显示空载电流百分数（%）。

为完成各功能操作，九个按键功能如下：

4L/3L键：连续按该键，键上的两个指示灯4L/3L循环点亮，当4L指示灯亮，仪表处于“三瓦法”测量；当3L指示灯亮，仪表处于“二瓦法”测量。

锁存键：按下该键，对应指示灯亮，表明仪表处于锁定状态，再按该键，指示灯灭，仪表退出锁定，恢复正常测量状态。

打印键：按下该键，仪表以显示固定的格式打印按键瞬时的所有测量值。（打印机须处于连机状态）

设定、∧（数字增加）、∨（数字减小）、＞（闪动位右移）、＜（闪动位左移）、●（小数点）共六键完成参数设定功能。

测试前需正确地设定参数，按设定键，显示：

Ku：﹡﹡﹡﹡﹡ Ki：﹡﹡﹡﹡﹡ Uo：﹡﹡﹡﹡﹡ KV T：﹡﹡﹡﹡﹡ t：﹡﹡﹡﹡﹡℃ Ee：﹡﹡﹡﹡﹡ KVA U：﹡﹡﹡﹡﹡V

Ku：表示电压倍率（升级备用）；

Ki：表示电流倍率（升级备用）；

Uo：表示高压额定电压；

T：表示铜材或铝材（铜：235、铝：225）；

t：表示温度；

Se：表示额定容量；

U：表示低压额定电压。

按下电源开关，电源指示灯亮。

六、供货成套性

1、变压器空载短路测试仪壹台

2、测试线壹套

3、电源线壹根

4、0.5A保险丝贰只

5、使用说明书壹份

6、产品合格证及保修单壹份。

宝应高电电力设备厂

电话：0514—88779136