3261-E14

数字折光仪 RX-5000α操作指南（供参考）

- 使用注意事项

关于安全事项请阅读随机操作手册

- 安装

电源：AC100-240V(50/60HZ)

使用环境温度：5-40℃

折光仪是精密仪器，不能放置在阳光直射，灰尘和震动等不良场所

- 名称和元件功能

3.1 RX-5000α本体

a)样品台  b)镜面  c)盖板  d)电源开关 e)电源插孔

f)打印机输出端子 g) RS-232输出端子 h)冷却吸入风扇 i)排风扇

3.2 RX-5000α控制面板

a)模式号：指示测量和检测方法  b)日期和时间  c)量程名称  d)测量值

e)测量温度（FIX）  f)当前温度  g)设定温度  h)SW1,SW2,SW3和SW4开关  i)启动键（START）

3.3 数字打印机DP-RX(可选件)

a)打印纸盖  b)切出纸  c)电源开关  d)送纸开关  e)在线开关  f)电源灯

g)在线灯  h)离线灯

a)串行输入口  b)并行输入口  c)电源

- 连接

测量显示画面

建立菜单

设置密码

RX-5000α有密码设置功能：有2种 用户水平和系统水平

用户水平：

最多可以设置5个不同密码（ID）

管理员可以改变全部操作，用户或客户只能进行测量和调零操作。

系统水平：

Level3:任何操作

Level2:除了送电和测量之外的其它操作

Level1:用于MENU画面中信息的操作或改变

Level0:用于设定密码和建立系统水平。

用户水平和系统水平的组合

用“O”标记的项目，不需要密码，任何用户水平都可以操作。

5.设定测量画面

测量画面有3种，用SW4选择。

5.1 MODE-1:操作在恒温模式。温度可由用户自由设定。在镜面上滴上样品后，按START键。样品达到目标温度后，测量被进行。

5.2操作在恒温模式。温度可由用户自由设定。在镜面上滴上样品后，按START键仪器以固定间隔测量折光率和温度并且显示在目标温度下估计值。如果用很短时间在这模式下操作，在开始测量之前样品还未到达目标温度，则这模式下的测量正确度比MODE-1差。

（如果目标温度，实际温度和样品温度相同，则测量所需时间要比MODE-1长。

5.3 MODE-3:当样品滴在镜面后按START键，仪器立即开始测量。4秒钟后显示测量值。但按START后，可以手动延迟开始测量的时间。（WAIT TIME功能。）。用户可以自由地开关恒温模式。

6.如何去设定模式

按SW3(MENU)键显示SET UP MENU画面。

确认箭头直指1 MODE,然后按SW1(ENTER)键。如箭头不在这位置，请使用SW2(↓)或SW3(↑)键移动至“1 MODE”.然后按SW1(ENTER)键。

画面如图11-1所示。用SW2或SW3去改变。SW4(QUIT)去退出。

- 如何进行测量

  - 在MODE-1下测量

测量前仪器送电后等待当前温度（PRESENT）与目标温度（TARGET）在±0.5℃（19.5℃-20.5℃，当目标温度被设定在20.00℃）。清洁镜面和样品台，将至少0.1ml的样品滴加在镜面上。图13-10

为了保证测量准确，请盖上盖板。图13-11

按START键，画面显示图13-12，13-13或13-14.

﹡按SW4(QUIT)可以中断测量程序，但是当前温度到达目标温度则不能取消。

当当前温度到达目标温度，则仪器开始测定。4秒钟后画面显示图13-15，13-16或13-17。如有打印机，则打印结果。测量完成。