质量保证

MELLER公司提供自销售日起一年的本机（不包括配件）售后保证，但不包括使用不当所造成之损坏；客户若需要维修，请与本公司联系好之后将仪器寄回本公司，MELLER公司将免费（指保修期内非人为因素所造成之损坏）维修仪器内部的损坏。

注：以上所述内容之解释权归MELLER公司所有！

使用说明书

工业pH/ORP测试仪

型号：MP113□

# MELLER

## INSTRUMENT CO.,LTD

用户须知

- 使用时请遵守本说明书之操作规程及注意事项。

- 在使用过程中若发现仪器工作异常或损坏请联系经销商或MELLER公司，切勿自行修理。

- 为使测量更精确，仪器须经常配合电极进行校正；若您的电极购买时间已近一年，请注意更换。

- 执行校正工作之前请将仪器上电预热约半个钟头。

- 仪器使用满一年后须送计量部门或MELLER公司检定，合格后方可再用。

- 本仪器只有一个电极输入端，即在使用pH模式时应安装pH电极，在使用ORP模式时应安装ORP电极。

- 因产品更新换代，本说明书如有变动恕不另行通知。

1

操作出错解答

1．pH模式下跳变为ORP？

答：mV键按一循环。也可能：按下ENT键。

2．ORP模式下跳变为pH？

答：pH键按一循环。也可能：按下CAL键。

3．pH模式下执行校正后跳变为ORP？

答：应按下CAL键而错按下了ENT键。

4．ORP模式下执行校正后跳变为pH？

答：应按下ENT键而错按下了CAL键。

5．执行特殊功能操作后没改变？

答：pH模式下执行特殊功能操作后未按pH键执行一个循环；

ORP模式下执行特殊功能操作后未按mV键执行一个循环。

特殊功能操作的正确方法是：在关机状态下按住欲转换功能的相应键再开机，等显示相应提示后放开按键，之后按所在工作模式下的菜单键执行一个循环即可。

6．接继电器控制端后开机烧了电源线？

答：接线方法有误，请参考（继电器控制说明）部分。

7．接上仪器电源线后开机不显示？

答：接错电源，一般可闻到异味或看到仪器冒烟。

30

ORP出错解答

1．数字胡乱跳动？

答：可能指示、参比接线处漏电，尝试用无水酒精擦拭接线端子，并保持接线处湿度满足技术要求。

2．无控制信号输出？

答：检查屏幕是否处在正常模式。

3．感觉测量值不准？

答：将电极取出按说明书清洗并校正，如在校正过程中无法校正，请尝试更换电极。

4．电极反应较慢？

答：当球泡被脏物覆盖、液接界被脏物堵塞，反应会变慢，请尝试清洗。

5．电极放入任何溶液中mV不变？

答：电极球泡已破裂，需更换电极。

电极与仪器接线处脱落，请检查。

电极电缆内部断裂，请更换或送回修理。

29

概述

MP113□系列微电脑工业控制仪表是用于测试溶液pH/ORP值的精密仪表，其功能全.性能稳定.操作简便等特点，使其成为工业企业测试和控制pH/ORP领域的理想仪表。

MP113□系列仪表采用带背景光LCD显示，具备错误指示；自动温度补偿；双点校正；隔离式4～20 mA电流输出；双组继电器控制，迟滞量可调，高低点报警指示；掉电记忆，无需后备电池，资料保存十年以上。

MP113□系列仪表可配各种类型pH/ORP电极。

2

技术性能

- 测量范围：	pH	-4.00~18.00pH

ORP	-1999~+1500mV

- 分辨率：0.01 pH; 1mV

- 精确度：(0.05 pH; (1mV

- 稳定性：≤0.02pH/24h; ≤3mV/24h

- pH校正认可范围  零点	±1.45 pH

斜率	±30%

- pH标准液	4.01/6.86/9.18

4.00/7.00/10.01

- ORP标准液	任意标准液

- 控制范围：	0~14.00pH; -1000~+1000mV

- 温度补偿：	0~99.9℃(pH)

- 输出信号：	4~20mA的隔离保护输出

- 控制输出方式：ON/OFF继电器输出接点

- 继电器承受负载：最大交流230V	5A

最大交流115V	10A

- 继电器迟滞量：	可自由调整

- 电流输出负载：	允许最大负载为500(

- 对地电压绝缘度：	最小负载为500VDC

3

特殊功能设定

注意：以下特殊功能设定提供特殊场所使用。

- 接上电源前按住mV键不放，再接通电源，

等出现F1再放开按键，可改变此仪器为不可

校正ORP控制器。（重复操作一次可恢复原状）

- 接上电源前按住+键不放，再接通电源，

等出现F3再放开按键，可改变4~20mA输出

成20~4mA输出。（重复操作一次可恢复原状）

28

信号输出

4~20mA电流输出，输出负载小于500(。机器出厂时将输出电流定义为：-1000mV为4 mA；1000 mV为20 mA。

输出电流（mA）＝（D+1000）×0.008＋4.00

误差（Error）＝±0.04mA

D：LCD所显示的mV值

-1000mV≤D≤1000 mV

27

- 讯号输入阻抗：	≥1×1012(

- 工作电压：		230VAC(10%、50/60Hz

- 尺寸：			96×96×115mm

- 开孔尺寸：		91×91mm

- 重量：		1Kg

- 仪器的工作条件：

- 环境温度：5~35℃

- 空气相对湿度：	≤80%

- 除地球磁场外周围无强磁场干扰。

功能配制

MP113A：		具有显示、高低点控制、迟滞量调节、电流输出。

MP113K：	具有显示、高低点控制、迟滞量调节。

MP113D：	只具有显示功能。

MP113I：	具有显示、4~20mA电流输出。

4

安装步骤

在仪表柜或安装面上开出一个矩形切口（见图1）。

图1

5

控制部分补充说明

当仪器显示值高于高点设定值时，高点继电器会吸合，高点报警指示灯亮。

当仪器显示值低于低点设定值时，低点继电器会吸合，低点报警指示灯亮。

例如：	当一含6价铬废水，需调整6价铬为3价铬后排放。

分析：	需加还原剂处理。首先将废水pH调整至2.5（氧化还原需要），可将ORP高设定点设为280mV，迟滞量调整为20mV，将高点控制接线端子的COM（公共，R3）端与电源一端相连，NO（常开，R2）端与加药泵一端相连，加药泵的另一端与电源另一端相连组成回路。当水ORP值高于300mV时，继电器吸合，启动加药泵加还原剂；当水的ORP值低于260mV时，继电器断开，停止加药。此时水中6价铬含量已达到国家排放标准，将pH再次反调至8.5即可排放。

26

设定控制程序

高报警点设定

①	按mV键使LCD显示H――，此时高点报警指示灯也会闪烁，机器已进入高点报警设定状态。

②	按+或-来确定高点控制数值。

③	按ENT键，完成高点设定并进入控制模式。

低报警点设定

①	按mV键使LCD显示L――，此时低点报警指示灯也会闪烁，机器已进入低点报警设定状态。

②	按+或-来确定低点控制数值。

③	按ENT键，完成低点设定并进入控制模式。

注意：		用户如只需进行单点控制，那么对以上设定程序选一即可。用户进行操作完毕后，如屏幕不处于正常模式，请按mV键使屏幕出现“— — .— —”再放开按键，即显示进入正常模式。

25

固定支架安装

将仪器后部从开口正面插入，将两根锁紧条装上并锁紧（见图2）。

图2

6

前面板说明

图3

7

⑤ 电极从第一标准液中取出，清洗干净，吸干水分，插入第二标准缓冲液（256 mV）中，轻轻搅拌几下，等控制器显示数字稳定。

⑥	按mV使LCD出现SLOPE指示，还有BUF和测量数字闪烁，这时表示机器等待斜率校正。

⑦	按+或-键，键入第二缓冲液的电位（256 mV ），按ENT键，此时斜率校正完成。

24

ORP部分

校正程序

注意：	在确保电极、电源以及其它接线端子正确接线后，方可进行校正程序。

MP113ORP仪在校正过程中可由用户任意设定校正数值，在此向用户提供两种标准液的配制方法：

86mV：标准7.00pH缓冲液中加入稍过量醌氢醌。

256 mV：标准4.00pH缓冲液中加入稍过量醌氢醌。

（标准液的保存时间为一周）

- 接通电源后，稍等片刻至LCD显示正常mV数值。

- 电极清洗干净，并用滤纸吸干水分，将电极插入第一标准缓冲液中（86mV），轻轻搅拌几下，等控制器显示数字稳定。

- 按mV键使LCD出现STAND指示，还有BUF和测量数字闪烁，这时表示机器等待零点校正。

- 按+或-键，键入第一标准液的电位（86 mV），按ENT键，此时零点校正完成。

23

1：高点报警指示灯

2：液晶显示屏

3：低点报警指示灯

+键：增加数值

-键：减少数值

mV键：ORP菜单选择

ENT键：ORP确定操作

pH键：pH菜单选择

CAL键：pH确定操作

8

后面板说明

图4

9

pH出错解答

1．屏幕出现E.rr?

答：pH超出量程范围。可能：指示电极接线断开。

2．数字胡乱跳动，与水质不符？

答：可能指示、参比接线处漏电，尝试用无水酒精擦拭接线端子，并保持接线处湿度满足技术要求。

3．无控制信号输出？

答：检查屏幕是否处在正常模式。

4．感觉测量值不准？

答：将电极取出按说明书清洗并校正，如在校正过程中无法校正，请尝试更换电极。

5．电极反应较慢？

答：当温度较低时，电极内阻增大，反应会变慢。

当球泡被脏物覆盖、液接界被脏物堵塞，反应会变慢，请尝试清洗。

6．电极放入任何溶液中pH不变？

答：电极球泡已破裂，需更换电极。

电极与仪器接线处脱落，请检查。

电极电缆内部断裂，请更换或送回修理。

22

继电器控制说明

- 如控制负载额定电流小于继电器所承受电流时，可按下图进行连接。（电源1不可超过220V）

- 如控制负载额定电流大于继电器所承受电流时，需加接交流接触器，可按下图进行连接。

21

- Ref：参比电极

- 空

- NO：高点继电器常开端

- COM：高点公共端

- NC：高点继电器公闭端

- NO：低点继电器常开端

- COM：低点公共端

- NC：低点继电器公闭端

- TEMP：温度补偿

- TEMP：温度补偿

- 4~20 mA +

- 4~20 mA –

- 空

- 220V AC

- 0V AC

- 接地

注：以上为MP113A机型．

MP113I机型无3~8功能．

MP113D机型无3~8；11~12功能．

MP113K机型无11~12功能．

10

pH部分

校正程序

- 校正工作之前，请检查仪器接线是否正确。

- 接通仪器电源。将出现初始屏幕，随即进入正常显示。

- 将电极用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH6.86中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。（下图数值仅供参考）

11

pH标准缓冲液标准值

| TEMP℃ | 4.000 | 4.010 | 6.860 | 7.000 | 9.180 | 10.010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.003 | 4.003 | 6.982 | 7.119 | 9.460 | 10.321 |
| 5 | 3.998 | 3.999 | 6.949 | 7.086 | 9.392 | 10.248 |
| 10 | 3.996 | 3.998 | 6.921 | 7.058 | 9.331 | 10.181 |
| 15 | 3.996 | 3.999 | 6.898 | 7.035 | 9.276 | 10.120 |
| 20 | 3.999 | 4.002 | 6.878 | 7.015 | 9.227 | 10.064 |
| 25 | 4.004 | 4.008 | 6.863 | 7.000 | 9.183 | 10.014 |
| 30 | 4.011 | 4.015 | 6.851 | 6.988 | 9.143 | 9.968 |
| 35 | 4.020 | 4.024 | 6.842 | 6.979 | 9.107 | 9.928 |
| 40 | 4.030 | 4.035 | 6.836 | 6.973 | 9.074 | 9.891 |
| 45 | 4.042 | 4.047 | 6.832 | 6.969 | 9.044 | 9.855 |
| 50 | 4.055 | 4.060 | 6.831 | 6.968 | 9.017 | 9.831 |

仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差

20

特殊功能设定

- 接上电源前按住CAL键不放，再接通电源，等出现F2再放开按键，可改变校正缓冲液成6.86/4.01/9.18或7.00/4.00/10.01标准液组。（重复操作一次可恢复原状）

- 接上电源前按住+键不放，再接通电源，等出现F3再放开按键，可改变4~20mA输出成20~4mA输出。（重复操作一次可恢复原状）

- 接上电源前按住-键不放，再接通电源，等出现F4再放开按键，可改变机器成锑电极专用控制器。（重复操作一次可恢复原状）

pH锑电极：可抗氢氟酸电极，可用于高温条件，半导体场合常用的pH电极。

19

- 按pH键使屏幕出现STAND指示，还有

BUF 和6.86交替闪烁，表示机器等待零点

校正。

- 按CAL键之后，屏幕显示有STAND指示无BUF和6.86交替闪烁，说明仪器零点校正已完成，此时仪器处于零点校正之后的测量状态，这时仪器没有控制信号输出。

12

- 将电极从标准缓冲液pH6.86中取出，清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH4.01（或pH9.18）中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。（下图数值仅供参考）

- 按pH键使屏幕出现SLOPE指示，还有BUF 和4.01交替闪烁，表示机器等待斜率校正。

- 按CAL键之后，屏幕显示有SLOPE指示无BUF和4.01交替闪烁，说明仪器斜率校正已完成，此时仪器处于斜率校正之后的测量状态，这时仪器没有控制信号输出。

13

信号输出

4~20mA电流输出：

输出负载小于500Ω

I误差:±0.04mA

输出电流I=D×（16/14）+4.00

注：I为输出电流值，4 mA≤I≤20 mA

D为仪器显示pH值，0.00pH≤D≤14.00pH

注：MP113D．MP113K无此功能！

温度补偿

本仪器为自动温度补偿，当不接温度探棒时，仪器默认为25℃。若需温度补偿时，在9与10端接上PT1000温度探棒即可。

出错显示

当测量值超出测量范围时屏幕会显示“E.rr”。

18

低报警设定

- 按pH键使LCD显示“L— —”与“4.00” 交替闪烁，此时低点报警指示灯也会闪烁，机器进入低点报警设定状态。

- 按+或-来确定低点控制数值。

- 按CAL键后屏幕如下图，完成低点设定并进入控制模式。

17

- 按pH键使屏幕显示下图所示模式，校正工作完成。

在校正工作中，可能由于标准液错误或电极原因，使仪器测量值超出零点或斜率认可范围，则仪器将无法进行校正工作。

14

继电器迟滞量调节

为避免继电器不停跳动或控制溶液pH值幅宽，本仪器设此功能，具体操作如下：

按pH键使屏幕出现—d—和一数值交替闪烁，表示机器等待继电器迟滞量调节。

此时按+或-键来调节继电器迟滞量（调节范围为0~14，客户可根据需要在此范围调节，仪器出厂时初始值为0.10），调节好之后按CAL键，显示下图所示模式。

仪器即记忆该数值，调节工作完成。

注：MP113D．MP113I无此功能！

15

设定控制程序

高报警点设定

- 按pH键使屏幕出现“H— —”与“10.00”交替闪烁，此时高报警指示灯也会闪烁，机器已进入高点报警设定状态。

- 按+或-来确定高点控制数值。

- 按CAL键后屏幕如下图，完成高点设定并进入控制模式。

16