JT-C50墙面地面水分仪使用注意事项

1、该水分仪为接触式测量仪器，测量前提是仪器的三个感应探头要与被测量物体充分接触。

2、测量时，手握仪器下半部，仪器的机身与被测量物保持平行，将仪器的三个感应探头轻轻压在被测量物表面即可。

3、由于高周波具有较强的穿透性，在测量被测物时，周围若有金属会导致测量不准确。因此，测量时，仪器探头周围不应有金属物或其他感应物。

JT-C50墙面地面水分仪使用注意事项

墙面地面水分仪使用步骤

1、手持仪表，探头勿与被测物接触，按下ON按钮，液晶屏上显示在00.0±0.5以内。如不在此范围内，应缓慢调节调零旋钮（ZERO），使数字显示在0±00.5以内即可。

2、手持仪表，将探头轻轻压在被测物表面，待数字稳定后显示的数字为被测物的水分值。

3、测量墙面选用第4档位；测量地面选用第6档位。

JT-C50墙面地面水分仪使用注意事项

4、仪器在测量大理石、石膏板、泥坯、防火板等的水分时，需要进行校验。例如测量某被测物时，该被测物样品水分为15%，则调整档位圆盘直至仪器显示器上显示的测量数据也为样品的水分“15%”，如此时圆盘指向第七档，那么以后测量该被测物就选用第七档。

5、更换电池：当调零旋钮不能调节到0±00.5以内或数字无规律显示上跳时，或显示屏左上角显示LOBAT时，请更换一节9V（6F22）电池。如电池有电，打开仪器前盖，拿出小螺丝刀调仪器下方的小铜螺丝（电位器），如是正值调不到零，逆时针调整；反之顺时针调整