BYS-Ⅱ标养室温湿自控仪安装及使用方法

1、 安装方法

（1） 首先将控制仪固定在养护室外，选择最近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好，温湿度传感器分别按编号、连接控制仪。

（2） 然后将主机放于养护室中心位置，用水管将增湿器的进水口与自来水管连通，打开水龙头（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于电热管，以免电热管脱水烧毁，加热加湿插头分别插在控制仪的插座上。

（3） 空调器安装前需将遥控控制系统拆掉，然后将压缩机的电源插头直接接在制冷插座上。

（4） 在安装时必须接好地线，电源须经单用闸刀开关才能接至控制仪上。BYS-Ⅱ标养室温湿自控仪安装及使用方法

2、 使用方法：

（1） 仪器出厂时已按控制20±2℃设定好工作程序，用户不必再设定。

（2） 利用空载情况下，对控制仪进行试运，当输出信号无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿）的电源插头分别插入控制仪后的插座上，接上水源即可工作。

注意事项

1、 控制仪外壳必须可靠接地。

2、 加湿器内严禁缺水，以免将加热管、加湿器烧坏，进水阀不应关闭也不要开的过大。

保温不良或容积太大，用户需另配加热器，控制信号可由控制仪引出。

4、 本控制仪应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质的环境中使用。

5、 因质量问题而引起的故障，自出厂之日起负责保修半年。

6、 使用本仪器的用户，如果电压不稳定，必须安装稳压电源，本仪器电压220±10％V。BYS-Ⅱ标养室温湿自控仪安装及使用方法