HBY-Ⅲ型砂浆标准养护室控制仪安装使用及注意事项

1、安装方法

(1)首先将控制箱固定在养护室内,注意喷雾口方向。选择适当位置将温湿度探头固定在养护室内,湿度传感器水泡加注室温净水。

(2) 然后将抽湿机放于养护室中心位置，

(3) 在安装时必须接好地线，电源须经闸刀开关才能接至控制仪上。

(4) 打开控制箱下门，将加湿器水箱取出，在水箱中加注净水后按原位放入，盖好喷口。

2．使用方法：

(1) 对控制仪进行试运行，当输出信号无误后，把抽湿机的电源插头插入控制仪身后的插座上。

(2) 抽湿器、加湿器、湿控制仪的使用详见相应的说明书（附）。

(3) 按湿控制仪使用说明书设置好湿度上下限。

HBY-Ⅲ型砂浆标准养护室控制仪安装使用及注意事项

注意事项：

1、仪器外壳必须可靠接地。

2、加湿器内严禁缺水，以免将加湿器烧坏。请按时加净水。

3、抽湿器必须定期排水。

4、本控制仪应置于相对湿度≤80%的无腐蚀性介质的环境中使用。

5、因质量问题而引起的故障，自出厂之日起负责保修半年。

6、使用本仪器的用户，如果电压不稳定，必须安装稳压电源，本仪器电压220V±22V。HBY-Ⅲ型砂浆标准养护室控制仪安装使用及注意事项