手动混凝土贯入阻力测定仪的标定

手动混凝土贯入阻力测定仪的标定按计量法规定，手动混凝土贯入阻力测定仪一年检定一次，且由当地计检局指定的法定计量部门进行。本机在使用中，除法定计量部门外，用户请勿随意进入标定状态，否则会将内部数据搞乱，本机将不能正常使用。

仪器通电10分钟后在试验状态下用三等标准测力计进行，手动混凝土贯入阻力测定仪标定步骤如下：

1．  按“清零”键清除传感器初值，再按“标定”键，系统显示“00” ，同时数显板上第一个灯（标定灯）亮，表示标定零点，再按“标定”键，系统显示“10”。

2．  平稳加载，开始检定，从额定载额的10%开始检定，检定应为六点，（六点应为最大负载的10%、20%、40%、60%、80%、100%），当数显板显示接近额定载额的10%时，缓慢加载，慢慢逼近额定载额的10%。到达的同时按下“标定”键，10%点位完成。同样依次标定20%、40%、60%、80%、100%。当完成100%时，系统自动退出标定状态。但必须全部完成后，系统才保存本次标定值。

如下所示：

先确认零点，系统显示“00”，在零点状态按“标定”键，系统显示“10”，平稳加载，加荷应慢速均匀，加荷至第二点的标准值时（如HG-1000S贯入仪的10%为100.0，以测力环为基准）时，同时按下“标定”键，显示屏显示“20”，20%为200.0，以测力环为基准）时，同时按下“标定”键，显示屏显示“40”，然后继续加荷至第三点的标准值时（如HG-1000S贯入仪的40%为400.0，以测力环为基准）时，同时按下“标定”键，显示屏显示“60”，然后继续加荷至第四点的标准值（如HG-1000S贯入仪的60%为600.0，以测力环为基准）时，同时按下“标定”键，显示屏显示“80”，然后继续加荷至第五点的标准值时（如HG-1000S贯入仪的80%为800.0，以测力环为基准）时，同时按下“标定”键，显示屏显示“100”，然后继续加荷至第六点的标准值时（如HG-1000S贯入仪的100%为1000.0，以测力环为基准）时，同时按下“标定”键后本仪器自动退出标定，并保存。

3. 如果标定的数字显示和测力计显示差值比较大时，要标定两次，一般只需一次。手动混凝土贯入阻力测定仪的标定