LY-20A型沥青延度仪工作原理及注意事项

本仪器主要由机械拉伸装置、温度控制装置和液晶显示器部分组成。

1.机械拉伸装置由低速电机驱动,通过变速箱传动齿轮齿条,使其从一端向另一端移动.在传动装置上还设有变速机构,可以获得50 mm/min和10 mm/min两种不同的拉伸速度.

2.温度控制装置由制冷系统(压缩机、冷凝器、风机等)和加热器、水泵、水箱等组成.通过水泵循环,使水槽内水温在5-50℃恒温可调.

3.延度液晶显示器能直接显示三个试件的延伸长度,并能自动计算、显示三个试样延度的平均值.

LY-20A型沥青延度仪工作原理及注意事项

(1)   LY-20A型沥青延度仪必须使用有良好接地保护的标准插座;

(2)   开机时,为了保护压缩机, 仪器设有延时保护装置,不是故障;

(3)   仪器使完毕,先关闭所有功能开关,再关闭总电源开关;

(4)   严禁水槽内无水时开启制冷或加热系统;

(5)   水流循环发生异常(水管堵塞或水泵堵转、声音异常等不能正常工作情况)，则水槽内传感器不能确切反映水箱内温度，应立即切断仪器电源，切不可继续试验，否则水箱易破裂！（6）仪器应放在干燥通风的地方，由专业人员看管操作

LY-20A型沥青延度仪工作原理及注意事项