马歇尔电动击实仪操作规程

一、首先将柜后的三个插头连线接好。“电机”要接到机柜电机输入口，“无触点接近开关”接到记数插口。“电源”接到电源插口，同时零线一定要接好。

二、以上工作做好后，拔动“予置”拔码盘，可按需要击实次数从1设置到99次。打开电源开关面板上数码管显示“00”电源显示灯亮。

三、按下启动键控制器开始工作，状态灯亮，数码灯显示“00”电机转动，提锤击实，每击一次数码管加一个数，达到设置击次后电机停止状态、指示灯灭。

四、按暂停键，工作停止，状态指示灭，再次按启动键，工作恢复正常，工作中如有异常情况可按暂停键，此时数码管显示所击次数。一次实验后，先按清零键，再按启动键

马歇尔电动击实仪操作规程

注意事项

1．记数器以正计数方式进行计数。

2．下一次击实时应先按下复位按钮，再按启动按钮。

3．正在进行击实需停机或机器发生故障时可按下停止按钮,使击实仪停止工作。

4.应定期检查链条的张紧度，如果其挠度大于10mm就应进行调整。

5.在没有装混合料时,不得启动击实仪，不用时在试模内垫棉纱或碎纸屑。

6.定期对链条、重锤滑动部分进行润滑。

7.每次击实结束后，应即对试模、击实压头、钢板平台进行清洗处理。

8.应经常检查钢板平台与混凝土底座的张紧度。马歇尔电动击实仪操作规程