USER’S MANUAL

Intelligent digital instrument

智能巡检仪

使用说明书

Ver.2008.5

.

智能巡检仪

通过ISO9001:2000国际质量体系认证

中华人民共和国计量器具生产制造许可证

通过国际电工委员会IEC61000-4-0:1995标准的电磁兼容试验

目录 Catalogue

一、智能巡检仪表性能特点……………………………………………………………………… 2

二、技术指标……………………………………………………………………………………… 2

三、仪表参数设置………………………………………………………………………………… 5

四、仪表接线方法………………………………………………………………………………… 13

概     述

本系列智能数字巡检仪表采用专用的集成仪表芯片，测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术，测量精确稳定，消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺，并设计了多重保护和隔离设计，并通过EMC电磁兼容性测试，抗干扰能力强、可靠性高，具有很高的性价比。

本系列智能数字巡检仪表具有多类型输入可编程功能，一台仪表可以配接不同的输入信号（热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等）, 同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置，可与各类传感器、变送器配合使用，实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录，其适用范围非常广泛。

智能数字显示仪表以双排四位LED显示测量值（PV）和通道值（CH），以双色发光管进行各个通道测量值报警显示，还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、多种报警方式，可选配继电器报警输出，还可选配变送输出，或标准通讯接口（RS485或RS232C）输出等。

一、智能巡检仪性能特点

- 专用的集成仪表芯片，具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。

- 万能信号输入，通过菜单设置即可配接常用热工信号。

- 可在线菜单修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。

- 软、硬件结合的抗干扰模式，有效抑制现场干扰信号。

- 数字化校准技术，无电位器等可调部件。

- 热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。

- 可分别设置每一通道的测量量程及上下限报警值。

- 具有快速巡检和定点监视功能，巡检时间可设。

- 通过来自输入、输出及电源端的电磁兼容（EMC）测试。

二、技术指标：

- 显示方式：双排四位LED显示测量值（PV）和通道号（CH）。

- 显示范围：-1999～9999。

- 测量准确度：±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字；±0.1%FS±1字（需特殊订制）。

- 显示量程和分辨率：各通道可根据需要分别设置显示范围和小数点位数；

- 输入信号：

热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、N、Wre5-Wre26 Wre3-Wre25；冷端温度自动补偿范围0～50℃；

热 电 阻：Pt100、Cu100、Cu50、G、BA2、BA1；引线电阻补偿范围≤15Ω；

直流电压：0～20mV、0～75mV、0～200mV、0～5V、1～5V线性或开方；0～10V（订货时需指出）；

直流电流：0～10mA、4～20mA线性或开方；

各通道可任意设置（通过软件设置和硬件跳线相结合的方式完成）；

6、模拟输入阻抗：电流信号Ri=100Ω；电压信号Ri=500KΩ。

7、巡检方式：

a.手动巡检：可按∧、∨键手动查看各通道测量值；2分钟无按键操作回到自动巡检状态。

b.自动巡检：仪表根据设定的显示间隔循环显示各通道的测量值，设定间隔为0.5秒-50秒，默认为1秒。以上两种巡检方式按>键进行切换。

8、模拟拟变送输出：

a.变送类型：0-10mA、0-20mA、4-20mA、0～5V、1～5V、0～10V可选；

b.输出方式：可选择各通道测量值的平均值、最大值或最小值变送输出；可指定16通道中任何一通道进行变送输出；所有输出方式的变送范围必须相同；

9、报警继电器触点容量：AC220V 3A或24V 5A (阻性负载)。

10、报警方式：

a.各通道统一设置报警值，共用继电器输出；

b.各通道分别设置报警值，共用继电器输出；

c.各通道分别设置报警值，独立继电器输出（本方式需配分别报警控制盒）；

d.各通道独立双色指示灯报警；红色亮表示上限报警，绿色亮表示下限报警；

11、报警精度：±1字。

12、保护方式：输入回路断线、输入信号超/欠量程报警。

13、设定方式：面板轻触式按键数字设定，设定值断电永久保存。

14、通讯方式：RS232或RS485式可选，采用标准modbus RTU协议，通用性强，可靠性高，详见“巡检仪通讯”。

15、使用环境：环境温度：-10～55℃；环境湿度：10～90%RH。

16、耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC /1分钟。

17、绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。

18、电    源：：交流85～265V，频率： 50Hz/60Hz；

直流：DC 16～32V。

19、功    耗：<5W。

三、仪表参数设置：

1、  仪表面板定义

a.显示区域定义

测量状态下：四位数码管显示通道号（CH），

四位数码管显示当前通道的测量值(PV)。

参数设置状态: 通道显示窗的四位数码管显

示设置参数代码，测量显示窗的四位数码管显示设置参数值，

指示灯功能定义:ON 定点/巡检状态指示灯,亮为定点显示。1-16对应每个通道的报警指示,无报警时灯灭,红色为上限报警,绿色为下限报警。

在输入信号(4-20ma、1-5V)断线、热电偶、热电阻输入断线，或者输入信号超过测量量程时，仪表会以数码管闪烁的方式进行报警。

b.键盘区域定义

SET：设置键，长按此键进入设置状态，在设置过程中，该键的作用为确认当前所设置的数值，并自

动转到下一个菜单。

:光标右移位键，设定状态时，每按一下该键，小数点向右移一位，小数点闪烁位为当前设定位，

到个位位置后再按此键则自动循环到首位。在测量状态下，此键作为手动巡检和自动巡检方式之间的切换。

:增一键，按一次数字增1，当光标在最右位数字时，长时间按此键（2秒以上）可作连续加。该键

在测量状态下无效。

:减一键，按一次数字减1，当光标在最右位数字时，长时间按此键（2秒以上）可作连续减。该键

在测量状态下无效。

SET+:参数设置过程中快速退出菜单设置。

 + :参数设置时返回上一菜单。

2、参数设置的操作方法：

在仪表测量状态下，长按SET键（2秒）即可进入设置菜单，此时显示“CLK”，要求输入密码，键入“655”（可更新），再按SET键即进入参数设置。各按键功能及组合请见上述的“按键说明”。2分钟内无按键动作则自动回到测量状态。设置菜单及功能介绍如下表[表一]：

[表一]主参数设置菜单

| 代码 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| Sn | 输入信号 类型选择 | 详见Sn代码表[表二]； 当各通道输入信号类型相同时，Sn<30,具体参照[表二]设置即可。 当各通道输入信号类型不相同时，请设置Sn=99，各通道输入类型请参照[表三]分别设置各通道输入类型以及输入类型相关跳线方式设置。 |
| dPS | 小数点位置 | 范围0-3；小数点后数字位数（用于提高显示分辨率）, 例：a. dPS=0， 无小数点， 显示XXXX， b. dPS=1，1位小数点，显示XXX.X， c. dPS=2，2位小数点，显示XX.XX，d. dPS=3，3位小数点，显示X.XXX。 其中热电偶、热电阻输入的显示分辨率只可设置0.1℃和1℃。 注：在各通道分别设置输入类型或分别设置报警值时，此参数不显示，各通道小数点设置由CH_1,CH_5,CH_9,CH_C菜单控制。 |
| CHn | 巡检通道 最大点数 及报警 方式控制 | 假设巡检点数为A，则A最小为1，最大为16，即0＜A≤16，如设为6，则7-16通道的测量、显示和报警等都关闭。本参数同时控制报警方式； 1．共用继电器报警： a．CHn ≤ A： 各通道统一设置输入类型、显示范围及报警值； b．CHn = A+40： 各通道统一设置输入类型；分别设置显示范围及报警值（详见[表四]）； 2．分别继电器报警（需配合分别报警控制盒使用）： a．CHn = A+80： 各通道分别设置输入类型（详见[表三]）、显示范围及 报警值（详见[表四]）。 |
| CHt | 通道 显示间隔 | 自动巡检状态下，通道之间循环显示的时间间隔。单位：秒（0.5-50），建议最短时间设为1S。 |
| oFS | 显示位移量 | 仅在各通道输入信号相同时有效：分别设置输入类型及显示范围时该菜单不显示。 例：原显示为0～1000，当显示位移量设置为2时，显示改变为2～1002，设为-2时显示-2～998。 |
| KK1 | 显示量程 比例 | 显示量程的比例系数0.001-1.999，仅在各通道输入类型相同且均为线性输入信号的情况下有效，默认值1.000。各通道输入类型不同时显示量程比列设置方式详见[表四]。计算方法详见说明。 |
| LoS | 显示下限值 | 线性输入信号显示范围的上、下限值。如输入4～20mA时需对应显示0～1000，则LoS=0，HIS=1000。 仅在各通道输入信号相同，且输入为线性信号时有效，不显示；热电偶或热电阻输入以及分别设置输入类型时该菜单不显示。 |
| HIS | 显示上限值 |  |
| CH_1 | 1-4通道 巡检控制 | 参数值XXXX，个位至千位分别对应第1-4通道。 a.当X为0、1、2、3 时，表示允许该通道测量、显示、报警，且X值为该通道显示的小数点位数，如输入信号为热电偶、热电阻，则X只能为0、1。 b.当X > 3时，表示禁止该通道测量、显示、报警； 例. CH_1=3421，表示第1通道显示带1位小数点，第2通道显示带2位小数点， 第3通道关闭，第4通道显示带3位小数点。 注：在各通道统一设置输入类型、显示范围、报警值时，小数点位置由主菜单中dPS参数决定。 |
| CH_5 | 5-8通道 巡检控制 | 参数值XXXX，个位至千位分别对应第5-8通道。其余同上。 |
| CH_9 | 9-12通道 巡检控制 | 参数值XXXX，个位至千位分别对应第9-12通道。 其余同上。如巡检点数≤8，则此菜单不显示。 |
| CH_C | 13-16通道 巡检控制 | 参数值XXXX，个位至千位分别对应第13-16通道。 其余同上。如巡检点数≤8，则此菜单不显示。 |
| AL_C | AL1-AL2 报警允许 | 参数值--XX，个位和十位分别对应AL1和AL2，百位、千位留用。 X=0：禁止报警； X=1：允许报警。默认值0011。 |
| AL1 | 上限报警值 | 仅在统一设置报警值时有效：当任一通道测量值PV>AL1时，上限报警继电器动作，且相应通道的指示灯长亮红色。 |
| A1h | 上限报警点 回差值 | 仅在统一设置报警值时有效： 当测量值在报警临界点上下频繁波动时，为防止继电器频繁动作而需设置的保持范围。如A1h=1，则AL1±1范围以内继电器不动作。 |
| A1c | 上限报警 方式 | 仅在统一设置报警值时有效；无需更改，默认值A1c=33；详见[表五]。 |
| AL2 | 下限报警值 | 仅在统一设置报警值时有效：当任一通道测量值PV< AL2时，下限报警继电器动作，且相应通道的指示灯长亮绿色。 |
| A2h | 下限报警点 回差值 | 仅在统一设置报警值时有效：当测量值在报警临界点上下频繁波动时，为防止继电器频繁动作而需设置的保持范围。如A2h=1，则AL2±1范围以内继电器不动作。 |
| A2c | 下限报警 方式 | 仅在统一设置报警值时有效；无需更改，默认值A2c=32；详见[表五]。 |
| out | 变送输出 类型和输出方式设置 | 一．输出类型：（X为任意值） X990:变送输出0～10mA， X991:变送输出4～20mA， X992:变送输出0～20mA。 二．输出方式：（X为任意值） 099X为各通道平均值变送输出； 199X为各通道最大值变送输出； 299X为各通道最小值变送输出。 3XXX为指定通道变送输出；其中百位和十位的XX（1-16）为输出通道选择。 4XXX为指通道分时变送输出；即仪表显示到某通道，就变送输出某通道的数值，在此输出方式下建议CHt（通道显示间隔）设置时间大于3秒，以保证变送输出值可以稳定输出 注：当某通道断线或断偶： 1) 如输出方式设为平均、最大、最小值输出时，则忽略此通道值。 2）如输出方式设为指定通道变送输出时，此通道输出电流（电压）为0。 |
| Loo | 变送输出 零点 | 如变送输出范围为0～1000℃，则Loo=0，Hio=1000；各种变送输出方式的变送量程均由此参数设置。 |
| Hio | 变送输出 满度 |  |
| Addr | 本机地址 | 范围1-247，默认为1。用于仪表同上位机通信时的地址设定。 |
| bAud | 通讯波特率 | 0：2400bps； 1：4800bps；2：9600bps； 用于仪表同上位机通信时的波特率设定。 |
| CLK | 参数设置密码 | 出厂密码为655，如用户需要改动，在该菜单输入新密码即可，如该密码遗忘，请致电当地代理商或我公司。 |
| End | 参数设置结束 | 再按一次SET键则退出参数设置，仪表恢复到运行状态。 |

Sn代码表： [表二]

| Sn | 输入类型 | 测量范围 | Sn | 输入类型 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | K | 0-1300℃ | 17 | 4-20mA | -1999～9999 |
| 01 | E | 0-900℃ | 20 | Pt100 | -199.9-600.0℃ |
| 02 | S | 0-1600℃ | 21 | Cu100 | -50.0-150.0℃ |
| 03 | B | 300-1800℃ | 22 | Cu50 | -50.0-150.0℃ |
| 04 | J | 0-1200℃ | 23 | BA2 | -199.9-600.0℃ |
| 05 | T | 0-400℃ | 24 | BA1 | -199.9-600.0℃ |
| 06 | R | 0-1600℃ | 25 | G | -50.0-150.0℃ |
| 07 | N | 0-1300℃ | 27 | 0-400Ω | -1999～9999 |
| 10 | 0-20mV | -1999～9999 | 28 | Wre5-Wre26 | 0-2300℃ |
| 11 | 0-75mV | -1999～9999 | 29 | Wre3-Wre25 | 0-2300℃ |
| 12 | 0-200mV | -1999～9999 | 31 | 0-10mA开方 | -1999～9999 |
| 13 | 0-5V | -1999～9999 | 32 | 0-20mA开方 | -1999～9999 |
| 14 | 1-5V | -1999～9999 | 33 | 4-20mA开方 | -1999～9999 |
| 15 | 0-10mA | -1999～9999 | 34 | 0-5V开方 | -1999～9999 |
| 16 | 0-20mA | -1999～9999 | 35 | 1-5V开方 | -1999～9999 |

[表三]分别设置各通道输入信号类型菜单：

在主参数设置菜单中，将Sn参数值修改为99,按SET键确认，然后再回到Sn菜单，将Sn参数值设置为259，按SET键即可进入：

| 代码 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| Sn01 | 第1通道信号输入类型 | 代码值见[表二] |
| Sn02 | 第2通道信号输入类型 |  |
| Sn03 | 第3通道信号输入类型 |  |
| Sn04 | 第4通道信号输入类型 |  |
| Sn05 | 第5通道信号输入类型 |  |
| Sn06 | 第6通道信号输入类型 |  |
| Sn07 | 第7通道信号输入类型 |  |
| Sn08 | 第8通道信号输入类型 |  |
| Sn09 | 第9通道信号输入类型 |  |
| Sn10 | 第10通道信号输入类型 |  |
| Sn11 | 第11通道信号输入类型 |  |
| Sn12 | 第12通道信号输入类型 |  |
| Sn13 | 第13通道信号输入类型 |  |
| Sn14 | 第14通道信号输入类型 |  |
| Sn15 | 第15通道信号输入类型 |  |
| Sn16 | 第16通道信号输入类型 |  |

注：当某通道被禁止时，[表三]中对应该通道的菜单不显示。

[表四] 分别设置各通道的显示量程及上下限报警值菜单：

在主参数设置菜单中，将Sn参数值设置为359，按SET键即可进入：

| 代码 | 代码地址 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Opt2 | 0 | 快速跳转菜单 | 输入代码地址可直接跳转至相应菜单。 |
| oS01 | 1 | 零点迁移量 | 第1通道零点显示迁移量。 |
| KK01 | 2 | 显示量程比例 | 第1通道显示量程比例设置，设置范围0.0001-1.999，默认值1.000。 |
| Lo01 | 3 | 显示量程下限 | 第1通道显示量程下限设定值，Sn01为热电阻、热电偶信号时不显示。 |
| Hi01 | 4 | 显示量程上限 | 第1通道显示量程上限设定值，Sn01为热电阻、热电偶信号时不显示。 |
| …… | 5-60 | …… | 第2-15通道零点迁移量、显示量程上下限。 |
| oS16 | 61 | 零点迁移量 | 第16通道零点显示迁移量。 |
| KK16 | 62 | 显示量程比例 | 第16通道显示量程比例设置，设置范围0.0001-1.999，默认值1.000。 |
| Lo16 | 63 | 显示量程下限 | 第16通道显示量程下限设定值，Sn16为热电阻、热电偶信号时不显示。 |
| Hi16 | 64 | 显示量程上限 | 第16通道显示量程上限设定值，Sn16为热电阻、热电偶信号时不显示。 |
| AC_1 | 65 | 第1-4通道 分别设置 报警值控制 | 设定值为XXXX，从个位到千位对应1-4通道的报警控制码。 当 X = 0 ，无报警； X = 1 ，上限报警； X = 2 ，下限报警； X = 3 ，上、下限报警。 注：如巡检点数 > 8，则上述X = 3 等同于 X = 0，即多于8通道的巡检在分别继电器报警输出时不能同时上下限报警 。 |
| AH01 | 66 | 上限报警值 | 第1通道上限报警值。 |
| AL01 | 67 | 下限报警值 | 第1通道下限报警值。 |
| A01h | 68 | 回差值 | 第1通道报警回差值。 |
| …… | 69-77 | …… | 第2-4通道上限报警值、下限报警值、报警回差值。 |
| AC_5 | 78 | 第5-8通道 分别设置 报警值控制 | 设定值为XXXX，从个位到千位对应5-8通道的报警控制码。 其余设置同AC_1。 |
| AH05 | 79 | 上限报警值 | 第5通道上限报警值。 |
| AL05 | 80 | 下限报警值 | 第5通道下限报警值。 |
| A05h | 81 | 回差值 | 第5通道报警回差值。 |
| …… | 82-90 | …… | 第6-8通道上限报警值、下限报警值、报警回差值。 |
| AC_9 | 91 | 第9-12通道 分别设置 报警值控制 | 设定值为XXXX，从个位到千位对应9-12通道的报警控制码。 其余设置同AC_1。 |
| AH09 | 92 | 上限报警值 | 第9通道上限报警值。 |
| AL09 | 93 | 下限报警值 | 第9通道下限报警值。 |
| A09h | 94 | 回差值 | 第9通道报警回差值。 |
| …… | 95-103 |  | 第9-12通道上限报警值、下限报警值、报警回差值。 |
| AC_C | 104 | 第13-16通道 分别设置 报警值控制 | 设定值为XXXX，从个位到千位对应13-16通道的报警控制码。 其余设置同AC_1。 |
| AH13 | 105 | 上限报警值 | 第13通道上限报警值。 |
| AL13 | 106 | 下限报警值 | 第13通道下限报警值。 |
| A13h | 107 | 回差值 | 第13通道报警回差值。 |
| …… | 108-113 |  | 第14-15通道上限报警值、下限报警值、报警回差值。 |
| AH16 | 114 | 上限报警值 | 第16通道上限报警值。 |
| AL16 | 115 | 下限报警值 | 第16通道下限报警值。 |
| A16h | 116 | 回差值 | 第16通道报警回差值。 |
| End |  | 参数设置结束 | 再按一次SET键则退出参数设置，仪表恢复到运行状态。 |

[表五]报警方式设置

| 代码 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 30 | 下限报警（上单回差） |
| 31 | 上限报警（下单回差） |
| 32 | 下限报警（双回差） |
| 33 | 上限报警（双回差） |
| 34 | 下限报警（下单回差） |
| 35 | 上限报警（上单回差） |

输入类型跳线设置说明：

各通道设置方式完全相同（J1--J16），J1为第1通道输入类型跳线设置；J16为第16通道输入类型跳线设置。

以下关于跳线设置的图片均为俯视图：

输入热电阻、热电偶                 输入电压                        输入电流

输入跳线设置出厂时按照用户要求设置好，无需改动输入信号类型时，不需要进行跳线设置。

关于显示量程比例设置的使用说明

为了能够适应某些特殊应用场合，即当出现实际测量所显示的量程上、下限和仪表内设定的量程上、下限出现偏差时，可以通过调整仪表参数中的迁移量oFS、比例放大系数KK1这两个设定值，对零点、满度所对应显示的上、下限进行重新线性化处理，从而使实际测量显示的上、下限和设定的上、下限一致。

初始默认值：KK1=1.000 （范围0~1.999，固定3位小数点），oFS = 0 （全量程范围，小数点位数由菜单中dPS值决定）。

- 计算公式

KK1=设定显示量程实际显示量程×原KK1                            (1)

oFS=设定显示量程下限−实际显示量程下限×KK1+原oFS  (2)

2、举例

例：输入信号为4~20mA电流，显示量程设为-200~1000 KPa，现实际测量时发现输入4mA时显示-202，输入20mA时显示1008。（原KK1=1.000，原oFS = 0）

根据公式（1）可得：

KK1=1000−(−200)1008−(−202)×1.000=12001210×1.000=0.992

oFS=(−200)−(−202)×0.992+0=0.384

设定：oFS = 0.384 ，KK1 = 0.992

此时输入4mA时即显示-200，输入20mA时显示1000。

各通道设置方式完全相同。在测量热电阻或热电偶时将KK1设为1.000，oFS 设为0。

四、接线图：

8通道智能输入接线图                             16通道智能输入接线图

智能巡检表安装开孔图