（锚纹仪）喷丸、喷砂粗糙度仪0918型

按键

mm/in 公制/英制转换键

M    功能键。通过按此键和0键实现功能。

- 0设置键。

功能

- 数值保持：按“M”键，“H”将会显示并且测量值将会保持。按“M”键3次“H”将会消失并恢复正常功能。

- 快速显示：按“M”键再按0键，将会显示“F.T”。现在是快速显示状态。再按“M”键，“F.T”消失。

- 最大值：此功能将会冻结最大值。按“M”键2次再按0键，显示“F.T MAX”。测量完成后按“M”键，“F.T MAX”消失，仪器恢复正常显示。

- 最小值：此功能将会冻结最小值。按“M”键3次再按0键，显示“F.T MIN”。测量完成后按“M”键，“F.T MIN”消失，仪器恢复正常显示。

关机

仪器将在测量完成后5分钟自动关机。

更换电池

按压并沿箭头方向推动电池盖取下。电池正极必须面对盖子背面。

规格

测量范围：0—5mm/0.2in

分辨率：0.001mm/0.00005in

最大指示误差：0.006mm/0.00025in

滞后误差：0.01mm

电池使用时间：1.55V电池（SR44）使用8—12个月

工作温度：0℃-+40℃

存储温度：-10℃-+60℃

相对湿度：<80%

问题解答

现象                           原因                     解决方法

数字闪烁不停                   电池无力                 更换电池

无显示                         1.电池接触不良           1.清洁/调整电池

2.电池电压小于1.4V       2. 更换电池

固定显示或显示“H.I.M.P”      电路问题                 取出电池，1分钟后放入

开机

将仪器的支脚放在提供的玻璃模板上，确保探针与支脚在同一平面。然后按下0键，仪器将归零。（提升仪器护套或按in/mm键来开机）注意：当仪器从玻璃上拿起，读数不是零，这是正常的。

仪器操作

- 将仪器置于层面有代表性的区域。

- 将探针对准坑洼处最低的位置，使仪器紧靠层面。

- 为了获得一个有代表性的数值（粗糙度峰植），每一区域测量10个读数。舍弃5个最小值，并根据保留的5个数值确定平均值。

- 进一步在另外4个区域重复步骤3。

# 北京时代润宝科技发展有限责任公司

Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.

总部地址：北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦10楼
邮编：100085
电话：86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
58423655/82728235
手机：15201107898/13371602179  
传真：86-10--62894746
企业邮箱：yst2288@163.com
网站：http://www.sdrb.com.cn
http://www.shidai.net.cn            
http://www.shidai17.com            
http://www.sd9117.com            
http://www.1718best.com            
http://www.sdrb.net.cn