超 声 波 测 厚 仪

TT100/TT100A 型

使用说明书

时代集团公司

北京时代润宝科技发展有限责任公司

1

1.概述

2.性能指标

3.主要功能

4.测量步骤

5.测量声速

6.厚度值存储

7.低电压指示

8.自动关机

目

次

3

4

5

5

6

6

7

7

9.背光显示功能（TT100A）

10.注意事项

11.维护和保养

附表: 各种材料的声速

7

7

7

8

2

1 概述

1.1

适用范围

金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良导体，只要有上、下平行的两个表面，

就能用此仪器测量厚度。

此仪器可用在工业生产领域中对各种材料或零件作精确测量，其另一重要方面是可以对生

产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。

1.2

基本原理

超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达被测物体并

在物体中传播，到达材料分界面时被反射回探头，通过精确测量超声波在材料中传播的时

间来确定被测材料的厚度。

1.3

基本配置及仪器各部分名称

1.3.1

基本配置:主

探

机

头

1 台

1 支

耦合剂

1 瓶

1.3.2

选购件： 5P10/90

SZ2.5P

探头

探头

1 支

1 支

1.3.3 仪器各部分名称(见下图)

机身

接收插座

发射插座

液晶屏

键盘

探头

校准试块

液晶屏显示:

BATT---低电压标志

凸----耦合标志

m/s---声速单位

mm----厚度单位

3

键盘功能说明：

ON----开机键

ZERO--校准键

VEL---声速键

▲----声速、厚度、厚度单元调整键

▼----声速、厚度、厚度单元调整键

VEL＋ZERO---厚度存储键

2

性能指标

显示方式:四位数字液晶显示

显示最小单位:0.1mm

工作频率:5MHz

测量范围:1.2～225.0mm(钢)

管材测量下限: Φ 20×3mm(钢)

测量误差：±(1%H+0.1)mm，H 为被测物实际厚度

声速调节范围: 1000～9999m/s

已知厚度反测声速：测量范围 1000～9999m/s，试块厚度≤20mm 时，声速测量精*

度不超过±1mm/H×100%；试块厚度＞20mm 时，声速测量精度不超过±5%

使用温度范围:0～40℃

电源:二节 5 号电池

功耗：工作电流＜20mA(3V)

外形尺寸:126×68×23(mm[/3])

重量:170g

3 主要功能

●自动校对零点，可对系统误差进行修正

●线性自动补偿，在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正，以提高准确度。

●采用上、下调节键可对声速、厚度进行快速调整，可快速查询厚度存储单元。

●耦合状态提示:提供耦合标志,通过观察其稳定状态可知耦合是否正常

●可存储十个厚度值,关机后数据不丢失,为高空及野外工作带来方便.

●测声速功能，根据样块厚度直接测出其声速，避免了查表或换算的麻烦。

4

●可存储五种不同材料的声速.

●低电压提示

●自动关机:定时自动关机会帮您断电

●全键膜密闭式操作--防油污,提高使用寿命

●TT100A 型具有背光显示功能

4 测量步骤

4.1 测量准备

将探头插头插入主机探头插座中，按ＯＮ键开机，全屏幕显示数秒后显示上次关机前使用

的声速，如下图所示。此时可开始测量。

全屏幕显示

上次关机前使用的声速

4.2 声速的调整

如果当前屏幕显示为厚度值，按 VEL 键进入声速状态，屏幕将显示当前声速存储单元的内

容。每按一次，声速存储单元变化一次，可循环显示五个声速值。如果希望改变当前显示

声速单元的内容，用▲ 或▼ 键调整到期望值即可，同时将此值存入该单元。

4.3 校准

在每次更换探头、更换电池之后应进行校准。此步骤对保证测量准确度十分关键。如有必

要，可重复多次。

将声速调整到 5900m/s 后按 ZERO 键，进入校准状态，屏幕显示：

在随机试块上涂耦合剂，将探头与随机试块耦合，屏幕显示的横线将逐条消失，直到屏幕

显示 4.0mm 即校准完毕。

4.4 测量厚度：将耦合剂涂于被测处，将探头与被测材料耦合即可测量，屏幕将显示被测

材料厚度，如图：

5

说明：当探头与被测材料耦合时，显示耦合标志。如果耦合标志闪烁或不出现*

说明耦合不好。拿开探头后，厚度值保持，耦合标志消失。如图：

5 测量声速

如果希望测量某种材料的声速，可利用己知厚度试块测量声速。与测量厚度步骤相似，

用游标卡尺或千分尺测量试块，准确读取厚度值，将探头与己知厚度试块耦合，直到显示

出一厚度值，拿开探头后，用▲ 或▼键将显示值调整到实际厚度值，然后按 VEL 键即可显

示出被测声速，同时该声速被存入当前声速存储单元。

6 厚度值存储

6.1 存储

按住 VEL 键，再按 ZERO 键，进入厚度存储状态，显示某一厚度存储单元号，此时*

可用上、下调节键找到所需单元(用▲键或▼键可循环显示(0～9 单元)。测量厚*

度的同时，将测值存入单元。每测一次新值即将旧值刷新，该单元记录的是最*

后一次测量的值。按 VEL 键可退出厚度存储状态。

6

6.2 查看存储内容

按住 VEL 键，再按 ZERO 键，显示当前厚度存储单元号，用▲ 或▼键找到要查看*

的单元（用▲或▼键可循环显示０～９号单元），再操作一次即显示该单元的*

内容。此时测量也可将新测的值存入该单元。按 VEL 键可退出厚度存储状态。

7 低电压指示

如果屏幕显示 BATT 标志，说明电池电压己低落，应及时更换电池后再继续使用：

8 自动关机

如果二分钟内不进行任何操作，将自动关机。

9 背光显示功能（TT100A）

在开机状态下，同时按▲键和▼键，背光灯开启。

10 注意事项

9.1 探头表面为丙烯树脂，对粗糙表面的重划很敏感，因此在使用中应轻按。

9.2 被测物表面不应超过６０℃，否则探头不能再用。

9.3 灰尘(铁屑，碳粒等)的侵入会引起麻烦，应经常清理。

11 维护和保养

10.1 及时更换电池

出现低电压指示标志后，应及时更换电池，按下述方式更换：

a. 等待机器自动关机

b. 打开电池仓盖(用拇指压下仓盖，再退出)

c. 取出电池，放入新电池，注意极性

10.2 油灰尘的附着会使探头缆线逐渐老化，使其断裂，使用后应清除缆线上的污垢。

10.3 仪器长时间不使用时应将电池取出，以免电池漏液，腐蚀电池盒与极片。

10.4 严格避免碰撞、潮温等。

7

附表:

各种材料的声速

8

# Text boxes

| 材 料 | 声 速(m/s) |
| --- | --- |
| 铝 | 6320 |
| 锌 | 4170 |
| 银 | 3600 |
| 金 | 3240 |
| 锡 | 3320 |
| 铁 | 5900 |
| 黄铜 | 4430 |
| 铜 | 4700 |
| SUS | 5970 |
| 丙烯酸(类)树脂 | 2730 |
| 水(20℃) | 1480 |
| 甘油 | 1920 |
| 水玻璃 | 2350 |