MMY35中文说明书

4-20MA二线制，OEM低湿露点传感器安装操作手册

1：一般注意事项

注意！

这是一个精巧的湿度测量传感器，湿度的精确测量依赖于对该种传感器的深刻而完整的理解，系统的完整性是一个关键，不应忽略。所有的装配管路必须恰当地密封，每次使用前应检验是否有损坏和泄露，不要改变产品的组成，这可避免许多不必要的意外。

警告

在使用和安装MMY35前，应阅读完所有指导条款。

安全性

MMY35低湿露点传感器被设计成可测量有压力气体的湿度系统，在安装和拆卸软管和其它装置时,一定要考虑周全。

声明

GEI公司保留未经预先通知就改变产品外形和某些特性的权利，GEI保留未经预先通知改变文件信息的权利。该手册版权属GEI公司所有。

目录

1.简介

1.1拆箱和检查

1.2传感器特性描述

1.2.1一般应用

1.2.2灵活性

1.2.3坚固性

1.2.4易于操作

1.2.5时效性

1.3 操作理论

1.3.1探头理论

1.3.2软件特性

2仪器特性

2.1通用参数

2.2尺寸

3 基本操作

3.1湿度测量

3.2仪器安装

4 维护

4.1 预先维护

4.2 故障处理

- 1外观检查

当收到MMY35时,请检查运输纸箱是否破损或损坏,有任何证据证明是运输过程中造成对产品性能有影响,请在15天内,通知承运人并提出申述

把纸箱放在一个清洁的工作间打开,你收到的纸箱里应有:

1:  MMY35探头

- 安装操作手册

- 电缆连接线,或电缆接头

比较产品选型号以确定收到的货物正是你所订购的

传感器选型

1 认证

R标准(未经认证0

Y其它

2工艺连接

X工艺连接:压力连接,多种选择

9其它

3电缆

R标准无电缆

4湿度信号输出

1:二线制4-20MA输出

9其它

5输出故障状态

A 110%

B 保留最后值

C-10%

Y其它

MMY35

电缆选型

- 长度

L以英尺为单位的长度

M以厘米为单位的长度

R标准3米电缆

Y带有特殊电缆连接的,以厘米为单位的电缆长度

附件

| 零件号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| 63001903 | 电缆接头 |
|  | 采样单元,取决于探头结构 |
| RN221 | 24V电源 |
| RLA250 | 带24V电源,显示,报警,4-20MA输出 |

- 传感器描述

MMY35,4-20MA二线制的湿度传感器是作为OEM产品,应用于各种气体的低湿度检测。这种敏感机制是基于电容性金/氧化铝传感器技术。这种传感器技术在1960年的早期由LOS  ALAMOS国家实验室发展起来的。这种技术已被商业化了，今天我们拥有一种快速的，可靠的，稳定的传感器，它们们可以应用在许多工业工艺过程中。1994年以来，基于DEWPRO的技术，被广泛应用于许多工业过程中。这个传感器是紧凑的，易于使用的，具有通用特性，在应用中，它可以带显示和控制等诸多功能。

1．2．1一般应用

MMY35传感器可以应用于测量压缩空气或者其它气体的水份，在节约能源，优化工艺的干燥过程中，湿度测量是一个关键因素。MMY35具有紧凑,易于安装和便于维护的特点.传感器由微处理器处理,使得MMY35具有反应速度快.传感器的精度也可由便携式湿度仪MMY245来检测.这种特性使得MMY35安装使用中或在工艺使用中,能够被再线检测.

  - 2灵活性

在干燥工艺中,输出的多样性,使得MMY35成为工程师的理想选择,MMY35的基本输出是4—20MA,其它输出可以由工厂定制.

  - 3耐久性

MMY35为工业领域的应用,提供较大的机械坚固性,传感器探头是316不锈钢制成.所有组装是根据ISO9001质量体系认证进行的,传感器在装箱前,可追溯到NIST标准，在拆封前，传感器探头有个金属保护套，金属保护套里有个除湿胶囊来保持探头的干燥。

1．2．4 易于操作

湿度信号是由传感器线性输出，连接线是由GEI提供的电缆线。线性输出的是2根线，红的为+，黑的为—，提供的电源为12到32VDC。

1．2．5 时效验证

对于永久安装MMY35的露点传感器，GEI的MMY245可以有效确认传感器的精度，通过连接一个洋气管，可以把MMY245和测量传感器用于测量同一种样气，MMY245可以用于一点或两点的校验，通过一个RS-485连接，可以把校验数据传出来，这个步骤只需花费几分钟。这个功能有益于评估湿度传感器的时效性，并且有利于判断湿度传感器是否需要再校验。

- 3操作理论

MMY35包含传感器和电子器件。传感器是基于平面电容性金/氧化铝，它对测量环境的变化反应很快，在湿度测量领域，这种传感器已应用了很多年。我们的传感器在湿度测量的精度和可靠性方面是值得信赖的。电子技术方面也是被证明是非常稳定和优异的。它还有许多附加功能，增加了灵活性和可靠性。

1．3．1传感器理论

平面电容金/氧化铝是基于对样气湿度测量时电容值的变化来反应湿度的，传感器基于一个陶瓷基体上沉淀了一层纯铝层，纯铝作为阳极，可渗透的金薄膜被沉淀在氧化层上。氧化铝是一个多微空的绝缘体，可以提供一个空间给水分子停留，在探头环境下达到平衡。可渗透金薄膜导体层允许水分子自由地从氧化层进出，相当电容器的一层。铝层之下的氧化层作为电容的另外一极。使用半导体芯片的晶片陶瓷基体，晶片的传感器被制造好以后，再被分成一个一个传感器。再制成一个一个探头。

1．3．2 软件特性

由于湿度的变化引起传感单元的电容变化，电容的变化引起频率的变化，软件基于对频率变化的分析，电容值相对于气体周围的饱和蒸汽分压。这个关系被存到X-Y的露点校验表里。露点同饱和蒸汽分压是相似关系，容易被测量。微处理器探测出露点温度，并产生电流信号输出。在检测露点时，它会判断是否超出量程，假如微处理器发现超出量程，它就发出错误代码，使得输出成为预选的三个条件之一，110%输出，-10%输出，或保持已知数值，该湿度条件被循环检测。

2：仪器特性

技术参数

传感元件：      平面金/氧化铝电容原理

电源：          额定24VDC（9—32VDC）

电流回路：      4---20MA二线制

校验口：        通过RS485的DEWPRO软件

电缆连接线：    芯1（+）（红）和芯2（-）（黑）=供电/信号回路

校验范围：      -90℃---+10℃（-130℉--+50℉）

精度：          ±2℃(±3.6℉),环境温度在+20℃时

重复性:         ±1℃(±1.8℉)

最大湿度:        露点温度＞0℃时50%

温度系数：      ＜0.2℃/℃

分辨率:          0.1℃露点温度

推荐再校验周期:   6-12个月,按应用和所需要的精度

最大操作压力:    0-150PSIG(10BAR)

氦泄露率:＜      10-6MBARL/S

环境和保存温度:   -40℃至+50℃

额定操作温度:     -20℃至+40℃

气体最大速度:     1巴时50M/S

10巴时5M/S

探头安装适配器:   不锈钢带G1/2螺纹

额定保护:         IP40

板头宽度:         30MM

预防尘粒:         带10微米过滤器的保护盖

重量:             250克

GEI公司保留未经通知改变参数的权利。

3：基本操作

MMY35操作是简单明，探头测量样气的湿度，传感器产生一个线性输出，对应于露点温度。标准信号输出是-90℃---+10℃（4—20MA），华氏是-130℉---+50℉。

警告：MMY35被设计用在一般场合下，不是用在危险区域，所有电子连接部分应该遵守相关规定。

3．1湿度测量实践

每个工艺和应用都是不同的，其中的差异必须被考虑到，正确使用将导致良好和精确的测量。

1：不要把MMY35使用超出10BAR的压力。

2：不要把MMY35使用在能腐蚀铝和金的气体中，这将损坏传感器。

3：不要把MMY35使用在高温或结露环境中，在这个环境中，传感器会损坏，而这种损坏是不包含在保修范围内的。假如发现读数超出量程，应立即中断测量，并立即把探头放到干燥环境中。

4：不要把MMY35使用在很脏的气体中，在恶劣环境中使用过滤装置或防油系统保护探头。

5：要确认连接是紧密可靠的，泄露将导致测量错误。

6：使用样气线尽可能短，使用1/4”管线能达到最好的反应速度。

7：使用不锈钢，铜或PFA特氟龙管线做为样线，可以达到最好的结果。

8：留有足够多的时间来吹扫管线，这要花费一些时间，假如管线必须经很长距离接到气源上，这要花更多时间来吹扫。

- 2仪器安装

准备好传感器的连接硬件，传感器应被恰当的连接，两线制连接如图2所示：

4 ：维护

- 1定期维护

根据使用情况，一般6—12个月应校验一次。如果漂移要求小于3.6℉(2.0℃)内,应该6个月校验一次。如果允许飘移更大一些,校验周期可以延长。长时间稳定依赖于工艺条件，例如介质或温度，再校验过程中，传感器应被观察是否有油迹或其它脏物质，如果有，应该配有适合的过滤器装置。

- 2故障解决

假如信号输出有错误码，传感器超出量程。假如输出信号被记录有问题，这标志传感器已漂移，这是经常发生的情况，一般情况下，应把传感器送回工厂修理。